FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 – pakiet nr 1-  Kardiomonitory stacjonarne - 4 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 4 kardiomonitorów stacjonarnych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

##### Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KARDIOMONITOR MODUŁOWY – STACJONARNY –4 SZTUKI | TAK |  |
|  | Zintegrowany ekran kolorowy typu TFT, rozdzielczość nie mniej niż 800 x 600, przekątna ekranu minimum 12" | TAK |  |
|  | Minimum 8 krzywych dynamicznych wybranych, monitorowanych parametrów, wyświetlanych jednoczasowo na ekranie; | TAK |  |
|  | System obsługi monitorów poprzez manipulator „pokrętło / przycisk”, i klawiaturę funkcyjną oraz ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Konstrukcja modułowa – pozwalająca na bezpieczne rozdzielenie obwodów wejściowych /modułów pomiarowych/ od kardiomonitora /niegalwaniczne połączenie moduł – monitor/ oraz konfigurowanie stanowiska poprzez przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami systemu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o moduły: inwazyjnego ciśnienia (do 4 kanałów pomiarowych, kapnografii, gazów anestetycznych, rzutu minutowego metodą termodylucji, rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej (ICG), 12 odprowadzeniowego EKG) | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu | TAK |  |
|  | Monitory wyposażone w kalkulatory obliczeń lekowych | TAK |  |
|  | Mocowania ścienne z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE EKG/ST/Arytmia – x 4szt | TAK |  |
|  | Monitorowanie standardowe 3/5 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości akcji serca: minimum 15 – 300 uderzeń na minutę; Dokładność pomiaru częstości akcji serca ±1%; | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG w zakresie: -2 mV ÷ + 2 mV; | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii z alarmami - klasyfikacja minimum 12 kategorii zaburzeń rytmu; | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący. | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE ODDECHU – x 4szt. | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną; | TAK |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 0-100 rpm kardiomonitorów dokładnością +/- 2 rpm | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ – x 4szt. | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i ręczny (na żądanie) | TAK |  |
|  | Odstępy pomiarów w trybie automatycznym: od 1, do co najmniej 240 minut. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy nie mniej niż od 20 do 260 mmHg; | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej | TAK |  |
|  | 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych w różnych rozmiarach (wraz z przewodem połączeniowym); | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE CIŚNIENIA INWAZYJNEGO (DWA KANAŁY) – X1szt | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie dwóch krzywych ciśnienia jednocześnie | TAK |  |
|  | Przewód interfejsowy oraz po 5 jednorazowych przetworników na kanał pomiarowy | TAK |  |
|  | Wybór i prezentacja na ekranie nazw ciśnień monitorowanych w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego i ciśnienia tętnicy płucnej | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE SATURACJI I PLETYZMOGRAFII –x 4 | TAK |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK |  |
|  | Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji (funkcja „pitch tone”) | TAK |  |
|  | Czujniki do pomiaru dla dorosłych na palec, wielorazowego użytku z przewodem połączeniowym; | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 30÷ 100% z dokładnością ± 3% | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE TEMPERATURY – x4 | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 10 ÷ 45 ºC z dokładnością ±0,1°C; | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego monitorowania 2 kanałów temperatury wraz wyświetlaniem wartości różnicy między nimi | TAK |  |
|  | Czujniki temperatury wielorazowe: powierzchniowe i wewnętrzne; | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE KAPNOGRAFII (POMIAR W STRUMIENIU BOCZNYM) – x 1 | TAK |  |
|  | Pomiar EtCO2 i InsCO2 w zakresie, co najmniej od 0 do 90 mmHg | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | W ofercie z modułem 5 jednorazowych linii pomiarowych, 5 jednorazowych adapterów układu pacjenta, 5 pułapek wodnych | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE RZUTU SERCA – CIĄGŁY, NIEINWAZYJNY POMIAR METODA ICG – X 1 | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru impedancji kardiograficznej (IKG) | TAK |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca (CO) i pojemności wyrzutowej serca (SV) | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury,foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).