FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 –

pakiet nr 6 System do badań wysiłkowych - 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 1 systemu do badań wysiłkowych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stałe monitorowanie 12 standardowych odprowadzeń uzupełnionych obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z | TAK |  |
| 2 | Monitorowanie 15 odprowadzeń z możliwością wyboru: 1 powiększony, 3, 6, 2x6, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie | TAK |  |
| 3 | Automatyczny pomiar MET, ilości pobudzeń komorowych, HR, poziomu ST, nachylenia odcinka ST oraz różnicy pomiędzy bieżącym a spoczynkowym poziomem ST we wszystkich 12 odprowadzeniach | TAK |  |
| 4 | Archiwizacja wyników badań na dysku komputera, dysku serwera sieciowego oraz nośnikach CDR/RW/ DWD | TAK |  |
| 5 | Możliwość prezentacji zespołów średnich w osiach X, Y, Z obliczane dla raportu etapowego | TAK |  |
| 6 | Możliwość prezentacji trendów parametrów ST (nachylenie, zmiana, poziom) w osiach X, Y, Z | TAK |  |
| 7 | Bieżąca analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 15 odprowadzeń wraz z możliwością obserwacji powiększonych zespołów średnich | TAK |  |
| 8 | Wiarygodna bieżąca obserwacja i ocena odcinka ST (system zabezpieczający przed falowaniem EKG usuwający artefakty i zaburzenia rytmu) | TAK |  |
| 9 | Możliwość ustawienia punktu J automatycznie i manualnie | TAK |  |
| 10 | Obsługa standardowych protokołów badań (Brucea, Naughtona, Balkego itp.) oraz własnych | TAK |  |
| 11 | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | TAK |  |
| 12 | Możliwość tworzenia raportów indywidualnych | TAK |  |
| 13 | Ciągłe monitorowane oraz porównywanie docelowej i aktualnej częstości akcji serca | TAK |  |
| 14 | Wyświetlanie całkowitego czasu badania oraz poszczególnych etapów | TAK |  |
| 15 | Ciągłe monitorowanie prędkości i nachylenia bieżni | TAK |  |
| 16 | Prezentacja na bieżąco współczynnika MET i produktu podwójnego | TAK |  |
| 17 | Prezentowanie aktualnego oraz procentowego limitu tętna w stosunku do wartości maksymalnej | TAK |  |
| 18 | Możliwość wprowadzania wyników pomiaru ciśnienia krwi w czasie badania | TAK |  |
| 19 | Możliwość wykonywania badań spoczynkowych lub wysiłkowych | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyboru filtrów górno i dolno przepustowych | TAK |  |
| 21 | Możliwość sterowania przebiegiem badania: wydrukiem raportów, sterowania bieżnią, podglądem badania w czasie trwania badania | TAK |  |
| 22 | Możliwość zmiany obciążenia podczas badania (prędkość bieżni oraz nachylenie) | TAK |  |
| 23 | Możliwość konfiguracji formatu raportu końcowego zawierającego: nazwę stosowanego protokołu, dane pacjenta, czas trwania próby, wartość ciśnienia tętniczego, wartość częstości rytmu serca, maksymalne zmiany odcinka ST w poszczególnych odprowadzeniach, graficzna i tabelaryczna ocena trendów zmian odcinka ST wraz ze współczynnikami MET, możliwość wydruku wybranych odcinków czasowych ze wszystkich 12 odprowadzeń w czasie badania wysiłkowego, z końca etapów, oraz z zaznaczonych zdarzeń kardiologicznych („na życzenie”) | TAK |  |
| 24 | Możliwość przeglądu dokonanego badania w czasie trwania badania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeń | TAK |  |
| 25 | Możliwość reanalizy archiwalnych wyników badań w dowolnej konfiguracji po ręcznej korekcji położenia markerów pomiarowych dla odcinka ST | TAK |  |
| 26 | Możliwość prowadzenia długotrwałego monitorowania spoczynkowego EKG z równoczesną prezentacją częstości akcji serca, zespołów średnich i parametrów odcinka ST | TAK |  |
| 27 | Możliwość przejęcia sterowania obciążeniem przez osobę nadzorującą próbę wysiłkową | TAK |  |
| 28 | Możliwość wpisywania uwag przed badaniem i komentarza końcowego | TAK |  |
| 29 | Archiwizacja wszystkich danych | TAK |  |
| 30 | Alarmowanie dźwiękiem lub zmianą kolorów odpowiedniego pola dla: przekroczenia zadanego limitu HR, progu poziomu ST oraz nieprawidłowej pracy zadajników obciążenia lub złego kontaktu elektrod | TAK |  |
| 31 | Możliwość współpracy systemu z cykloergometrem lub bieżnią | TAK |  |
| 32 | Możliwość wymiany poszczególnych przewodów w kablu EKG | TAK |  |
| 33 | Obwód zabezpieczający przed defibrylacją | TAK |  |
| 34 | Czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV | TAK |  |
| 35 | Eksport i import badań do/z zewnętrznego archiwum (dysk na serwerze sieciowym) lub płyty CD/DVD | TAK |  |
| 36 | Program i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 37 | Zestaw komputerowy (procesor min. Intel Dualcore 1.6, pamięć RAM 1GB, dysk HDD min. 160GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 19”, drukarka laserowa A4, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny) | TAK |  |
| Bieżnia |
| 1 | Prędkość taśmy regulowana 0-23 km/h, regulacja prędkości co 0,1 km/h | TAK |  |
| 2 | Kąt wzniesienia regulowany 0-25%, regulacja nachylenia co 0,5% | TAK |  |
| 3 | Możliwość współpracy z systemami komputerowymi, posiadającymi oprogramowanie do realizacji próby wysiłkowej | TAK |  |
| 4 | 9 protokołów sterowania z możliwością ich modyfikacji (m.in. Bruce, Bruce zmodyfikowany, Naughton I, Cornell) | TAK |  |
| 5 | Możliwość przeprowadzania 6-minutowego testu marszu: - 10 algorytmów sterujących prędkością chodnika bieżni w zależności od tempa poruszania się pacjenta, - prędkość taśmy 0-10 km/h, - nadzorowanie HR w zakresie 0 – 255 ud./min., - sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia alarmowych wartości HR | TAK, podać |  |
| 6 | Łagodny rozruch od 0 km/h i z pełnym obciążeniem | TAK |  |
| 7 | Taśma antypoślizgowa | TAK |  |
| 8 | Długość użytkowa pasa bieżni 1500 mm | TAK |  |
| 9 | Maksymalne wymiary podstawy bieżni 1980 x 800 mm | TAK |  |
| 10 | Obciążalność do 200 kg | TAK |  |
| 11 | Masa bieżni do 170 kg | TAK |  |
| 12 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 13 | Program i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE (dyrektywa 93/42/EWG Aneks II) | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		  .							...........................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).