| Pakiet 1 |  | Załącznik nr 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stymulator jednojamowy SSIR w ilości 150 sztuk |
| Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |  |
| Waga max. 30 [g] | wymagane |  |  |
| Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | podać min zakres wymagany |  |  |
| Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,5-1,0 ms | podać min zakres wymagany |  |  |
| Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | podać min zakres wymagany |  |  |
| Czułość przedsionkowa- co najmniej w zakresie 0,25-4,00 [mV] | podać min zakres wymagany |  |  |
| Program nocny | wymagane |  |  |
| Okres refrakcji A/V min zakres 250-400 ms | wymagane |  |  |
| Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | podać min zakres wymagany |  |  |
| Automatyczna optymalizacja funkcji rate response | wymagane |  |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2010 | podać wymagane |  |  |
| Funkcja automatycznie określajaca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | podać wymagane |  |  |
| Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | podać wymagane |  |  |
| Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) - wykres graficzny | podać wymagane |  |  |
| Histereza jednojamowa | TAK podać |  |  |

Pakiet 2

|  | Elektroda stymulująca komorowa w ilości 110 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1. | rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | wymagane |  |
| 2. | rodzaj powloki na tip - sterydowa | wymagane |  |
| 3. | Polarność bipolarna / unipolarna | wymagane |  |
| 4. | wysokooporowe / niskooporowe | wymagane |  |
| 5. | gwarancja 5 lat | wymagane |  |
| 6 | sterylność min. 12 miesięcy | wymagane |  |
| 7 | długość 40,…….52, 58,…….110 cm | podać |  |
| 8 | rodzaj izolacji Silicon, Poliuretan / do wyboru | podać |  |
|  | Elektroda stymulująca przedsionkowa w ilości 50 sztuk |
| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1. | rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | wymagane |  |
| 2. | rodzaj powloki na tip - sterydowa | wymagane |  |
| 3. | Polarność bipolarna / unipolarna | wymagane |  |
| 4. | wysokooporowe / niskooporowe | wymagane |  |
| 5. | gwarancja 5 lat | wymagane |  |
| 6 | sterylność min. 12 miesięcy | wymagane |  |
| 7 | długość 40,…….52, 58,…….110 cm | podać |  |
| 8 | rodzaj izolacji Silicon, Poliuretan / do wyboru | podać |  |
| 9 | kształt prosty, litery J (do wyboru) | podać |  |

Pakiet 3

|  | Stymulator dwujamowy DDDR w ilości 50 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |  |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  |  |
| 2 | Waga max. 30 [g] | wymagane |  |  |
| 3 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | podać min zakres wymagany |  |  |
| 4 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać min zakres wymagany |  |  |
| 5 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0-10,0 [mV] | podać min zakres wymagany |  |  |
| 6 | Czułość przedsionkowa- co najmniej w zakresie 0,18-4,00 [mV] | podać min zakres wymagany |  |  |
| 7 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | wymagane |  |  |
| 8 | Program nocny | wymagane |  |  |
| 9 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać min zakres wymagany |  |  |
| 10 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | wymagane |  |  |
| 11 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | wymagane |  |  |
| 12 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response | podać wymagane |  |  |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2010 | podać wymagane |  |  |
| 14 | Algorytm aktywacji funkcji Mode Switch (min i algorytm) | TAK podać |  |  |
| 15 | Upper tracking rate 180 ppm | TAK podać |  |  |
| 16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK podać |  |  |
| 17 | Automatyczny PVARP | TAK podać |  |  |
| 19 | Funkcje diagnostyczne: -ilość epizodów mode switch -ilość epizodów RDR -ilość epizodów A i V High Rate -histogram przewodzenia AV | TAK podać |  |  |
| 20 | Dodatkowe funkcje antyarytmiczne (min 3 funkcje) | TAK podać |  |  |
| 21 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK podać |  |  |
| 22 | Histereza częstości rytmu | TAK podać |  |  |
| 23 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK podać |  |  |
| 24 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK podać |  |  |
| 25 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK podać |  |  |

Pakiet 4

|  | Stymulator jednojamowy VDDR w ilości 50 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |  |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | podać wymagane |  |  |
| 2 | Rok produkcji wymagane 2010 | podać wymagane |  |  |
| 3 | Żywotność stymulatora min 7 lat (nastawy nominalne) | podać wymagane |  |  |
| 4 | Elektrody VDD sterydowe | wymagane |  |  |
| 5 | Program nocny | wymagane |  |  |
| 6 | Histereza | wymagane |  |  |
| 7 | ICD kompatybilność | wymagane |  |  |
| 8 | Waga max. 30 [g] | podać wymagane |  |  |
| 9 | Funkcja rate response z programowaniem sensora | wymagane |  |  |
| 10 | Polarność stymulacji (A/V), wymagana unipolarna, bipolarna | wymagane |  |  |
| 11 | Polarność czułości (A/V), wymagana unipolarna, bipolarna | wymagane |  |  |
| 12 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | podać wymagane |  |  |
| 13 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,5-1,0 ms | podać wymagane |  |  |
| 14 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | podać wymagane |  |  |
| 15 | Czułość przedsionkowa- co najmniej w zakresie 0,25-4,00 [mV] | podać wymagane |  |  |
| 16 | Elektrody do stymulacji VDD - do wyboru różne typy | podać |  |  |
| 17 | Okres refrakcji V min zakres wymagany 250-400 ms | podać wymagane |  |  |
| 18 | Rodzaje stymulacji | podać |  |  |
| 19 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | wymagane |  |  |
| 20 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-300 (PAV i SAV) | wymagane |  |  |
| 21 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym | podać |  |  |
| 22 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | podać |  |  |
| 23 | Automatyczny pomiar progu stymulacji | podać |  |  |
| 24 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia | podać |  |  |
| 25 | Dodatkowe funkcje antyarytmiczne | podać |  |  |
| 26 | Funkcje statystyczne / liczniki zdarzeń | podać |  |  |

Pakiet 5

|  | Introducery w ilości 120 sztuk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |  |  |
| 1. | Rok produkcji - wymagane 2010 | wymagane |  |  |  |
| 2. | Introducery mają służyć do wszczepiania rozruszników na stałe | wymagane |  |  |  |
| 3 | Introducery w rozmiarze 9-11 F | wymagane |  |  |  |
|  | Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 sztuk programatorów oraz urządzenia do pomiarów śródoperacyjnych |