Pakiet nr 1

Test immunochromatograficzny do  oznaczania krwi utajonej w kale

Tabela 1a (parametry wymagalne)

| Lp | Opis | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test immunochromatograficzny , który wykrywa wyłącznie hemoglobinę ludzką w reakcji ze swoistymi przeciwciałami ( mono- i poliklonalnymi). |  |  |
| 2 | Test nie może wykazywać reakcji krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą. |  |  |
| 3 | W teście musi być zawarta wewnętrzna kontrola procedury. |  |  |
| 4 | Każda płytka testowa musi być zapakowana do oddzielnej szczelnie zamkniętej (hermetycznej) torebki. |  |  |
| 5 | Zestaw powinien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania testu. |  |  |
| 6 | Test nie może dawać fałszywych wyników spowodowanych niektórymi pokarmami, takimi jak mięso, witaminy i inne. Przed wykonaniem testu nie powinno być wymagane stosowanie diety. |  |  |

Tabela 1b

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 1 rok | Nr katalogowy | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. Netto | VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Kwota |  |  |  |
| 1 | Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma |  |

Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań  Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowana ilość kierując się zasada zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 2

Odczynniki do wykrywania w moczu  wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda, odczynniki do oznaczania fosfatazy kwaśnej w surowicy na aparacie Epoll-20.

Tabela 2a

| Lp. |  | Opis | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do wykrywania w moczu wolnych łańcuchów lekkich: kappa i lambda (białko Bence Jonesa) | Test immunochromatograficzny wykorzystujący technologię bocznej immunochromatografii przepływowej na nitrocelulozowej membranie |  |  |
|  |  | Pasek testowy powinien zawierac wewnętrzną kontrolę działania |  |  |
|  |  | Pasek testowy powinien zawierać odpowiednie pola do wykrywania wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda |  |  |
|  |  | Termin ważności odczynników:minimum 1 rok |  |  |
| 2. | Odczynniki do oznaczania fosfatazy kwaśnej na aparacie Epoll-20 | Metoda: z alfa-naftylofosforanem |  |  |
|  |  | Wielkośc jednej butelki – nie większa niż 10 ml |  |  |
|  |  | Trwałość po rekonstytucji nie mniejsza niż 5 dni w temp 2 – 8 st. C |  |  |
|  |  | Oferent dostarcza aplikacje do aparatu Epoll-20 |  |  |
|  |  | Górny zakres oznaczalności: 80 U/l lub więcej |  |  |
|  |  | Zestaw powinien zawierać roztwór do stabilizacji surowicy |  |  |
|  |  | Na jedno oznaczenie potrzeba przynajmniej 1 ml odczynnika |  |  |

Tabela 2b

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość ozn. na 1 rok | Nr katalog. i nazwa handlowa | Ilośc pełnych opak. | Cena 1 opak. netto | VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | kwota |  |  |  |
| 1. | Odcz. do wykrywania w moczu wolnych łańcuchów lekkich | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odcz. do oznaczania fosfatazy kwaśnej w surowicy na aparacie Epoll-20 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 3

Odczynniki do oznaczania amoniaku w osoczu metodą  manualną

Tabela 3a

| Lp. |  | Opis | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do oznaczania amoniaku w osoczu | Metoda: z alfaketoglutaranem, NADH i GLDH |  |  |
|  |  | Sposób konfekcjonowania i trwałość odczynnika po rekonstytucji lub otwarciu powinny umożliwić całkowite jego wykorzystanie bez straty odczynnika ( przy częstotliwości oznaczeń 2 badania w miesiącu) |  |  |
|  |  | W zestawie powinien być zawarty kalibrator |  |  |

Tabela 3b

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość ozn. na 1 rok | Nr katalog. i nazwa handlowa | Ilośc pełnych opak. | Cena 1 opak. netto | VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | kwota |  |  |  |
| 1. | Odczynniki. do oznaczania amoniaku w osoczu | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 4

Odczynniki do oznaczania TIBC w surowicy

Tabela 4 a

| Lp. |  | Opis | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do oznaczania TIBC w surowicy | Zestaw powinien zawierać: - roztwór wysycający: FeCl3 o stężeniu 23.3 (+/- 0.3) mmol/l - substancję wytrącającą niezwiązane jony żelaza – wodorowęglan magnezu |  |  |
|  |  | Możliwość oznaczania żelaza w supernatancie przy pomocy metody z ferrozyną |  |  |
|  |  | Ilość uzyskanego supernatantu nie mniejsza niż 0.4 ml |  |  |
|  |  | Czułość oznaczeń nie gorsza niż 1 umol/l |  |  |

Tabela 4b

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość ozn. na 1 rok | Nr katalog. i nazwa handlowa | Ilośc pełnych opak. | Cena 1 opak. netto | VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | kwota |  |  |  |
| 1. | Odczynniki. do oznaczania TIBC w surowicy | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 5

Szybkie testy do oznaczania leków i narkotyków w moczu

# Tabela 5a (Parametry wymagalne ogólne)

| Lp | Opis ogólny | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test immunochromatograficzny |  |  |
| 2 | W teście musi być zawarta wewnętrzna kontrola procedury. |  |  |
| 3 | Każdy test (płytka lub pasek) musi być zapakowany do oddzielnej szczelnie zamkniętej torebki. |  |  |
| 4 | Zestaw powinien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania testu. . |  |  |
| 5 | Długi termin ważności odczynników ( minimum 12 miesięcy) |  |  |
| 6 | Wyposażenie niezbędne do wykonania testu zawarte w zestawie |  |  |
| 7 | Możliwość odczytania wyniku w czasie 20 minut lub krótszym. |  |  |
| 8 | Testy posiadają znak CE |  |  |

# Tabela 5b

| Lp |  | Opis | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekstaza (MDMA) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim ekstazy. Czułość testu nie mniejsza niż 500 ng/ml. |  |  |
| 2 | AMP (amfetamina) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim amfetaminy Czułość testów nie mniejsza niż: 1000 ng/ml |  |  |
| 3 | COC (kokaina) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim kokainy Czułość testów nie mniejsza niż: 300 ng/ml |  |  |
| 4 | MET (metamfetamina) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim metamfetaminy Czułość testów nie mniejsza niż: 1000 ng/ml |  |  |
| 5 | MOR (morfina) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim morfiny Czułość testów nie mniejsza niż: 300 ng/ml |  |  |
| 6 | THC (kanabinoidy) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim morfiny Czułość testów nie mniejsza niż: 50 ng/ml |  |  |
| 7 | Benzodwuazepiny (BZD) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim benzodwuazepin . Czułość testu nie mniejsza niż 300 ng/ml |  |  |
| 8 | BAR (barbiturany) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim barbituranów Czułość testu nie mniejsza niż: 300 ng/ml |  |  |
| 9 | Tricykliczne antydepresanty (TCA) | Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim trójcyklicznych antydepresantów Czułość testu nie mniejsza niż 1000 ng/ml. |  |  |

## Tabela 5c

| Lp | Nazwa odczynnika (nazwa firmowa) | Ilość oznaczeń na 1 rok | Nr katalogowy | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. Netto | VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Kwota |  |  |  |
| 1 | Ekstaza (MDMA) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AMP | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | COC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MET | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MOR | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | THC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Benzodwuazepiny(BZD) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BAR | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tricykliczne antydepresanty (TCA) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań  w języku polskim oraz karty charakterystyki

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań  Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowana ilość kierując się zasada zaokrąglania do pełnego opakowania w górę

Pakiet nr 6

Odczynniki różne

## Tabela 6

| Lp | Nazwa odczynnika (nazwa firmowa) | Ilośćna 1 rok | Nr katalogowy | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. Netto | VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Kwota |  |  |  |
| 1 | Odczynnik May-Grunwalda | 6 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Giemzy | 1,2 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwnik do retikulocytów | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Extona | 10 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Samsona | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik None-Appelta | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Pandiego | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Lugola | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sudan 3 | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas 5-sulfosalicylowy | 4 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań  w języku polskim oraz karty charakterystyki

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań  Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowana ilość kierując się zasada zaokrąglania do pełnego opakowania w górę