| Pakiet 7 Laparoskop z wyposażeniem zał. 2 |
| --- |
| Lp. | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości 3CCD Full HD – 1szt. |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość kamery 1920x1080. | TAK |  |
| 3 | System skanowania – skanowanie progresywne 1080p. | TAK |  |
| 4 | Konsola kamery wyposażona 3 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) umożliwiające podłączenie trzech odbiorników Full HD. | TAK |  |
| 5 | Możliwośc automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych (laparoskopia, cystoskopia, endoskopy giętkie, histeroskopia). Min. 7 programów | TAK/podać |  |
| 6 | Menu urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
| 7 | Czułość nominalna głowicy kamery min 1 lux. | TAK |  |
| 8 | Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu realizowana przez operatora za pomocą przycisku z głowicy kamery. | TAK |  |
| 9 | Praca konsoli kamery w różnych trybach wysokiej rozdzileczości, min. 3 tryby | TAK/podać |  |
| 10 | Możliwość sterowania źródłem światła z głowicy kamery. | TAK |  |
| 11 | Możliwośc pracy w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej. | TAK |  |
| 12 | Głowica wyposażona w min.3 programowalne przyciski. | TAK/podać |  |
| 13 | Zoom cyfrowy w zakresie min.100%-150% | TAK |  |
| 14 | Dynamika (stosunek sygnału do szumu ) 75dB | TAK |  |
| 15 | Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
| Monitor medyczny LCD – 1 szt. |
| 16 | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny. | TAK/podać |  |
| 17 | Kąt widzenia min. 170o x 170o | TAK/podać |  |
| 18 | Kontrast min. 700:1 | TAK/podać |  |
| 19 | Jasność min. 400cd/m2 | TAK/podać |  |
| 20 | Rozdzielczość minimalna 1920x1080, odpowiadająca maksymalnej rozdzielczości kamery. Format 16:10 | TAK |  |
| Źródło światła LED moc nin 200 W – 1szt. |
| 21 | Żywotność diody LED min. 5000 godzin | TAK/podać |  |
| 22 | Wyświetlacz numeryczny prezentujący poziom natężenia światła | TAK |  |
| 23 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu ,zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
| 25 | Uniwersalne przyłącze do swiatłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
| Światłowód – 3 szt |
| 26 | Długość min. 3m, średnica min. 5mm, autoklawowalny | TAK/podać |  |
| 27 | Przezroczysta osłona światłowodu w celu kontroli stanu światłowodu | TAK |  |
| System medycznej dokumentacji cyfrowej – 1szt. |
| 28 | Wbudowany kolorowy, dotykowy panel LCD zastępujący klawiaturę. | TAK |  |
| 29 | Jednoczesna rejestracja obrazu z dwóch źródeł sygnału – dwa niezależne kanały wideo umożliwiające rejestrację z kamery endoskopowej i kamery zewnętrznej lub kamery wbudowanej w lampie operacyjnej. | TAK |  |
| 30 | Wejścia/wyjścia cyfrowe umożliwiające podłączenie sygnału o maksymalnej rozdzielczości oferowanej kamery – 2szt. | TAK/podać |  |
| 31 | Wejścia/wyjścia analogowe: S-Video – 1szt., Composit Video – 1szt. | TAK/podać |  |
| 32 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta. | TAK |  |
| 33 | Zapis danych na wbudowanym nośniku pamięci (HDD, Flash). Możliwość archiwizacji danych na płytach CD/DVD oraz zewnętrznych urządzeniach typu USB. | TAK |  |
| 34 | Zapis zdjęć w rozdzielczości zgodnej z maksymalną rozdzielczością oferowanej kamery, zapis sygnału wideo w rozdzielczości min. HD (1280x720). | TAK/podać |  |
| 35 | Format zapisu zdjęć DICOM 3.0, BMP, JPEG, TIFF. | TAK |  |
| 36 | Format zapisu sygnału video DICOM 3.0, MPEG – 1, MPEG – 2 , MPEG 2 – HD | TAK |  |
| 37 | Moduł DICOM wraz z oprogramowaniem umożliwiającym współpracę z serwerem PACS. | TAK |  |
| 38 | Sterowanie pracą urządzenia za pomocą głowicy kamery endoskopowej, pilota bezprzewodowego oraz panelu sterującego. | TAK |  |
| 39 | Możliwość przesyłania zapisanych zdjęć i sekwencji wideo do komputerowej sieci szpitalnej i serwera FTP/PACS. | TAK |  |
| Insuflator – 1kpl. |
| 40 | Regulacja przepływu insuflacji do 40 l/min, rozdzielczości regulacji 0,1 l/min. | TAK/podać |  |
| 41 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia gazu. | TAK |  |
| 42 | Regulacja ciśnienia insuflacji 0-30 mmHg | TAK/podać |  |
| 43 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliowść ustawienia ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji. | TAK |  |
| 44 | Funkcja podgrzewania gazu. | TAK |  |
| 45 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 46 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą. | TAK |  |
| 47 | Wielorazowy dren do insuflatora – 2 szt. | TAK |  |
| 48 | Wielorazowy dren do insuflatora z funkcją podgrzewania- 2szt | TAK |  |
| 49 | Filtr do insuflatora – 10szt | TAK |  |
| 50 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| Pompa laparoskopowa – 1kpl. |
| 51 | Pompa ssąco-płucząca do zabiegów laparoskopowych z pojemnikiem na odessane płyny. | TAK |  |
| 52 | Możliość niezależnego uruchomienia toru ssania i płukania. | TAK |  |
| 53 | Wielorazowy dren silikonowy w torze płukania – 2 szt. | TAK |  |
| 54 | Wielorazowy dren silikonowy w torze ssania łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący – 2 szt. | TAK |  |
| 55 | Wielorazowy dren silikonowy w torze ssania łączący pompę i pojemnik – 2 szt. | TAK |  |
| 56 | Pojemnik na odessany płyn 2szt | TAK |  |

| Optyka laparoskopowa 3 szt |
| --- |
| 57 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości – średnica 10mm, kąt 30 stopni – 1szt. | TAK |  |
| 58 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości – średnica 10mm, kąt 0 stopni – 2 szt | TAK |  |
| 59 | Szafirowe szkło zespajane laserowo z obudową | TAK |  |
| 60 | 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm | TAK |  |
| 61 | Pojemniki do sterylizacji ofeowanych optyk laparoskopowych- 3 szt | TAK |  |
| 62 | Autoklawowalna | TAK |  |
| Instrumentarium laparoskopowe 1 kpl. |
| 63 | 5-6 mm kaniula laparoskpowa – 4szt | TAK/podać |  |
| 64 | 10-11 mm kaniula laparoskopowa – 4szt | TAK/podać |  |
| 65 | Redukcja do kanili 11-5,5mm – 2szt | TAK |  |
| 66 | Trokar do kanili 5-6 mm – 4szt | TAK |  |
| 67 | Trokar do kanili 10-11 mm – 4szt | TAK |  |
| 68 | 120mm igła Veresa – 2szt | TAK |  |
| 69 | Instrument ssąco-płuczący do pompy laparoskopowej – 2szt | TAK |  |
| 70 | Chwytak laparoskopowy dwuczęściowy średnia 5mm – 4szt | TAK |  |
| 71 | Preparator laparoskopowy dwuczęściowy średnica 5mm – 2szt | TAK |  |
| 72 | Nażyczki laparoskopowe dwuczęściowe średnica 5mm – 2szt | TAK |  |
| 73 | Hacyk laparoskopowy jednoczęściowy średnica 5mm -2szt | TAK |  |
| 74 | Imadło laparoskopowe dwuczęściowe średnica 5mm – 2szt | TAK |  |
| 75 | Ekstraktor laparoskopowy dwuczęściowy średnica 10mm – 2szt | TAK |  |
| 76 | Klipsownica laparoskopowa średnica 10mm – 2 szt | TAK |  |
| 77 | Klipsy do oferowanej klipsownicy – 18 magazynków | TAK |  |
| Wózek aparaturowy – 1szt |
| 78 | Podstawa jezdna z blokadą 2 kół | TAK |  |
| 79 | Wbudowana listwa zasilająca | TAK |  |
| 80 | Centralnie montowane ruchome ramię pod monitor | TAK |  |
| 81 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| 82 | Uchwyt do podwieszenia płynów | TAK |  |
| 83 | Uchwyt na butlę CO2 | TAK |  |

| Lp. | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw histeroskopowy |
| 1 | Pompa histeroskopowa jednorolkowa sterwoana elektronicznie-1szt | TAK |  |
| 2 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe min.200mmHg | TAK/podać |  |
| 3 | Maksymalny przepływ min 500ml/min | TAK/podać |  |
| 4 | Numeryczna prezentacja zadanego przepływu oraz ciśnienia , a także aktualnego ciśnienia | TAK |  |
| 5 | Mozliwość stosowania drenów jedno i wielorazowych | TAK |  |
| 6 | Dren wielorazowy silikonowy do pompy – 2szt | TAK |  |
| 7 | Optyka histeroskopowa średnicy wysokiej rozdzielczości średnicy 4mm kąt 12 stopni, wyposażona w min. 3 adaptery do podłaączenia światłowodów innych firm – 1szt | TAK |  |
| 8 | Płaszcz histeroskopowy operacyjny zewnetrzny do oferowanej optyki – 1szt | TAK/podać |  |
| 9 | Płaszcz histeroskopowy operacyjny wewnętrzny z kanałem roboczym średnicy 7Fr -1szt | TAK/podać |  |
| 10 | Obturator operacyjny do oferowanego histeroskopu – 1szt |  |  |
| 11 | Uszczelki kanału instrumentowego - 10szt | TAK |  |
| 12 | Narzedzie histeroskopowe typu kleszcze lub nożyczki długości 40-43 cm do wyboru z katalogu -3szt | TAK |  |