Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr I – INKUBATOR HYBRYDOWY

Wymagania techniczno eksploatacyjne

Inkubator hybrydowy – 1 szt. Cena za inkubator hybrydowy – 1 szt.: brutto ….........................................................zł (słownie: …................................................................................................................................) netto …..........................................................zł (słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1.1 | Inkubator hybrydowy przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem w 2 trybach: zamkniętym i otwartym (opisać co zapewnia inkubator) | TAK |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | TAK |  |
| 1.3 | Wymiary inkubatora (długość x szerokość) - pole nie większe jak 8100 cm2 | TAK |  |
| 1.4 | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie w min. zakresie 38 cm | TAK |  |
| 1.5 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm +/- 3% | TAK |  |
| 1.6 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 1.7 | Pobór mocy [W] | TAK |  |
| 1.8 | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulec min. 2 | TAK |  |
| 1.9 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) | TAK |  |
| 2.0 | KOPUŁA INKUBATORA |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2.2 | Czasza kopuły inkubatora podnoszona elektrycznie z funkcją wykrywania i reagowania na przeszkody. | TAK |  |
| 2.3 | Otwierana dłuższa ścianka kopuły o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. | TAK |  |
| 2.4 | Trzy ścianki inkubatora uchylne o180 stopni do pozycji w pełni otwartej w celu dobrego dostępu do noworodka przy pracy w trybie otwartym. Otwieranie ścianek powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. | TAK |  |
| 2.5 | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowalnymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym | TAK |  |
| 2.6 | Zespół grzewczy dla trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą | TAK |  |
| 2.8 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany . | TAK |  |
| 2.9 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem . | TAK |  |
| 2.10 | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły wyposażone w kurtynę ciepłego powietrza 5 sztuk. | TAK |  |
| 2.11 | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych ciche, otwierane łokciem. | TAK |  |
| 2.12 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania - Min 7 sztuk. Umieszczone na dwóch krótszych bokach inkubatora. | TAK |  |
| 2.13 | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności otwierania ścianki bocznej | TAK |  |
| 2.14 | Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora | TAK |  |
| 2.15 | Regulacja kąta nachylenia materacyka (podać zakres w stopniach) | TAK Podać |  |
| 2.16 | Sposób regulacji kąta nachylenia materacyka: płynny i cichy powyżej ±12º | TAK |  |
| 2.17 | Pokrętła regulacji kąta nachylenia materacyka dostępne z obu stron kopuły inkubatora | TAK |  |
| 2.18 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora w obu kierunkach (podać o ile cm), z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu. | TAK Podać |  |
| 2.19 | Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą | TAK |  |
| 2.20 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2.21 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 44 dB | TAK |  |
| 3.0 | REGULACJA NAWILŻANIA |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK |  |
| 3.2 | Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%) do 90% | TAK Podać |  |
| 3.3 | Pomiar wilgotności względnej w % metodą elektroniczną z cyfrowym wyświetlaczem wartości | TAK |  |
| 3.4 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |
| 3.5 | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. | TAK |  |
| 3.6 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia. | TAK |  |
| 4.0 | REGULACJA TEMPERATURY |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie:24 -37 stopni C w trybie inkubatora zamkniętego. | TAK |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34.5–37,0°C w trybie inkubatora zamkniętego. | TAK |  |
| 4.3 | Układ regulacji temperatury powietrza w trybie otwartym w zakresie min. 34-37 stopni C metoda servo regulacji | TAK |  |
| 5.0 | TLENOTERAPIA |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | TAK |  |
| 5.2.. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | TAK |  |
| 6.0 | MONITOROWANIE |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: | TAK |  |
| 6.2 | Temperaturę na skórze noworodka w zakresie min. 32-41°C | TAK |  |
| 6.3 | Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie min 20-40°C | TAK |  |
| 6.4 | Temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała. | TAK |  |
| 6.5 | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |
| 6.6 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). | TAK |  |
| 6.7 | Monitorowanie wilgotności względnej w % | TAK |  |
| 6.8 | Monitorowanie stężenia tlenu w % | TAK |  |
| 6.9 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy | TAK |  |
| 6.10 | Głowica daje się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub) | TAK |  |
| 6.11 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów identyfikujących zmiany stanu pacjenta oraz środowiska wewnątrz inkubatora – bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta. | TAK |  |
| 6.12 | Inkubator rozbudowany o pulsoksymetr w technologii Nellcor | TAK |  |
| 7.0 | ALARMY |
| 7.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne. | TAK |  |
| 7.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): | TAK Podać |  |
| 7.3 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): | TAK Podać |  |
| 7.4 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury (podać max. dopuszczalną temperaturę i o ile °C musi nastąpić przekroczenie, aby alarm zadziałał) | TAK Podać |  |
| 7.5 | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza | TAK |  |
| 7.6 | Uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury. | TAK |  |
| 7.7 | Zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| 7.8 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu | TAK |  |
| 7.9 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
| 7.10 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki | TAK |  |
| 8.0 | TESTY I POZOSTAŁE PARAMETRY |
| 8.1 | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | TAK |  |
| 8.2 | Inkubator posiada pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania | TAK |  |
| 9.0 | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |
| 9.1 | Certyfikat zgodności CE | TAK |  |
| 10,0 | EKSPLOATACJA |
| 10.1 | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 11. | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 11.0 | WYPOSAŻENIE |
| 11.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 sztuki | TAK |  |
| 11.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 1 sztuka | TAK |  |
| 11.3 | Czujnik temperatury do układu pomiarowego - 1 sztuka | TAK |  |
| 11.4 | Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej | TAK |  |
| 11.5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11.6 | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 sztuki | TAK |  |
| 11.7 | Rogal do ułożenia noworodka 3 sztuki (każda z innego rozmiaru) | TAK |  |
| 11.8 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 sztuk | TAK |  |
| 11.9 | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i CPR | TAK |  |
| 11.10 | Waga zintegrowaną z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora: - zakres 300-6500 g - rozdzielczość odczytu 1,0g. | TAK |  |
| 11.11 | Szuflada | TAK |  |
| 11.12 | Pompa infuzyjna strzykawkowa dedykowana noworodkom – 4 szt. (opis w załączniku nr 1) wraz ze stacją dokującą | TAK |  |
| 11.13 | Bilirubinometr – 1 szt. (opis w załączniku nr 2) | TAK |  |
| 12,0 | OPCJE |
| 12.1 | Możliwa rozbudowa inkubatora o UPS i mocowanie do butli z tlenem. |  |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

ZAŁĄCZNIK NR 1

- Pompa infuzyjna strzykawkowa -

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zwarta budowa uniemożliwiająca zalanie | TAK |  |
| 2 | Strzykawka mocowana od frontu, niewychodząca poza obrys pompy przy pełnym wysunięciu tłoka | TAK |  |
| 3 | Zasilanie – 230V; 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Zasilanie bateryjne – praca min 6h przy prędkości podaży 5 ml/h w temp.20o C | TAK |  |
| 5 | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do statywu | TAK |  |
| 6 | Wbudowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy | TAK |  |
| 7 | Wbudowany system mocowania do stacji dokującej | TAK |  |
| 8 | Duży czytelny wyświetlacz widoczny w świetle dziennym z odległości min 3 m. | TAK |  |
| 9 | Rejestr zdarzeń min 1500 zdarzeń | TAK |  |
| 10 | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 11 | Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach producentów krajowych i zagranicznych – od 5 do 50 ml | TAK |  |
| 12 | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 1200 ml/h co 0,01 ml/h | TAK |  |
| 13 | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji: | TAK |  |
| 15 | - zatrzymanie infuzji | TAK |  |
| 16 | - tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia) | TAK |  |
| 17 | - kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością | TAK |  |
| 18 | Tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji | TAK |  |
| 19 | - automatyczny (hands free) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml. | TAK |  |
| 20 | - ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa | TAK |  |
| 21 | Automatyczne cofanie tłoka strzykawki po wystąpieniu alarmu okluzji | TAK |  |
| 22 | Programowanie progów ciśnienia okluzji przez Użytkownika Min 10 progów | TAK |  |
| 23 | Funkcja wypełnienia drenu z wyborem przez użytkownika objętości wypełnienia drenu | TAK |  |
| 24 | Funkcja szybkiego startu – do kasowania luzów mechanizmie pompy | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie na ekranie wybranej przez Użytkownika nazwy leku | TAK |  |
| 26 | Bezpośredni pomiar ciśnienia infuzji w linii infuzyjnej | TAK |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy pompy o program pozwalający na wprowadzenie limitów miękkich i twardych dawkowania leków | TAK |  |
| 28 | Stacja dokująca na min. 4 pompy zasilania - stacja zapewniająca wspólne zasilanie elektryczne pomp w niej zamontowanych | TAK |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

ZAŁĄCZNIK NR 2

- Bilirubinometr -

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nieinwazyjny miernik do przeskórnego pomiaru bilirubiny u noworodków | TAK |  |
|  | Aparat przenośny, wyposażony w ładowarkę, zasilacz, dodatkowy akumulator | TAK |  |
|  | Wskaźnik rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Masa urządzenia wraz z akumulatorem 150g +/- 20% | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy (od 0 mg % do min 20mg %) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania dużej ilości pomiarów przy jednorazowym naładowaniu (co najmniej kilkadziesiąt) min. 200 pojedynczych pomiarów | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz ( np. z możliwością wyświetlania dwóch zmiennych) | TAK |  |
|  | Wyniki w mg/dL lub μmol/L (możliwość przestawiania) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Montaż i uruchomienie, szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
|  | Gwarancja dostawy części zamiennych i materiałów zużywalnych, które będzie można nabyć po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez okres minimum następnych 10 lat | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu jest gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr II – INKUBATOR OTWARTY

Wymagania techniczno eksploatacyjne

Inkubator otwarty – 2 szt. Cena za inkubator otwarty – 2 szt.: brutto ….........................................................zł (słownie: …................................................................................................................................) netto …..........................................................zł (słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Napięcie i natężenie prądu zasilającego: 230 V~ ± 20 V~ max 4A | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość prądu zasilającego: 50-60Hz | TAK |  |
| 3 | Maksymalna moc na jednostkę powierzchni dla promiennika pracującego na 100% moc oraz odległości między kratownicą promiennika a materacem 68 cm powinna wynosić 32 mW/cm² | TAK |  |
| 4 | Moc oświetlenia 20 W | TAK |  |
| 5 | Kontrola temperatury ciała noworodka – czujnik naskórny temperatury wielorazowy, pomiar temperatury w zakresie 34,5-37,5°C – co 0,1°C | TAK |  |
| 6 | Zakres wyświetlany – od 4,0°C do 50°C z jednostką 0,1°C | TAK |  |
| 7 | Wyświetlacz mocy grzania w procesach w postaci świecącego słupka | TAK |  |
| 8 | Praca w trybie SERVO | TAK |  |
| 9 | Posiadający tryb nagrzewania wstępnego | TAK |  |
| 10 | Stoper Apgar emitujący dźwięki po 1,5 oraz 10 minutach od włączenia. | TAK |  |
| 11 | Wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur | TAK |  |
| 12 | Wysokość regulowana: od 170 do 186 cm | TAK |  |
| 13 | Wysokość materaca regulowana: 87,8 do 103,6 cm | TAK |  |
| 14 | Wymiary leża noworodkowego: 65 X 75 cm lub 65 x 65 cm | TAK |  |
| 15 | Wymiary materaca: 62 x 72 cm lub 62 x 62 cm | TAK |  |
| 16 | Zakres obrotu głowicy promiennika: od -130° do +130° w stosunku do położenia środkowego | TAK |  |
| 17 | Pozycja Trendelenburga max -10° do +10° płynnie regulowana | TAK |  |
| 18 | Kółka samonastawne: 4 x 100 mm, wszystkie zaopatrzone w hamulce | TAK |  |
| 19 | Cztery ścianki odchylne, w przedniej i tylnej oraz w czterech narożach silikonowe „śluzy” do mocowania drenów oddechowych | TAK |  |
| 20 | Zestaw dwóch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad) | TAK |  |
| ALARMY |
| 21 | Za wysokiej/za niskiej temperatury ciała noworodka | TAK |  |
| 22 | Odłączenie czujnika temperatury | TAK |  |
| 23 | Awarii zasilania | TAK |  |
| 24 | Uszkodzenia czujnika temperatury | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 25 | Aparat do resuscytacji wbudowany w kolumnę inkubatora, z ustawianym dokładnie ciśnieniem PIP (zakres 5-70 cm H2O), i PEEP (zakres 1-9 cm H2O) ustawienia widoczne w formie zegarowego wskaźnika, z wyposażeniem jednorazowego użytku 1 op./10 szt. o parametrach: - dren do pacjenta, min 145 cm dł. - dren doprowadzający gaz do aparatu - zastawka PEEP, znajdująca się na końcu drenu do pacjenta - maseczka w rozmiarach: średnica maseczki 42 mm, lub średnica maseczki 50 mm, lub średnica maseczki 60 mm | TAK |  |
| 26 | Czujnik pomiaru temperatury wielorazowego użytku | TAK |  |
| 27 | Osłonki jednorazowego użytku do czujnika temperatury 1 op./10 szt. | TAK |  |
| 28 | Przepływomierz tlenu i powietrza | TAK |  |
| 29 | Szyna do zamocowania przepływomierzy o dł. min 50cm | TAK |  |
| 30 | Półka pod kardiomonitor w ilości 2-ch sztuk | TAK |  |
| 31 | Szuflada na kasetkę RTG | TAK |  |
| 32 | Ssak tlenowy | TAK |  |
| 33 | Nawilżacz respiratorowy MR850 plus czujnik temperatury, i adapter elektryczny – 1 szt. | TAK |  |
| 34 | Kardiomonitor - 2 szt. (opis w załączniku nr 1) | TAK |  |
| 35 | Lampa diodowa do fototerapii na wysięgniku – 2 szt. (opis w załączniku nr 2) | TAK |  |
| 36 | Lampa do fototerapii łóżeczkowa – 2 szt. (opis w załączniku nr 3) | TAK |  |
| 37 | Aparat wykonany w kolorze określonym przez Zamawiającego | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 1. | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

ZAŁĄCZNIK NR 1

- Kardiomonitor – 2 szt.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONITOR STACJONARNO-PRZENOŚNY |
| 1.1 | Kolorowy ekran LCD TFT 8,4” | TAK |  |
| 2 | PARAMETRY |
| 2.1 | EKG | TAK |  |
| 2.2 | RESP | TAK |  |
| 2.3 | ST | TAK |  |
| 2.4 | Arytmia | TAK |  |
| 2.5 | NIPC | TAK |  |
| 2.6 | NELLCOR oxiMax SpO2 | TAK |  |
| 2.7 | 2x Temp |  |  |
| 3.0 | WYPOSAŻENIE |
| 3.1 | Przewód z gniazdami do 3 lub 5 końcówek EKG | TAK |  |
| 3.2 | Komplet 3 końcówek EKG | TAK |  |
| 3.3 | opakowanie 12 szt. Jednorazowych noworodkowych elektrod EKG | TAK |  |
| 3.4 | Czujnik SpO2 (OXI-A/N) | TAK |  |
| 3.5 | Przewód połaczeniowy | TAK |  |
| 3.6 | Rura połączeniowa do mankietów | TAK |  |
| 3.7 | Przewód zasilający | TAK |  |
| 3.8 | Akumulator Li-ion | TAK |  |
| 3.9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 3.10 | Czujnik temperatury powierzchniowy noworodkowy szt.1 | TAK |  |
| 3.11 | Jednorazowy mankiet noworodkowy (obwód ramienia 7,1-13,1 cm) szt.4 | TAK |  |
| 3.12 | Jednorazowy mankiet noworodkowy (obwód ramienia 5,8-10,9 cm) szt.4 | TAK |  |
| 3.13 | Jednorazowy mankiet noworodkowy (obwód ramienia 4,3-8 cm) szt.4 | TAK |  |
| 3.14 | Jednorazowy mankiet noworodkowy (obwód ramienia 3,1-5,7 cm) szt.4 | TAK |  |
| 4.0 | GWARANCJA I SERWIS |
| 4.1 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 4.2 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

ZAŁĄCZNIK NR 2

- Lampa diodowa do fototerapii – 2 szt.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa z diodami LED do fototerapii na statywie do użytku nad inkubatorem noworodkowym zamkniętym oraz nad łóżeczkiem | TAK |  |
| 2 | Głowica lampy odłączana od statywu bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 3 | Głowica lampy wyposażona w nóżki umożliwiające ustawienie bezpośrednio na inkubatorze zamkniętym | TAK |  |
| 4 | Statyw na kółkach z blokadą | TAK |  |
| 5 | Możliwość przechylania głowicy lampy zamocowanej na statywie w zakresie min. 0-30o | TAK |  |
| 6 | Odległość powierzchni diod od podłogi regulowana w zakresie min 1,1 – 1,4 m | TAK |  |
| 7 | Źródło światła – diody LED niebieskie i żółte | TAK |  |
| 8 | Rodzaj światła – niebieskie o szczytowej długości fali 450-470 nm i żółte o szczytowej długości fali 585 – 595 nm | TAK |  |
| 9 | Ustawienie naświetlania o małym natężeniu (konwencjonalna fototerapia): 12-15 μW/cm2/nm Ustawienie naświetlania o dużym natężeniu (intensywna fototerapia): > 30 μW/cm2/nm | TAK |  |
| 10 | Ustawienie naświetlania o małym natężeniu (konwencjonalna fototerapia): 12-15 μW/cm2/nm Ustawienie naświetlania o dużym natężeniu (intensywna fototerapia): > 30 μW/cm2/nm | TAK |  |
| 11 | Szczytowe natężenie światła na powierzchni ciała pacjenta – min. 30 uW/cm2/nm | TAK |  |
| 12 | Powierzchnia skutecznego naświetlania – min. 1000 cm2 | TAK |  |
| 13 | Brak emisji promieniowania UV | TAK |  |
| 14 | Brak emisji promieniowania IR | TAK |  |
| 15 | Poziom hałasu poniżej 60 bB | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 16 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

ZAŁĄCZNIK NR 3

- Lampa łóżeczkowa do fototerapii – 2 szt.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa z diodami LED do fototerapii do użytku w łóżeczku dziecięcym | TAK |  |
| 2 | Materacyk umożliwiający wygodne ułożenie dziecka – min. 2 sztuki | TAK |  |
| 2 | Wymienne jednorazowe osłonki materacyka – min. 50 szt. | TAK |  |
| 3 | Rodzaj światła – niebieskie o szczytowej długości fali 450-470 nm | TAK |  |
| 4 | Szczytowe natężenie światła na powierzchni ciała pacjenta – min. 30 uW/cm2/nm | TAK |  |
| 5 | Powierzchnia skutecznego naświetlania – min. 600 cm2 | TAK |  |
| 6 | Brak emisji promieniowania UV | TAK |  |
| 7 | Brak emisji promieniowania IR | TAK |  |
| 8 | Poziom hałasu poniżej 60 bB | TAK |  |
| 9 | Zasilanie prądem zmiennym 220-240V o częstotliwości 50-60Hz | TAK |  |
| 10 | Lampa z diodami LED do fototerapii do użytku w łóżeczku dziecięcym | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 11 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

ZAŁĄCZNIK NR 4

- Urządzenie do resuscytacji noworodka -

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do ręcznej resuscytacji noworodków w komplecie z płuckiem testowym | TAK |  |
| 2 | Aparat z ustawianym dokładnie ciśnieniem PIP (zakres 5-70 cm H2O), i PEEP (zakres 1-9 cm H2O) – ustawienia widoczne w formie zegarowego wskaźnika | TAK |  |
| 3 | Wymiary urządzenia: Wysokość – 25 cm. Szerokość – 20 cm. Głębokość – 10cm. +/- 1cm | TAK |  |
| 4 | Waga 1,9 kg. +/- 0,1 kg | TAK |  |
| 5 | Zakres pracy urządzenia: 5 – 15 l/min. | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wolnostojące, lub możliwość montażu na pionowym statywie | TAK |  |
| 7 | W skład zestawu wchodzi: Mocowanie do statywu Przepływomierz powietrza Przepływomierz tlenu Komplet drenów tlenowych doprowadzających mieszankę tlenu i powietrza do urządzenia ( w skład zestawu wchodzą 3 dreny tlenowe, oraz trójnik) | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
| 8 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr III - Respiratory noworodkowe

| Wymagania techniczno eksploatacyjne |  |
| --- | --- |
| Respirator noworodkowy – 1 szt. Cena za respirator noworodkowy – 1 szt.: brutto ….........................................................zł (słownie: …................................................................................................................................) netto …..........................................................zł (słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%. |  |
|  | Respirator zapewniający płynną i bezpieczną wentylację noworodków , wcześniaków z bardzo niską masą ciała i dzieci do 30 kg |  |
| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Respirator dla noworodków i wcześniaków od 500g na wózku jezdnym | TAK |  |
| 2 | Możliwość umiejscowienia układu pacjenta po obu stronach jednostki zasilającej w gazy | TAK |  |
| 3 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,1do 5,4 bar | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy na jednym gazie zasilającym przy zaniku drugiego | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 230 V , 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut | TAK |  |
| 7 | Kolorowy monitor LCD całkowita przekątna min 12" do nastawiania i obrazowania parametrów wentylacji wbudowany w respirator | TAK |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 1 | CMV, AC , SIMV | TAK |  |
| 2 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana | TAK |  |
| 3 | Wentylacja objętościowo kontrolowana | TAK |  |
| 4 | TCPL | TAK |  |
| 5 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością | TAK |  |
| 6 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem | TAK |  |
| 7 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę lub kaniule donosowe (NIV) możliwa w trybie CPAP i PSV | TAK |  |
| 8 | Możliwość podawania tlenu przez respirator przy pomocy maski twarzowej z regulacją stężenia 02 i przepływu przy zastosowaniu standardowego obwodu pacjenta. | TAK |  |
| 9 | Funkcja automatycznego natlenowania pacjenta do toalety oskrzeli z regulacją stężenia tlenu | TAK |  |
| 10 | Oddech ręczny | TAK |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy respiratora w okresie eksploatacji o opcję wentylacji mieszaniną tlenowo-helową z pełnym oprzyrządowaniem i automatycznym przekalibrowaniem parametrów oddechowych mierzonych przez respirator | TAK |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |
| 1 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 5- 150 l/min | TAK |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 3 do 200 ml | TAK |  |
| 3 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 60 cmH20 | TAK |  |
| 4 | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cmH20 | TAK |  |
| 5 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 30 cmH20 | TAK |  |
| 6 | Regulowany czas wdechu w zakresie minimum 0,2 do 1,0 sek | TAK |  |
| 7 | Przepływ wdechowy regulowany płynnie w zakresie minimum od 2 do 20 L/min | TAK |  |
| 8 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |
| 9 | Przepływowy i ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego. | TAK |  |
| 10 | Automatyczne sterowanie podaży tlenu w układzie oddechowym FiO2 na podstawie pomiaru saturacji SpO2 w czasie wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | TAK |  |
| 11 | Regulowany w minimalnym zakresie 5-35% cykl przepływowy kończenia fazy wdechu dla oddechów PCV i PSV | TAK |  |
| PARAMETRY MIERZONE |
| 1 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
| 2 | Częstość oddechów wymuszonych | TAK |  |
| 3 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 4 | Objętość oddechowa wymuszona | TAK |  |
| 5 | Objętość oddechowa spontaniczna | TAK |  |
| 6 | Objętość oddechowa całkowita | TAK |  |
| 7 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej | TAK |  |
| 8 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK |  |
| 9 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 10 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 11 | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 12 | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |
| 13 | Podatność dynamiczna i statyczna płuc oraz opór w drogach oddechowych | TAK |  |
| 14 | Szczytowy przepływ wydechowy PEFR | TAK |  |
| 15 | Czas wdechu i wydechu oraz stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 16 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 17 | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym. | TAK |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |
| 1 | Równoczesna prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych : ciśnienie/czas, przepływ/czas , objętość/czas | TAK |  |
| 2 | Równoczesna prezentacja na ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej : ciśnienie/objętość, przepływ/objętość | TAK |  |
| 3 | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | TAK |  |
| 4 | Prezentacja na ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów | TAK |  |
| 5 | Dziennik zdarzeń | TAK |  |
| ALARMY |
| 1 | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
| 2 | Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
| 3 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 4 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
| 5 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
| 6 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | TAK |  |
| 7 | Za niskiej i za wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 8 | Za wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 9 | Zbyt wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 10 | Rozłączenie układu oddechowego | TAK |  |
| 11 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej i czasem obserwacji bezdechu regulowanym w zakresie minimum 6-50 sekund | TAK |  |
| 12 | Zapamiętywanie historii alarmów | TAK |  |
| 13 | Dopasowanie zakresu alarmów do wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
| 14 | przedłużonego czasu wdechu | TAK |  |
| 15 | Przekroczenia limitu objętości oddechowej | TAK |  |
| 16 | Za wysokiego i za niskiego ciśnienia NCPAP | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 1 | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu (NO) | TAK |  |
| 2 | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwo kontrolą temperatury | TAK |  |
| 3 | 5 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym | TAK |  |
| 4 | Instrukcja Obsługi respiratora w języku polskim | TAK |  |
| 5 | Płucko testowe | TAK |  |
| 6 | Wąż do tlenu i powietrza z końcówką dostosowaną do instalacji szpitalnej | TAK |  |
| 7 | Akcesoria do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej 5 kpl. | TAK |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  |
| 9 | Filtr jednorazowy - 5szt. | TAK |  |
| 10 | Ramię przegubowe do podtrzymywania układu oddechowego. | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 1 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |
| 3 | Przeglądy okresowe podczas gwarancji bezpłatne | TAK |  |
| 4 | Okres dostępności części zamiennych min 10 lat | TAK |  |
| 5 | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski | TAK min 3 punkty Podać |  |
| 6 | Zagwarantowanie szkolenia w zakresie obsługi | TAK |  |
| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |  |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |  |

Wymagania techniczno eksploatacyjne

Respirator noworodkowy – 2 szt. Cena za respirator noworodkowy – 2 szt.: brutto ….........................................................zł (słownie: …................................................................................................................................) netto …..........................................................zł (słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |  |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |  |
| 4. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 140 minut pracy | TAK podać |  |  |
| 5. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK podać |  |  |
| 6. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. | TAK opisać działanie |  |  |
| 7. | Waga respiratora – bez podstawy | TAK ≤ 9,5 kg |  |  |
| METODY WENTYLACJI |  |
| 1. | IPPV , C/A | TAK |  |  |
| 2. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |  |
| 3. | SIMV, SIPPV | TAK |  |  |
| 4. | PSV | TAK |  |  |
| 5. | Limit objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 6. | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze | TAK |  |  |
| 7. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech | TAK |  |  |
| 8. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel | TAK |  |  |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |  |
| 1. | Częstość oddechów 3- 165odd./min. | TAK podać zakres |  |  |
| 2. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu | TAK od 2 l/min podać zakres regulacji |  |  |
| 3. | Czas wdechu regulowany od 0,1sek. | TAK podać zakres |  |  |
| 4. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK podać zakres |  |  |
| 5. | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. | TAK |  |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |  |
| 7. | Przepływ wdechowy regulowany | TAK do 30 l/min |  |  |
| 7.1 | Regulacja przepływu dla CPAP | TAK od 5 do 10 L/min |  |  |
| 8. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK podać zakres |  |  |
| 9. | PEEP/CPAP 0-20 cmH2O | TAK podać zakres |  |  |
| 10. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK podać zakres |  |  |
| MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie monitor LCD | TAK min. 5” |  |  |
| 2. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK Opisać |  |  |
| 4. | Obrazowanie pętli: przepływ/ciśnienie, objętość/ciśnienie | TAK |  |  |
| 4.1 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |  |
| 5. | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |  |
| 6. | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |  |
| 7. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 8. | Nieszczelność rurki intubacyjnej, | TAK |  |  |
| 9. | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |  |
| 10. | Pomiar podatności dynamicznej (C), | TAK |  |  |
| 11. | Proksymalny pomiar przepływu | TAK |  |  |
| 12. | Pomiar FiO2 | TAK |  |  |
| 13. | Objętość minutowa | TAK |  |  |
| 14. | Objętość oddechowa - wydechowa | TAK |  |  |
| 15. | Przepływ bazowy w ml | TAK |  |  |
| 16. | Przepływ wdechowy w ml | TAK |  |  |
| ALARMY |
| 1. | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |  |
| 2. | Bezdechu | TAK |  |  |
| 3. | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 4. | Ciśnienia CPAP | TAK |  |  |
| 5. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |  |
| 6. | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 7. | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej | TAK |  |  |
| 8. | Alarm za dużej nieszczelności | TAK |  |  |
| 9. | Alarm zbyt dużej ilości oddechów | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1. | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym | TAK 3 sztuki |  |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |  |
| 3. | Nawilżacz z układem servoregulacji wilgotności | TAK |  |  |
| 4. | Kopułki jednorazowe z automatycznym uzupełnianiem wody | TAK 3 sztuki |  |  |
| 5. | Stojak jezdny | TAK |  |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy | TAK 2 sztuki |  |  |
| 7. | Kompletny układ oddechowy do NCPAP i dwupoziomowej wentylacji nieinwazyjnej | TAK 3 sztuki |  |  |
| 8. | Maseczki nosowe w 3 rozmiarach | TAK po 2 z każdego rozmiaru |  |  |
| 9. | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka | TAK 5 szt. różnych rozmiarów |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 1. | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |
| 2. | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |  |
| 3 | Przeglądy okresowe podczas gwarancji bezpłatne | TAK |  |  |
| 4 | Okres dostępności części zamiennych min 10 lat | TAK |  |  |
| 5 | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski | TAK min 3 punkty Podać |  |  |
| 6 | Zagwarantowanie szkolenia w zakresie obsługi | TAK |  |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |