Załącznik nr 10 do  SIWZ - Wykaz wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej

| Lp. | Numer/nazwa pomieszczenia | Wyposażenie | Opis | Liczba sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.26 / OIOM 2 | Sufitowy panel zasilający w systemie mostowym dla 8 łóżek | Sufitowy panel dla 2 łóżek – 4 kpl. całkowita długość 1 kompletu max.6000 mm. A. Elementy zestawu: pozioma belka o długości 6000 mm, z prowadnicami wózków suwnicowych oraz oświetleniem pośrednim stanowiska pracy 35 W z regulacją natężenia światła (0÷100%) zestaw elementów zamykających poziomy korpus belki; zestawy elementów do mocowania stropowego z rurą dystansową i osłoną sufitową, 2 zestawy przyłączy obwodów elektrycznych i gazowych, 2 wózki suwnicowe z pneumatycznym hamulcem przesuwu i mechaniczną blokadą obrotu, zestawy elementów do montażu kolumn i głowic zasilających, 2 głowice zasilająca mocowane do wózka suwnicowego, z łożyskiem głowicy oraz terminalami do montażu gniazd elektrycznych, gazowych i teletechnicznych, max. udźwig 120 kg 2 kolumny zasilające na ramieniu nośnym 700 mm, mocowana do wózka suwnicowego, z łożyskiem kolumny oraz terminalami do montażu gniazd elektrycznych, gazowych i teletechnicznych, max. udźwig 120 kg B. Wyposażenie głowic i kolumn zasilających (dla jednego łóżka). a) wyposażenie głowicy - strona monitoringu i wentylacji FRONT: zestaw punktów poboru gazów medycznych: 1×O2, 1×AIR, 1×VAC zestaw gniazd elektrycznych: 6×230 V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 6×PE 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) TYŁ: zestaw punktów poboru gazów medycznych: 1×O2, 1×AIR, 1×VAC zestaw gniazd elektrycznych: 2×230 V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 2×PE b) wyposażenie kolumny - strona infuzji FRONT: zestaw punktów poboru gazów medycznych: 1×O2, 1×AIR, 1×VAC zestaw gniazd elektrycznych: 8×230 V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 8×PE TYŁ: zestaw gniazd elektrycznych: 2×230 V z bolcem ochronnym zestaw gniazd wyrównania potencjałów: 2×PE C. Wyposażenie nośników urządzeń (dla jednego łóżka). a) wyposażenie nośników urządzeń - strona monitoringu i wentylacji 1×nośnik urządzeń (jednostka podstawowa), z trawersem mocowanym do głowicy zasilającej oraz dwoma rurami nośnymi 2 półki pod urządzenia mocowane do rur nośnych + 4 znormalizowane szyny boczne 1 szyna równoległa składająca się z 2-ch szyn znormalizowanych oraz obejm zaciskowych do mocowania na rurach nośnych, udźwig 10 kg, długość 2×620 mm 1 wysięgnik obrotowy prosty 550mm z drążkiem i adaptorem dla monitora NIKOH KOHDEN MU651RK b) wyposażenie nośników urządzeń - strona infuzji system przesuwny rotacyjny dla infuzji 1 półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne 1 szuflada pod półkę 1 wieszak na 4 butle infuzyjne z możliwością regulacji ustawienia w pionie w zakresie 800 mm 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych mocowany na wysięgniku, długość drążka 1000 mm 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik o długości 850 mm (550+300 mm) mocowany do szyny frontowej kolumny zasilającej,umożliwiający łatwy montaż drążka do wieszania pomp infuzyjnych do szyny znormalizowanej 1 wysięgnik obrotowy podwójny z wieszakiem infuzyjnym, uchwytem dla wysięgnika, drążkiem 900mm, koszem na 4 butle, haczykami obrotowymi – 4 szt. | 4 kpl |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na ręczniki papierowe | Pojemność ok 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Wieszak ścienny pięciozaczepowy | Wieszak z pięcioma haczykami równo rozmieszczonymi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Parawany sufitowe | Aluminiowy system SUPERTRACK z zasłoną bawełnianą firmy C/S Polska lub produkt równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony, konstrukcję pod szyny należy montować do sufitu przed wykonaniem stropów podwieszonych. | 8 kpl. |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw mebli medycznych z miejscem na umywalkę i zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, 280x60/37x85/72 (wspólny blat). + Szafa stojąca 100x42x207 | Szafka stojąca pod umywalkę n/b o wym.: 70x60x85. Jedna półka z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne bez zamka. | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca pod zlew n/b jednokomorowy z ociekaczem o wym.: 80x60x85. Drzwi otwierane pełne bez zamka. Pod ociekaczem dwie półki z możliwością regulacji. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 90x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne z zamkiem. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z szufladami o wym.: 40x60x85. Cztery szuflady. Zamek centralny. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 70x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne z zamkiem. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne z zamkiem. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.:90x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne z zamkiem. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 40x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne z zamkiem. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafa stojąca dwudzielna z półkami o wym.100x42x207 .Pięć półek z możliwością regulacji .Drzwi otwierane (przeszklone do połowy,druga połowa pełna ) z zamkiem |  |  |  |  |  |
|  |  | Umywalka + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Umywalka owalna 65 cm + syfon, bez przelewu, wpuszczana w blat. Bateria łokciowa z krótką wylewką stojąca (do umywalki)- długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Zlewozmywak prostokątny 1 komorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, bez przelewu + syfon. Bateria łokciowa z długą wylewką stojąca (do zlewozmywaków) - długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Wózko-wanna | Wózek przeznaczony do transportu i mycia chorych leżących, konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo, wszystkie funkcje wózka działają niezależnie od energii elektrycznej. Wózek wyposażony w: hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 50 – 90 cm, nakładaną wannę z tworzywa z rowkami do odprowadzania wody, nachylenie leża w stronę spustu wody, spust wody o regulowanej długości w nożnej części wózka, osłonę podwozia z tworzywa ABS, barierki boczne, odchylane ze stali nierdzewnej, koła jezdne o wymiarze 125 mm z centralną blokadą, nadmuchiwaną poduszkę. Wymiar leża z barierkami: około 80 x 210 cm Wymiar wanny: około 60 x 195 cm Wysokość leża: 50-90 cm Udźwig: min.150 kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | 2.58 / pokój lekarzy | Wieszak ścienny pięciozaczepowy | Wieszak z pięcioma haczykami równo rozmieszczonymi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | 2.61 / pokój lekarzy | Wieszak ścienny pięciozaczepowy | Wieszak z pięcioma haczykami równo rozmieszczonymi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | 2.59 / WS | Pojemnik na ręczniki papierowe | Pojemność ok 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Wykonany z trwałego tworzywa z ramieniem dozującym ( uruchamiany łokciem) dla preparatów do mycia i dezynfekcji : -dostosowany do pojemników o poj. 500 ml -regulacja dozowanego preparatu od 0,5 -1,5ml. - możliwość dezynfekcji - pompka dozująca wyjmowana,nieulegająca uszkodzeniu w kontakcie z ze środkami dezynfekcyjnymi i możliwość dezynfekcji termicznej. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości papieru. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy rolki 20 cm. Zamykany na kluczyk | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Lustro nadumywalkowe | Wymiar: 60x50 z fazowanymi brzegami | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Wieszak ścienny pięciozaczepowy | Wieszak z pięcioma haczykami równo rozmieszczonymi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Umywalka | wolnostojąca 50 z przelewem +syfon chromoniklowy | 1szt. |  |  |  |  |
|  |  | Bateria umywalkowa | Stojąca z mieszaczem | 1szt |  |  |  |  |
|  |  | Brodzik | Półokrągły ( narożny) 90x90 + syfon , kabina prysznicowa ( szkło bezpieczne obustronnie gładkie) | 1 szt |  |  |  |  |
|  |  | Bateria natryskowa | Mieszacz + przesuwny natrysk z wężem w metalowym oplocie sylikonowany i słuchawka | 1szt. |  |  |  |  |
|  |  | Miska ustępowa podwieszona na stelażu podtynkowym | Wisząca + deska sedesowa z metalowymi zawiasami,rura odpływowa,przycisk spustowy. | 1szt. |  |  |  |  |
| 5 | 2.60 / WS | Pojemnik na ręczniki papierowe | Pojemność ok 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Wykonany z trwałego tworzywa z ramieniem dozującym ( uruchamiany łokciem) dla preparatów do mycia i dezynfekcji : -dostosowany do pojemników o poj. 500 ml -regulacja dozowanego preparatu od 0,5 -1,5ml. - możliwość dezynfekcji - pompka dozująca wyjmowana,nieulegająca uszkodzeniu w kontakcie z ze środkami dezynfekcyjnymi i możliwość dezynfekcji termicznej. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości papieru. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy rolki 20 cm. Zamykany na kluczyk | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Lustro nadumywalkowe | Wymiar: 60x50 z fazowanymi brzegami | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Wieszak ścienny pięciozaczepowy | Wieszak z pięcioma haczykami równo rozmieszczonymi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Umywalka | wolnostojąca 50 z przelewem +syfon chromoniklowy | 1szt. |  |  |  |  |
|  |  | Bateria umywalkowa | Stojąca z mieszaczem | 1szt |  |  |  |  |
|  |  | Brodzik | Półokrągły ( narożny) 90x90 + syfon , kabina prysznicowa ( szkło bezpieczne obustronnie gładkie) | 1 szt |  |  |  |  |
|  |  | Bateria natryskowa | Mieszacz + przesuwny natrysk z wężem w metalowym oplocie sylikonowany i słuchawka | 1szt. |  |  |  |  |
|  |  | Miska ustępowa podwieszona na stelażu podtynkowym | Wisząca + deska sedesowa z metalowymi zawiasami,rura odpływowa,przycisk spustowy. | 1szt. |  |  |  |  |
| 6 | 2.63 / przygotowanie lekarzy | Umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa korytowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z bateriami kolanowymi | Długość: min. 230 cm Baterie mocowane na ścianie, uruchamiane za pomocą baterii kolanowych. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik na szczoteczki chirurgiczne wraz z szczotkami chirurgicznymi w komplecie | Podajnik ze stali nierdzewnej w postaci kasety zawieszanej na uchwycie, kompatybilnej ze szczotkami chirurgicznymi pozwalający sterylizować szczotki oraz utrzymywać ich sterylność w pomieszczeniu operacyjnym .Pojemność 10 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Tafla lustrzana nad umywalką chirurgiczną | Wymiary: ok. 266x75 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Regał listwowy naścienny + 5 koszy sterylizacyjnych | Regał listwowy naścienny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej przystosowany do powieszenia 5-ciu koszy sterylizacyjnych o wielkości 1STE + 3szt. kosze sterylizacyjne z wycięciem wielkość 1STE oraz 2szt. kosze sterylizacyjne wielkość 1/2STE | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | 2.67 / przygotowanie lekarzy | Umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa korytowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z bateriami kolanowymi | Długość: min. 230 cm Baterie mocowane na ścianie, uruchamiane za pomocą baterii kolanowych. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik na szczoteczki chirurgiczne wraz z szczotkami chirurgicznymi w komplecie | Podajnik ze stali nierdzewnej w postaci kasety zawieszanej na uchwycie, kompatybilnej ze szczotkami chirurgicznymi pozwalający sterylizować szczotki oraz utrzymywać ich sterylność w pomieszczeniu operacyjnym .Pojemność 10 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Tafla lustrzana nad umywalką chirurgiczną | Wymiary: ok. 266x75 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Regał listwowy naścienny + 5 koszy sterylizacyjnych | Regał listwowy naścienny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej przystosowany do powieszenia 5-ciu koszy sterylizacyjnych o wielkości 1STE + 3szt. kosze sterylizacyjne z wycięciem wielkość 1STE oraz 2szt. kosze sterylizacyjne wielkość 1/2STE | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | 2.70 / przygotowanie lekarzy | Umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa korytowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z bateriami kolanowymi | Długość: min. 230 cm Baterie mocowane na ścianie, uruchamiane za pomocą baterii kolanowych. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik na szczoteczki chirurgiczne wraz z szczotkami chirurgicznymi w komplecie | Podajnik ze stali nierdzewnej w postaci kasety zawieszanej na uchwycie, kompatybilnej ze szczotkami chirurgicznymi pozwalający sterylizować szczotki oraz utrzymywać ich sterylność w pomieszczeniu operacyjnym .Pojemność 10 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Tafla lustrzana nad umywalką chirurgiczną | Wymiary: ok. 266x75 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Regał listwowy naścienny + 5 koszy sterylizacyjnych | Regał listwowy naścienny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej przystosowany do powieszenia 5-ciu koszy sterylizacyjnych o wielkości 1STE + 3szt. kosze sterylizacyjne z wycięciem wielkość 1STE oraz 2szt. kosze sterylizacyjne wielkość 1/2STE | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | 2.73 / przygotowanie lekarzy | Umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa korytowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z bateriami kolanowymi | Długość: min. 230 cm Baterie mocowane na ścianie, uruchamiane za pomocą baterii kolanowych. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik na szczoteczki chirurgiczne wraz z szczotkami chirurgicznymi w komplecie | Podajnik ze stali nierdzewnej w postaci kasety zawieszanej na uchwycie, kompatybilnej ze szczotkami chirurgicznymi pozwalający sterylizować szczotki oraz utrzymywać ich sterylność w pomieszczeniu operacyjnym .Pojemność 10 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Tafla lustrzana nad umywalką chirurgiczną | Wymiary: ok. 266x75 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Regał listwowy naścienny + 5 koszy sterylizacyjnych | Regał listwowy naścienny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej przystosowany do powieszenia 5-ciu koszy sterylizacyjnych o wielkości 1STE + 3szt. kosze sterylizacyjne z wycięciem wielkość 1STE oraz 2szt. kosze sterylizacyjne wielkość 1/2STE | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | 2.64 / sala operacyjna | Lampa bezcieniowa operacyjna | Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę). Dwa niezależne ramiona na pojedynczym podwieszeniu. Sposób montażu (podwieszenia): sufit. Kąt obrotu ramienia: 360˚.Możliwość technicznego wsparcia na odległość poprzez sieć komputerową. Zestaw lamp operacyjnych wyposażony w niezależny system awaryjnego podtrzymania zasilania. I czasza (bez przygotowania pod kamerę) średnica czaszy: ≤68cm liczba diod LED: ≥90 max natężenie oświetlenia: ≥160000 luksów zakres średnicy pola oświetlenia: ≤22cm - ≥32cm nastawiany płynnie temperatura barwowa: ≥ 4400K wskaźnik oddawania barw: ≥90 max głębokość oświetlenia: ≥104cm opcje sterowania: panel naścienny, sterowanie głosowe lub za pomocą panelu dotykowego zapewniane przez dedykowany systemu sali zintegrowanej kąt obrotu czaszy lampy: 360˚ rodzaj materiału odbłyśnika: aluminium lub równoważny zakres pionowy ruchu głowicy: ≥1190mm uchwyt sterylny pobór mocy: ≤110W indeks renderowania R9: 85%±10% II czasza (z przygotowaniem pod kamerę): średnica czaszy: ≤68cm liczba diod LED: ≥90 max natężenie oświetlenia: ≥160000 luksów zakres średnicy pola oświetlenia: ≤22cm - ≥32cm nastawiany płynnie temperatura barwowa: ≥ 4400K wskaźnik oddawania barw: ≥90 max głębokość oświetlenia: ≥104cm opcje sterowania: panel naścienny, sterowanie głosowe lub za pomocą panelu dotykowego zapewniane przez dedykowany systemu sali zintegrowanej kąt obrotu czaszy lampy: 360˚ rodzaj materiału odbłyśnika: aluminium lub równoważny zakres pionowy ruchu głowicy: ≥1190mm uchwyt sterylny Głowica przygotowana do montażu kamery pobór mocy: a. bez kamery: ≤110W b. z kamerą: : ≤155W | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna anestezjologiczna (miejsce montażu kolumny w sali operacyjnej zostanie ostatecznie ustalone z użytkownikami w chwili rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) + jak w zał. nr 9 do SIWZ | Sufitowa kolumna anestezjologiczna - dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu ,doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i/lub tylnej kolumny zasilającej. Stała Wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem). Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramion i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długości obrotowych ramion jednostki: 865mm + 865mm (licząc w osiach ramion). Każde ramię o tym samym zasięgu w osiach poszczególnych łożysk. Nośność minimalna kolumny: 180 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system dwuramienny: 865mm + 865mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 500mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda tlenu (O2) 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) 8 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 1 przestawna w pionie półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne - 1 szuflada pod półkę - 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne - 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - kolumna przystosowana do montażu windy w terminie późniejszym Na półce zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna chirurgiczna (miejsce montażu kolumny w sali operacyjnej zostanie ostatecznie ustalone z użytkownikami w chwili rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) + jak w zał. nr 9 do SIWZ | Sufitowa kolumna chirurgiczna - dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu ,doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Kolumna przystosowana do montażu w przyszłości dodatkowego ramienia pod monitor. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej. Stała wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem) Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramion i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długości obrotowych ramion jednostki: 1130mm + 1130mm(licząc w osiach ramion). Każde ramię o tym samym zasięgu w osiach poszczególnych łożysk. Nośność minimalna kolumny: 130 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system dwuramienny :1130mm + 1130 mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1750 mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 2 gniazda próżni (VAC) 2 gniazda dwutlenku węgla (CO2) 1 gniazdo sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 bar służącego do napędu narzędzi chirurgicznych (AIR-MOTOR) w jednej kolumnie 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 10 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 4 x przestawne w pionie półki pod urządzenia mocowane do szyn frontowych kolumny zasilającej + 8 znormalizowanych szyn bocznych, wszystkie półki o nośności 50kg - 1 szuflada pod półkę z możliwością montażu pod dowolną półką - 2 x drążek na płyny infuzyjne 1000x25z wieszakiem na 4 butle. - 2 x dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej przystosowany do montażu monitora Na jednej z półek zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Szafy na materiały operacyjne i sprzęt – zabudowa jednej ściany | Zabudowa w 1 rzędzie (5 szt szaf w rzędzie). Szafy medyczne, dwudrzwiowe o wymiarach 1130x600x2000, wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, wyposażone w 4 półki przestawne oraz 1 montowana na stałe. Szafy wykonane w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno - wygłuszającymi. Wnętrze szaf szczelne, bez zagłębień oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Zabudowa ponad szafą (analogicznie jak w etapie I). | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 11 | 2.68 / sala operacyjna | Lampa bezcieniowa operacyjna | Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę). Dwa niezależne ramiona na pojedynczym podwieszeniu. Sposób montażu (podwieszenia): sufit. Kąt obrotu ramienia: 360˚.Możliwość technicznego wsparcia na odległość poprzez sieć komputerową. Zestaw lamp operacyjnych wyposażony w niezależny system awaryjnego podtrzymania zasilania. I czasza (bez przygotowania pod kamerę) średnica czaszy: ≤68cm liczba diod LED: ≥90 max natężenie oświetlenia: ≥160000 luksów zakres średnicy pola oświetlenia: ≤22cm - ≥32cm nastawiany płynnie temperatura barwowa: ≥ 4400K wskaźnik oddawania barw: ≥90 max głębokość oświetlenia: ≥104cm opcje sterowania: panel naścienny, sterowanie głosowe lub za pomocą panelu dotykowego zapewniane przez dedykowany systemu sali zintegrowanej kąt obrotu czaszy lampy: 360˚ rodzaj materiału odbłyśnika: aluminium lub równoważny zakres pionowy ruchu głowicy: ≥1190mm uchwyt sterylny pobór mocy: ≤110W indeks renderowania R9: 85%±10% II czasza (z przygotowaniem pod kamerę): średnica czaszy: ≤68cm liczba diod LED: ≥90 max natężenie oświetlenia: ≥160000 luksów zakres średnicy pola oświetlenia: ≤22cm - ≥32cm nastawiany płynnie temperatura barwowa: ≥ 4400K wskaźnik oddawania barw: ≥90 max głębokość oświetlenia: ≥104cm opcje sterowania: panel naścienny, sterowanie głosowe lub za pomocą panelu dotykowego zapewniane przez dedykowany systemu sali zintegrowanej kąt obrotu czaszy lampy: 360˚ rodzaj materiału odbłyśnika: aluminium lub równoważny zakres pionowy ruchu głowicy: ≥1190mm uchwyt sterylny Głowica przygotowana do montażu kamery pobór mocy: a. bez kamery: ≤110W b. z kamerą: : ≤155W | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna anestezjologiczna (miejsce montażu kolumny w sali operacyjnej zostanie ostatecznie ustalone z użytkownikami w chwili rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) + jak w zał. nr 9 do SIWZ | Sufitowa kolumna anestezjologiczna - dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu ,doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i/lub tylnej kolumny zasilającej. Stała Wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem). Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramion i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długości obrotowych ramion jednostki: 865mm + 865mm (licząc w osiach ramion). Każde ramię o tym samym zasięgu w osiach poszczególnych łożysk. Nośność minimalna kolumny: 180 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system dwuramienny: 865mm + 865mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 500mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda tlenu (O2) 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) 8 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 1 przestawna w pionie półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne - 1 szuflada pod półkę - 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne - 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - kolumna przystosowana do montażu windy w terminie późniejszym Na półce zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna chirurgiczna (miejsce montażu kolumny w sali operacyjnej zostanie ostatecznie ustalone z użytkownikami w chwili rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) + jak w zał. nr 9 do SIWZ | Sufitowa kolumna chirurgiczna - dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu ,doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Kolumna przystosowana do montażu w przyszłości dodatkowego ramienia pod monitor. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej. Stała Wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem) Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramion i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długości obrotowych ramion jednostki: 1130mm + 1130mm(licząc w osiach ramion). Każde ramię o tym samym zasięgu w osiach poszczególnych łożysk. Nośność minimalna kolumny: 130 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system dwuramienny :1130mm + 1130 mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1750 mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 2 gniazda próżni (VAC) 2 gniazda dwutlenku węgla (CO2) 1 gniazdo sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 bar służącego do napędu narzędzi chirurgicznych (AIR-MOTOR) w jednej kolumnie 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 10 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 4 x przestawne w pionie półki pod urządzenia mocowane do szyn frontowych kolumny zasilającej + 8 znormalizowanych szyn bocznych, wszystkie półki o nośności 50kg - 1 szuflada pod półkę z możliwością montażu pod dowolną półką - 2 x drążek na płyny infuzyjne 1000x25z wieszakiem na 4 butle. - 2 x dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej przystosowany do montażu monitora Na jednej z półek zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Szafy na materiały operacyjne i sprzęt – zabudowa jednej ściany | Zabudowa w 1 rzędzie (5 szt szaf w rzędzie). Szafy medyczne, dwudrzwiowe o wymiarach 1130x600x2000, wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, wyposażone w 4 półki przestawne oraz 1 montowana na stałe. Szafy wykonane w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno - wygłuszającymi. Wnętrze szaf szczelne, bez zagłębień oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Zabudowa ponad szafą (analogicznie jak w etapie I). | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 12 | 2.69 / sala operacyjna - ginekologiczna | Lampa bezcieniowa operacyjna | Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę). Dwa niezależne ramiona na pojedynczym podwieszeniu. Sposób montażu (podwieszenia): sufit. Kąt obrotu ramienia: 360˚.Możliwość technicznego wsparcia na odległość poprzez sieć komputerową. Zestaw lamp operacyjnych wyposażony w niezależny system awaryjnego podtrzymania zasilania. I czasza (bez przygotowania pod kamerę) średnica czaszy: ≤68cm liczba diod LED: ≥90 max natężenie oświetlenia: ≥160000 luksów zakres średnicy pola oświetlenia: ≤22cm - ≥32cm nastawiany płynnie temperatura barwowa: ≥ 4400K wskaźnik oddawania barw: ≥90 max głębokość oświetlenia: ≥104cm opcje sterowania: panel naścienny, sterowanie głosowe lub za pomocą panelu dotykowego zapewniane przez dedykowany systemu sali zintegrowanej kąt obrotu czaszy lampy: 360˚ rodzaj materiału odbłyśnika: aluminium lub równoważny zakres pionowy ruchu głowicy: ≥1190mm uchwyt sterylny pobór mocy: ≤110W indeks renderowania R9: 85%±10% II czasza (z przygotowaniem pod kamerę): średnica czaszy: ≤68cm liczba diod LED: ≥90 max natężenie oświetlenia: ≥160000 luksów zakres średnicy pola oświetlenia: ≤22cm - ≥32cm nastawiany płynnie temperatura barwowa: ≥ 4400K wskaźnik oddawania barw: ≥90 max głębokość oświetlenia: ≥104cm opcje sterowania: panel naścienny, sterowanie głosowe lub za pomocą panelu dotykowego zapewniane przez dedykowany systemu sali zintegrowanej kąt obrotu czaszy lampy: 360˚ rodzaj materiału odbłyśnika: aluminium lub równoważny zakres pionowy ruchu głowicy: ≥1190mm uchwyt sterylny Głowica przygotowana do montażu kamery pobór mocy: a. bez kamery: ≤110W b. z kamerą: : ≤155W | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna anestezjologiczna (miejsce montażu kolumny w sali operacyjnej zostanie ostatecznie ustalone z użytkownikami w chwili rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) + jak w zał. nr 9 do SIWZ | Sufitowa kolumna anestezjologiczna - dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu ,doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i/lub tylnej kolumny zasilającej. Stała Wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem). Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramion i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długości obrotowych ramion jednostki: 865mm + 865mm (licząc w osiach ramion). Każde ramię o tym samym zasięgu w osiach poszczególnych łożysk. Nośność minimalna kolumny: 180 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system dwuramienny: 865mm + 865mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 500mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda tlenu (O2) 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) 8 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 1 przestawna w pionie półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne - 1 szuflada pod półkę - 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne - 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - kolumna przystosowana do montażu windy w terminie późniejszym Na półce zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna chirurgiczna (miejsce montażu kolumny w sali operacyjnej zostanie ostatecznie ustalone z użytkownikami w chwili rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) + jak w zał. nr 9 do SIWZ | Sufitowa kolumna chirurgiczna- dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu ,doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Kolumna przystosowana do montażu w przyszłości dodatkowego ramienia pod monitor. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej. Stała Wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem) Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramion i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długości obrotowych ramion jednostki: 1130mm + 1130mm(licząc w osiach ramion). Każde ramię o tym samym zasięgu w osiach poszczególnych łożysk. Nośność minimalna kolumny: 130 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system dwuramienny :1130mm + 1130 mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1750 mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 2 gniazda próżni (VAC) 2 gniazda dwutlenku węgla (CO2) 1 gniazdo sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 bar służącego do napędu narzędzi chirurgicznych (AIR-MOTOR) w jednej kolumnie 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 10 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 4 x przestawne w pionie półki pod urządzenia mocowane do szyn frontowych kolumny zasilającej + 8 znormalizowanych szyn bocznych, wszystkie półki o nośności 50kg - 1 szuflada pod półkę z możliwością montażu pod dowolną półką - 2 x drążek na płyny infuzyjne 1000x25z wieszakiem na 4 butle. - 2 x dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej przystosowany do montażu monitora Na jednej z półek zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Szafy na materiały operacyjne i sprzęt – zabudowa jednej ściany | Zabudowa w 1 rzędzie (5 szt szaf w rzędzie). Szafy medyczne, dwudrzwiowe o wymiarach 1130x600x2000, wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, wyposażone w 4 półki przestawne oraz 1 montowana na stałe. Szafy wykonane w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno - wygłuszającymi. Wnętrze szaf szczelne, bez zagłębień oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Zabudowa ponad szafą (analogicznie jak w etapie I). | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 13 | 2.74 / sala operacyjna - laryngologiczna | Lampa bezcieniowa operacyjna | Lampa zostanie przeniesiona z obecnie funkcjonującej sali operacyjnej , zamontowana i uruchomiona przez Wykonawcę. Wykonawca wykona i zamontuje konstrukcję niezbędną pod montaż lampy (uwzględniając różnicę między stropem a sufitem podwieszanym/nawiewem laminarnym). | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna anestezjologiczna (miejsce montażu kolumny w sali operacyjnej zostanie ostatecznie ustalone z użytkownikami w chwili rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) + jak w zał. nr 9 do SIWZ | Sufitowa kolumna anestezjologiczna - dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu ,doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i/lub tylnej kolumny zasilającej. Stała Wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem). Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramion i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długości obrotowych ramion jednostki: 865mm + 865mm (licząc w osiach ramion). Każde ramię o tym samym zasięgu w osiach poszczególnych łożysk. Nośność minimalna kolumny: 180 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system dwuramienny: 865mm + 865mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 500mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda tlenu (O2) 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 1 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) 8 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 1 przestawna w pionie półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne - 1 szuflada pod półkę - 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne - 1 dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - kolumna przystosowana do montażu windy w terminie późniejszym Na półce zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna chirurgiczna (miejsce montażu kolumny w sali operacyjnej zostanie ostatecznie ustalone z użytkownikami w chwili rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) + jak w zał. nr 9 do SIWZ | Sufitowa kolumna chirurgiczna - dwuramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu ,doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Kolumna przystosowana do montażu w przyszłości dodatkowego ramienia pod monitor. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej. Stała Wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem) Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramion i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długości obrotowych ramion jednostki: 1130mm + 1130mm(licząc w osiach ramion). Każde ramię o tym samym zasięgu w osiach poszczególnych łożysk. Nośność minimalna kolumny: 130 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system dwuramienny :1130mm + 1130 mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 1750 mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 2 gniazda próżni (VAC) 2 gniazda dwutlenku węgla (CO2) 1 gniazdo sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 bar służącego do napędu narzędzi chirurgicznych (AIR-MOTOR) w jednej kolumnie 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 10 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 5 x przestawne w pionie półki pod urządzenia mocowane do szyn frontowych kolumny zasilającej + 8 znormalizowanych szyn bocznych, wszystkie półki o nośności 50kg - 1 szuflada pod półkę z możliwością montażu pod dowolną półką - 2 x drążek na płyny infuzyjne 1000x25z wieszakiem na 4 butle. - 2 x dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - dwuramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej przystosowany do montażu monitora Na jednej z półek zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Szafy na materiały operacyjne i sprzęt – zabudowa jednej ściany | Zabudowa w 1 rzędzie (5 szt szaf w rzędzie). Szafy medyczne, dwudrzwiowe o wymiarach 1130x600x2000, wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, wyposażone w 4 półki przestawne oraz 1 montowana na stałe. Szafy wykonane w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno - wygłuszającymi. Wnętrze szaf szczelne, bez zagłębień oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Zabudowa ponad szafą (analogicznie jak w etapie I). | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 14 | 2.65 / przygotowanie pacjenta | Lampa bezcieniowa zabiegowa | Ścienna lampa - lampa złożona z: korpusu mocowania stropowego / ściennego, systemu ramion nośnych umożliwiającego przemieszczanie lampy w każdym kierunku oraz z korpusu lampy – czaszy zintegrowanych z systemem ramion nośnych hamulców ciernych zapewniających możliwość elastycznej zmiany położenia lampy w zasięgu pracy personelu medycznego bez nieprzewidzianych i niepożądanych wahań położenia możliwość dopasowania rury stropowej do zadanej wysokości pomieszczenia; poziome ramiona nośne zamocowane do rury stropowej z możliwością obrotu o 360° wokół osi centralnej ; korpus lampy wyposażony w uchwyt centralny, używany do ustalania położenia lampy i ustawiania pola światła bezpośrednio przez personel medyczny, oraz okalający lampę uchwyt zewnętrzny, umożliwiający swobodne pozycjonowanie lampy Parametry techniczne: Napięcie zasilające: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz Źródło światła: żarówka halogenowa Natężenie oświetlenia: nie mniej niż 60 000 lx w odległości 1 m Współczynnik oddawania barw CRI: nie mniej niż 94 Temperatura barwowa: nie mniej niż 4400K | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na ręczniki papierowe | Pojemność ok 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw mebli medycznych z miejscem na umywalkę i zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, 330x60/37x85/72 (wspólny blat). | Szafka stojąca pod umywalkę n/b o wym.:60x60x85. Jedna półka z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne bez zamka. | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca pod zlew n/b jednokomorowy z ociekaczem o wym.: 80x60x85. Drzwi otwierane pełne bez zamka. Jedna półka z możliwością regulacji. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z szufladami o wym.: 40x60x85. Cztery szuflady. Zamek centralny. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 80x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 70x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 60x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 40x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 70x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  | Umywalka + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Umywalka owalna 65 cm + syfon, bez przelewu, wpuszczana w blat. Bateria łokciowa z krótką wylewką stojąca (do umywalki)- długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Zlewozmywak prostokątny 1 komorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, bez przelewu + syfon. Bateria łokciowa z długą wylewką stojąca (do zlewozmywaków) - długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | 2.66 / przygotowanie pacjenta | Lampa bezcieniowa zabiegowa | Ścienna lampa - lampa złożona z: korpusu mocowania stropowego / ściennego, systemu ramion nośnych umożliwiającego przemieszczanie lampy w każdym kierunku oraz z korpusu lampy – czaszy zintegrowanych z systemem ramion nośnych hamulców ciernych zapewniających możliwość elastycznej zmiany położenia lampy w zasięgu pracy personelu medycznego bez nieprzewidzianych i niepożądanych wahań położenia możliwość dopasowania rury stropowej do zadanej wysokości pomieszczenia; poziome ramiona nośne zamocowane do rury stropowej z możliwością obrotu o 360° wokół osi centralnej ; korpus lampy wyposażony w uchwyt centralny, używany do ustalania położenia lampy i ustawiania pola światła bezpośrednio przez personel medyczny, oraz okalający lampę uchwyt zewnętrzny, umożliwiający swobodne pozycjonowanie lampy Parametry techniczne: Napięcie zasilające: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz Źródło światła: żarówka halogenowa Natężenie oświetlenia: nie mniej niż 60 000 lx w odległości 1 m Współczynnik oddawania barw CRI: nie mniej niż 94 Temperatura barwowa: nie mniej niż 4400K | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na ręczniki papierowe | Pojemność ok 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw mebli medycznych z miejscem na umywalkę i zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, 330x60/37x85/72 (wspólny blat). | Szafka stojąca pod umywalkę n/b o wym.:60x60x85. Jedna półka z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne bez zamka. | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca pod zlew n/b jednokomorowy z ociekaczem o wym.: 80x60x85. Drzwi otwierane pełne bez zamka. Jedna półka z możliwością regulacji. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z szufladami o wym.: 40x60x85. Cztery szuflady. Zamek centralny. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 80x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 70x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 60x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 40x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 70x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  | Umywalka + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Umywalka owalna 65 cm + syfon, bez przelewu, wpuszczana w blat. Bateria łokciowa z krótką wylewką stojąca (do umywalki)- długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Zlewozmywak prostokątny 1 komorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, bez przelewu + syfon. Bateria łokciowa z długą wylewką stojąca (do zlewozmywaków) - długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | 2.71 / przygotowanie pacjenta | Lampa bezcieniowa zabiegowa | Ścienna lampa - lampa złożona z: korpusu mocowania stropowego / ściennego, systemu ramion nośnych umożliwiającego przemieszczanie lampy w każdym kierunku oraz z korpusu lampy – czaszy zintegrowanych z systemem ramion nośnych hamulców ciernych zapewniających możliwość elastycznej zmiany położenia lampy w zasięgu pracy personelu medycznego bez nieprzewidzianych i niepożądanych wahań położenia możliwość dopasowania rury stropowej do zadanej wysokości pomieszczenia; poziome ramiona nośne zamocowane do rury stropowej z możliwością obrotu o 360° wokół osi centralnej ; korpus lampy wyposażony w uchwyt centralny, używany do ustalania położenia lampy i ustawiania pola światła bezpośrednio przez personel medyczny, oraz okalający lampę uchwyt zewnętrzny, umożliwiający swobodne pozycjonowanie lampy Parametry techniczne: Napięcie zasilające: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz Źródło światła: żarówka halogenowa Natężenie oświetlenia: nie mniej niż 60 000 lx w odległości 1 m Współczynnik oddawania barw CRI: nie mniej niż 94 Temperatura barwowa: nie mniej niż 4400K | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na ręczniki papierowe | Pojemność ok 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw mebli medycznych z miejscem na umywalkę i zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, 330x60/37x85/72 (wspólny blat). | Szafka stojąca pod umywalkę n/b o wym.:60x60x85. Jedna półka z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne bez zamka. | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca pod zlew n/b jednokomorowy z ociekaczem o wym.: 80x60x85. Drzwi otwierane pełne bez zamka. Jedna półka z możliwością regulacji. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z szufladami o wym.: 40x60x85. Cztery szuflady. Zamek centralny. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 80x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 70x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 60x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 40x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 70x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  | Umywalka + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Umywalka owalna 65 cm + syfon, bez przelewu, wpuszczana w blat. Bateria łokciowa z krótką wylewką stojąca (do umywalki)- długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Zlewozmywak prostokątny 1 komorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, bez przelewu + syfon. Bateria łokciowa z długą wylewką stojąca (do zlewozmywaków) - długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 | 2.72 / przygotowanie pacjenta | Lampa bezcieniowa zabiegowa | Ścienna lampa - lampa złożona z: korpusu mocowania stropowego / ściennego, systemu ramion nośnych umożliwiającego przemieszczanie lampy w każdym kierunku oraz z korpusu lampy – czaszy zintegrowanych z systemem ramion nośnych hamulców ciernych zapewniających możliwość elastycznej zmiany położenia lampy w zasięgu pracy personelu medycznego bez nieprzewidzianych i niepożądanych wahań położenia możliwość dopasowania rury stropowej do zadanej wysokości pomieszczenia; poziome ramiona nośne zamocowane do rury stropowej z możliwością obrotu o 360° wokół osi centralnej ; korpus lampy wyposażony w uchwyt centralny, używany do ustalania położenia lampy i ustawiania pola światła bezpośrednio przez personel medyczny, oraz okalający lampę uchwyt zewnętrzny, umożliwiający swobodne pozycjonowanie lampy Parametry techniczne: Napięcie zasilające: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz Źródło światła: żarówka halogenowa Natężenie oświetlenia: nie mniej niż 60 000 lx w odległości 1 m Współczynnik oddawania barw CRI: nie mniej niż 94 Temperatura barwowa: nie mniej niż 4400K | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na ręczniki papierowe | Pojemność ok 500 szt. ręczników. Wykonany z tworzywa ABS. Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Dozownik środków dezynfekujących | Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego do systemu płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Ramie dozujące do woreczków o dł. 140mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu . Zawór zabezpieczający woreczki przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Pojemność 700ml. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw mebli medycznych z miejscem na umywalkę i zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, 330x60/37x85/72 (wspólny blat). | Szafka stojąca pod umywalkę n/b o wym.:60x60x85. Jedna półka z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne bez zamka. | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca pod zlew n/b jednokomorowy z ociekaczem o wym.: 80x60x85. Drzwi otwierane pełne bez zamka. Jedna półka z możliwością regulacji. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z szufladami o wym.: 40x60x85. Cztery szuflady. Zamek centralny. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 80x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka stojąca z półkami o wym.: 70x60x85. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 60x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 40x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 80x37x72. Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka wisząca z półkami o wym.: 70x37x72.Dwie półki z możliwością regulacji. Drzwi otwierane pełne zamykane na zamek. |  |  |  |  |  |
|  |  | Umywalka + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Umywalka owalna 65 cm + syfon, bez przelewu, wpuszczana w blat. Bateria łokciowa z krótką wylewką stojąca (do umywalki)- długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem + bateria łokciowa wraz z montażem w zestawie mebli medycznych | Zlewozmywak prostokątny 1 komorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, bez przelewu + syfon. Bateria łokciowa z długą wylewką stojąca (do zlewozmywaków) - długi uchwyt łokciowy. | 1 szt. |  |  |  |  |

I.WYMOGI WYKONANIA MEBLI MEDYCZNYCH W PROFILACH ALUMINIOWYCH

- Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”.  Zewnętrzna (widoczna ) część profila gładka bez żadnych załamań.

- Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm.

- W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm.

- Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profila typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profila typu ćwierćwałek)

- Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm obustronnie laminowanej  – dołączyć atest.

- Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń.

- Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną 1 mm lub gdy wymaga tego konstrukcja 2 mm (zewn. strona półki, szuflady, drzwi)

- Zawiasy w systemie CLIP TOP

- Szuflady  o podwyższonej dynamice zamykania

- W  szufladach należy zastosować system cichego domykania.

- Meble oparte na nóżkach o wysokości  min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm.

- Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebla muszą być gładkie pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych konstrukcyjnie.

- Profile  aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie.

- Szafki stojące obok siebie złączone jednym wspólnym blatem.

- Przestrzenie pomiędzy blatami a ścianą zabezpieczone listwą aluminiową przyścienną typu ćwierćwałek.

- Blaty z płyty wiórowej  o grubości min 28 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem

- Krawędzie boczne blatów muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm.

- Krawędzie  blatów w miejscu montażu  zlewu i umywalek muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Zastosowane w meblach szkło musi być szkłem bezpiecznym min. 4 mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego.

- W szafach z drzwiami przeszklonymi „szyba  bezpieczna” osadzona musi być w ramie wykonanej z anodowanego aluminium.

- Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.

- Uchwyty w kolorze profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie o długiej trwałości.

- Szafki wiszące na listwach montażowych.

- Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach ,placówkach medycznych i dydaktycznych.