Załacznik 2      Pakiet I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ramię C z opcją naczyniową

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie, parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR |  |
| 1 | Zasilanie, jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |
| 3 | Nowoczesny generator o moc generatora Zgodnie z IEC 60601-2-7 | Min. 7 kW |  |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | min. 40 kHz |  |
| 5 | Prąd skopii ciągłej / impulsowej | min. 75mA |  |
| 6 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
| 7 | Prąd radiografii cyfrowej | min. 75 mA |  |
| 8 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii | min. 50% |  |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | 40-120 kV |  |
| 10 | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  |
| 11 | Generator pulsacyjny | Min 1 -25pulsów/s |  |
| 12 | Kontrola czasu trwania pulsu | Min 4-30ms |  |
| LAMPA X – RAY |  |
| 1 | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |
| 2 | Totalna filtracja | min 4 mm Al. |  |
| 3 | Wymiary ognisk dla fluoroskopii i radiografii | małe max. 0,3 mm duże max. 0,6mm |  |
| 4 | Pojemność cieplna anody | min 300 kHU |  |
| 5 | Pojemność cieplna kołpaka | min 4900 kHU |  |
| 6 | Szybkość chłodzenia kołpaka | min 45 kHU/min |  |
| 7 | Szybkość chłodzenia anody | min 75 kHU/min |  |
| 8 | Aktywny układ chłodzenia kołpaka lampy cieczą na stałe wbudowany w wózek z ramieniem C | TAK, opisać |  |
| 9 | Kolimator typu IRIS | TAK |  |
| 10 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |
| 1 | Waga wózka z ramieniem C | max 350 kg |  |
| 2 | Głębokość ramienia C | min 67cm |  |
| 3 | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | min 75 cm |  |
| 4 | Odległość SID | min 96 cm |  |
| 5 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min 22 cm |  |
| 6 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min 42 cm |  |
| 7 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
| 8 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | min. ±220° |  |
| 9 | Zakres ruchu orbitalnego | min 115° |  |
| 10 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 11 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
| 12 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. | TAK |  |
| 13 | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu. | TAK, podać |  |
| 14 | Monitor kolorowy dotykowy do sterowania w pełni funkcjami ramienia jak i stacji monitorowej | TAK |  |
| WZMACNIACZ OBRAZU |  |
| 1 | Średnica nominalna | 12" |  |
| 2 | Ilość pól wzmacniacza obrazu | min 3 |  |
| 3 | Podać wielkość pól | TAK, podać |  |
| 4 | Rozdzielczość kamery CCD | Min 1024x1024 |  |
| 5 | Automatyczna korekcja zniekształceń | TAK |  |
| MONITOR, TOR WIZYJNY |  |
| 1 | Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu. Dwa monitory 19” każdy | TAK |  |
| 2 | Luminacja | min. 1000 cd/m2 |  |
| 3 | Kąt widzenia ( obrazu min. 175°) | TAK |  |
| 4 | Stacja monitorowa stanowiąca jednocześnie stację archiwizacyjną łączona z RTG z ramieniem C jednym wielożyłowym kablem zakończonym w wielostykową wtyk o dużej wytrzymałości łączeniowej. | TAK |  |
| 5 | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji znajdujące się w stacji monitorowej. | TAK |  |
| 6 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | min. 16 obrazów |  |
| 7 | Matryca obrazu zapamiętanego | min 1024 x 1024 pikseli |  |
| 8 | Głębia obrazu | min. 30 bit |  |
| 9 | Pojemność pamięci na dysku twardym wraz z bazą pacjentów wbudowanym w wózek z monitorami. | min.65 000 obrazów |  |
| 10 | Archiwizacja obrazów poprzez port USB i DVD - zapis obrazów w formacie TIFF i DICOM umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |
| 11 | Archiwizacja obrazów poprzez port USB i DVD w formacie DICOM . Automatyczne wgrywanie przeglądarki przy kopiowaniu na zewnętrzny nośnik DVD i USB | TAK |  |
| 12 | Funkcja „Last Image Hold" (LIH) | TAK |  |
| 13 | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  |
| 14 | ZOOM | min. x 4 |  |
| 15 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo prawo na lewym jak i na prawym monitorze | TAK |  |
| 16 | Obraz lustrzany | TAK |  |
| 17 | Obrót obrazu cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  |
| 18 | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia Sali operacyjne | TAK |  |
| 19 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |
| 20 | Możliwość pracy stacji monitorowej niezależnie od ramienia C w celu archiwizacji zdjęć poza salą zabiegową lub obróbki zdjęć | TAK |  |
| 21 | Monitor dotykowy kolorowy obrotowy (góra-dół, lewo-prawo) taki sam jak przy stacji monitorowej do sterowania funkcjami stacji monitorowej i ramienia C z podglądem skopii lub grafii dla technika umieszczony na ramieniu C. Wyposażony w możliwość ustawiania kolimacji –obrotu i przesłony na podglądanym zdjęciu przez przeciągnięcie dwoma palcami. | TAK |  |
|  | PAKIET NACZYNIOWY | TAK |  |
| 22 | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Roadmapping Pixelshift, Landmarking Remasking Pomiary | TAK |  |
| 23 | Pamięć kinowa CINE | Min. 12,5 obr/s |  |
| 24 | Możliwość wyposażenia w przyszłości aparatu o pakiet CO2 | TAK |  |
| 25 | DICOM 3.0 Storage, skrętka 100 MB, Storage Comm, Worklist- MPPS, Query and Media-Class, | TAK |  |
| INNE |  |
| 1 | Szkolenie personelu lekarzy i techników min. 2 x 3 dni w miejscu instalacji urządzenia Szkolenie zagraniczne lekarzy 3 osoby min. 4 dni z zakwaterowaniem | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
| 1 | Okres gwarancji na całość zestawu bez wyłączenia materiałów zużywalnych | min. 24 miesięcy |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 3 | Czas usunięcia usterki do 48h w dni robocze. Gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych – do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | min. 10 lat |  |
| 6 | W czasie trwania gwarancji minimum 2 bezpłatne przeglądy okresowe | TAK |  |

......................................................

(podpis Wykonawcy)