FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 – pakiet nr 3 Respiratory transportowe - 2 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 2 respiratorów transportowych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ogólne |  |
| 1. | Respirator transportowy dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg | TAK |  |
| 2. | Respirator zaopatrzony w wygodny uchwyt transportowy | TAK |  |
| 3. | Respirator o napędzie elektrycznym | TAK |  |
| 4. | Zasilanie energią elektryczną 220V (10%, 50 Hz | TAK |  |
| 5. | Wewnętrzne, elektryczne zasilanie bateryjne respiratora na min. 9 godzin | TAK |  |
| 6. | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego i z butli 2,4 – 6,1 atm. | TAK |  |
| 7. | Zasilanie w sprężone powietrze z wewnętrznego, integralnego kompresora | TAK |  |
| 8. | Waga do 8 kg | TAK |  |
| II. | Typy i tryby wentylacji |  |
| 1. | Wentylacja objętościowo - kontrolowana | TAK |  |
| 2. | Wentylacja ciśnieniowo - kontrolowana | TAK |  |
| 3. | SIMV | TAK |  |
| 4. | A/CMV | TAK |  |
| 5. | Wentylacja nieinwazyjna | TAK |  |
| 6. | Wentylacji bezdechu | TAK |  |
| 7. | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 8. | Wentylacja manualna | TAK |  |
| 9. | PEEP/CPAP | TAK |  |
| 10. | PSV -wspomaganie ciśnieniowe oddechu spontanicznego | TAK |  |
| III. | Parametry regulowane |  |
| 1. | Objętości oddechowa VT 100 ( 2000 ml | TAK |  |
| 2. | Częstość oddechów 1 ( 99 odd/min. | TAK |  |
| 3. | Przepływ 6 ( 100 l/min. | TAK |  |
| 4. | Czas wdechu 0.1 ( 3 sek. | TAK |  |
| 5. | Stosunek wdechu do wydechu I:E 1:99 ( 3:1 | TAK |  |
| 6. | PEEP / CPAP 0 ( 30 cmH2O | TAK |  |
| 7. | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem -9,9 ( 0 cmH2O | TAK |  |
| 8. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie 21 ( 100% | TAK |  |
| IV. | Alarmy |  |
| 1. | Niskie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 2. | Wysokie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 3. | Niskie ciśnienie bazowe | TAK |  |
| 4. | Wysokie ciśnienie bazowe | TAK |  |
| 5. | Niska wentylacja minutowa | TAK |  |
| 6. | Wysoka wentylacja minutowa | TAK |  |
| 7. | Bezdech | TAK |  |
| 8. | Przejście z zasilania sieciowego na bateryjne | TAK |  |
| 9. | Niski stan naładowania baterii | TAK |  |
| 10. | Bateria wewnętrzna wyczerpana | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego na min. 60 sekund | TAK |  |
| V. | Parametry wyświetlane i monitorowane przez respirator |  |
| 1. | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 2. | Wentylacja minutowa | TAK |  |
| 3. | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 4. | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 5. | Ciśnienie bazowe | TAK |  |
| 6. | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
| 7. | Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu ( I:E ) | TAK |  |
| 8. | Poziom naładowania baterii | TAK |  |
| VI. | Inne wymagania |  |
| 1. | Niskie koszty eksploatacji, brak zewnętrznych czujników przepływu | TAK |  |
| 2. | Zabezpieczenie przed zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 3. | Pomiar ciśnienia przy użyci linii proksymalnej | TAK |  |
| 4. | Kompletny układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |
| 5. | Funkcja auto testu po włączeniu | TAK |  |
| 6. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 7. | Podstawa jezdna dla respiratora z min. dwoma hamulcami | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku. Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny. Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											              									  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).