FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 – pakiet nr 11 respirator dla noworodków transportowy  - 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 1 szt.  Respiratora noworodkowego transportowego wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | TAK |  |
|  | Respirator transportowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony dla noworodków | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne z instalacji o napięciu 230V 50/60Hz oraz baterii wewnętrznej wystarczającej na min. 6 godzin pracy. | TAK |  |
|  | Respirator ma być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego inkubatorem typ GLOBE - TROTTER TI-500 firmy Air SHIEDS.INC. USA z przystosowaniem przyłączy i innych wymaganych funkcji. Przystosowanie i wykonanie niezbędnych zmian celem prawidłowej pracy w zestawie z posiadanym osprzętem. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w powietrze i tlen z instalacji centralnej ściennej minimum od 3,0 do 5,0 bara | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
| II. | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | IMV/IPPV | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PSV | TAK |  |
|  | Wentylacja z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | CPAP / PEEP | TAK |  |
|  | NCPAP. (W komplecie kaniule donosowe w minimum czterech różnych rozmiarach po 10 sztuk do każdego respiratora) | TAK |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |
| III. | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | Częstość oddechu od 5 do 180 oddechów na minutę | TAK |  |
|  | Częstotliwość oddechowa w wersji noworodkowej 5-180 oddechów. Wdechy i wydechy regulowane czasowo T insp od 0,1-3 sek. T exp od 0,1-3 sek. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe do 60 cm H2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie CPAP / PEEP do 20 cmH2O | TAK |  |
|  | Regulacja czułości triggera przepływu lub objętości | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy od 1 do 30 l/ min. | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu na wydechu od 1 do 30 l/ min. | TAK |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu 21%-100 %. | TAK |  |
|  | Zakres ciśnień dla noworodków PIP od 0 do 100 cm H2O PEEP od 0do 50 cm H2O. Objętość całkowita pojedyńczego oddechu dla noworodków 2-300 ml; Objętość minutowa dla noworodków 0,2 – 20 l/min | TAK |  |
| IV. | Parametry monitorowane | TAK |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Częstość oddechów całkowita | TAK |  |
|  | Objętość: wdechowa minutowa całkowita minutowa spontaniczna | TAK |  |
|  | Ciśnienie : szczytowe średnie PEEP | TAK |  |
|  | Stała czasowa układu oddechowego | TAK |  |
|  | Podatność dynamiczna układu oddechowego | TAK |  |
|  | Nieszczelność układu oddechowego (przeciek) | TAK |  |
|  | FiO2 | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy i wydechowy | TAK |  |
| V. | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | Prezentacja na minimum 12” kolorowym dotykowym ekranie krzywych oddechowych ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość /czas | TAK |  |
|  | Prezentacja na minimum 12” kolorowym dotykowym ekranie trendów mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Prezentacja na minimum 12” kolorowym dotykowym ekranie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość | TAK |  |
| VI. | Alarmy | TAK |  |
|  | Brak zewnętrznego zasilania elektrycznego lub gazowego | TAK |  |
|  | Minimalne i maksymalne stężenie tlenu | TAK |  |
|  | Minimalna objętość minutowa | TAK |  |
|  | Częstość oddechów (tachypnoe) | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Bezdech okres obserwacji do minimum 15 sekund | TAK |  |
|  | Za niskie ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Za wysokie ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| VII. | Wyposażenie |  |  |
|  | Układ oddechowy dla noworodków wielokrotnego użytku z ogrzewanym ramieniem wdechowym, do sterylizacji w autoklawie – 2 komplety na respirator, po 2 komory nawilżacza na respirator | TAK |  |
|  | Płucko testowe dla noworodków – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Nawilżacz aktywny noworodkowy z kontrolą temperatury – 1 sztuka na respirator | TAK |  |
| VIII. | Inne | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy na oferowany respirator pracujący z inkubatorem jako zestaw. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii i w czasie naprawy trwającej powyżej 24 godzin od zgłoszenia w czasie trwania gwarancji Wykonawca dostarcza aparat zastępczy | TAK |  |
|  | Reakcja na zgłoszenie awarii max. 24 godziny | TAK |  |
|  | W czasie trwania gwarancji min. 1 przegląd co pól roku nieodpłatny z wydaniem protokołu przeglądowego | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych i serwisu – min. 10 lat od zaprzestania produkcji tego sprzętu. | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 36 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																									  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).