…………………………………..…………………	Krosno, dnia 10  września 2010 r.

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Znak sprawy EZ/214/3/2010

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

| Przedmiot zamówienia: | Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania glukozy i mleczanów we krwi pełnej włośniczkowej pobranej do kapilary na 20 ul krwi wraz z dzierżawą analizatora Parametry wymagane względem analizatora: Analizator fabrycznie nowy Możliwość 24-godzinnej pracy Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie Zasada pomiaru: amperometryczna z użyciem chip-sensora Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 15 Wykonywanie badań glukozy we krwi pełnej pobranej do kapilary o obj. nie większej niż 20 µl i rozcieńczonej w buforze zawierającym składnik zapobiegający glikolizie Panel badań: glukoza, mleczany Czas uzyskania pierwszego wyniku: nie więcej niż 5 minut Zakres pomiaru dla glukozy: 1- 45 mmol/l lub szerszy Oprogramowanie w języku polskim Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi zaoferowanego analizatora w języku polskim Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się do dostarczenia w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatu dla wszystkich odczynników szkodliwych i niebezpiecznych Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii w zakresie funkcjonowania zaoferowanego analizatora w siedzibie Zamawiającego |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia: | Umowa na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Realizacja zamówienia odczynników na podstawie zamówień cząstkowych |
| Okres gwarancji: | W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy odbiorcy, Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnie serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia awarii. W przypadku gdy awaria nie może być usunięta w ciągu 2 dni, wykonawca dostarcza aparat zastępczy, Inżynier serwisu dokonuje okresowego (raz na kwartał) przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu, Wykonawca, który wygra zapytanie ofertowe zobowiązany jest do takiego sposobu wymiany aparatury na zaoferowaną, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana. |
| Miejsce wykonania zamówienia: | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 |
| Miejsce i termin złożenia oferty: | Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275 Termin złożenia oferty do: 15.09.2010 r. do godz. 10:00 |
| Termin otwarcia ofert: | 15.09.2010 r. godz. 11:00 |
| Warunki płatności: | Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto. Dalsze warunki płatności reguluje § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. |
| Inne szczególne warunki: | 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium – 100% cena) |
| Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: | w sprawach merytorycznych – mgr Liliana Guzik – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Tel. 0-13 43 78 330 w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – mgr inż. Joanna Mendocha tel. 013 4378497 |
| Wymogi formalne: | Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa. |

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

„Zakup sukcesywny  odczynników do oznaczania glukozy i mleczanów wraz z dzierżawą analizatora

nie otwierać w sekretariacie”

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

- Identyfikacja

- Nazwa wykonawcy

- Adres siedziby

- NIP

- KRS/EDG

- Nr r-ku bankowego

- Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto	zł

(słownie złotych	)

podatek VAT	zł

(słownie złotych	)

cenę brutto	zł

(słownie złotych 	)

- Oświadczenia dodatkowe

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Potwierdzam termin realizacji zamówienia

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oferuję gwarancję na okres 	 (jeżeli dotyczy)

- Okres związania ofertą:

- Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

- Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej