Wojewódzki Szpital Podkarpacki				Krosno dnia, 10.11.2011 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Korczyńska 57

Do wszystkich uczestników postępowania		( www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

EZ/215/117/2011

Zamawiający na podstawie art. 92  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura Publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007- 2013. -  część 4  nr postępowania EZ/215/117/2011

Ofertę najkorzystniejszą w:

Pakiet nr 1  - Medicom Sp. z o. o.,Ul. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze

| Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryterium: Cena 100% | Łączna punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehand Sp. z o. o. Ul. Herbowa 4 20-551 Lublin | 332 166,96 zł | 96,22 pkt. | 96,22 pkt. |
| Medicom Sp. z o. o. Ul. Skłodowskiej –Curie 34 41-819 Zabrze | 319 595,76 zł | 100 pkt. | 100 pkt. |
| Promed S. A. Ul. Krajewskiego 1b 01-520 Warszawa | 302 400,00 zł | Oferta odrzucona | Oferta odrzucona |

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych odrzucona zostaje oferta firmy PROMED S.A. w zakresie Pakietu nr 1 stoły operacyjne.

Uzasadnienie prawne – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne – Oferta Wykonawcy PROMED S.A. z siedzibą w Warszawie, zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 112, poz. 759 t.j.), jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr EZ/215/117/2011.

Uzasadnienie

Zamawiający w załączniku nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) postępowania nr EZ/215/117/2011, w punkcie 26 (zarówno dla stołu z blatem przesuwnym jak i dla stołu z wypiętrzeniem nerkowym) wymagał regulacji przy pomocy pilota między innymi ruchu wzdłużnego stołu  (min. 250 mm). Parametr ten został podtrzymany zarówno w odpowiedziach z dnia 18.10.2011r. jak i z dnia 26.10.2011r. Na pytanie Wykonawcy, które brzmiało: „Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem przewodowym z możliwością sterowania n/w funkcji:

- regulacja wysokości

- przechyły boczne

- Trendelennburga / Antytrendelennburga,

- pozycja flex/reflex

- płyta nożna

- płyta plecowa dolna

- pozycja standardowa”

Zamawiający odpowiedział:” Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz”.  Na inne pytanie dotyczące powyższego parametru tj. przesuwu wzdłużnego:” Czy Zamawiający dopuści stół z budową modularną blatu (odłączane sekcje nóg, pleców i głowy), bez funkcji przesuwu wzdłużnego, która dubluje efekt uzyskany przez połączenie poszczególnych sekcji w wybranej do danego zabiegu konfiguracji?”, Zamawiający odpowiedział:” Nie Zamawiający nie wyraża zgody”.

Wykonawca PROMED S.A. zaoferował stół z regulacją przesuwu wzdłużnego ręczną co zawarte jest w ulotce dołączonej do oferty. Jako opis parametru wymaganego napisał – przesuw wzdłużny (270 mm), zwalniany elektrycznie a uzyskiwany ręcznie. Jest to ewidentna niezgodność potwierdzona odpowiedzią na pytanie z dnia 18.10.2011r.:” Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz.I – stół operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka – stół z przesuwem wzdłużnym blatu realizowany ręcznie (mechanicznie), za pomocą dźwigni z blokadą: 300 mm” Odpowiedź: „Nie, Zamawiający nie wyraża zgody”.

Ponadto w zakresie wymogów dotyczących stołów operacyjnych Zamawiający wskazał dwa stoły operacyjne (jeden stół z blatem przesuwnym, drugi z wypiętrzeniem nerkowym). Zgodnie z odpowiedziami z dnia 18.10.2011r. Pakiet  ten nie został podzielony na części: Dotyczy Pakietu nr 1. Stół operacyjny – 2 sztuki. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do oddzielnego pakietu stołu operacyjnego z wypiętrzeniem nerkowym? Zestawienie dwóch opisanych stołów w jednym pakiecie uniemożliwia nam złożenie Państwu atrakcyjnej oferty na wysokiej jakości, zachodniej produkcji stół operacyjny z przesuwnym blatem. Na wskazane pytanie Zamawiający odpowiedział: „Nie Zamawiający nie wyraża zgody”.  Wykonawca zaoferował jeden typ stołu jakim jest stół            z blatem przesuwnym Mars 2.02.  W zamieszczonych ulotkach i folderach, brak jest informacji o wypiętrzeniu nerkowym.

Zamawiający nie zmienił parametru jakim jest wypiętrzenie nerkowe, co zostało potwierdzone również w odpowiedziach z dnia 18.10.2011r. Na pytanie Wykonawcy: „Czy Zamawiający dopuści stół 5-segmentowy: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, daje bowiem, większą możliwość ustawień stołu i zwiększa zakres  pozycjonowania blatem”. Zamawiający odpowiedział:” Nie, brak informacji o wypiętrzeniu”.

Zamawiający dopuścił jedynie jako drugi wariant rozwiązania przesuw elektromechaniczny. Pytanie z dnia 18.10.2011r.:”Czy Zamawiający dopuści stół z elektromechanicznym wypiętrzeniem nerkowym?”. Odpowiedź „Zamawiający wyraża zgodę”. Tym samym Zamawiający dopuścił stół z regulacją elektromechaniczną, ale nie zrezygnował z parametru – wypiętrzenie nerkowe, co zostało wyraźnie wskazane.

Dlatego też oferta Wykonawcy PROMED S.A. z siedzibą w Warszawie, musi zostać uznana jako niezgodna z treścią SIWZ co skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 112, poz. 759 t.j.).

Pakiet nr 2  - GE Medical Systems Sp. z o. o., Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

| Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryterium: Cena 100% | Łączna punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| GE Medical Systems Sp. z o. o. Ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa | 459 000,00 zł | 100 pkt. | 100 pkt. |

Pakiet nr 4  - Covidien Polska Sp. z o. o., AL. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

| Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryterium: Cena 100% | Łączna punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Covidien Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa | 509 328,00 zł | 100 pkt. | 100 pkt. |

Pakiet nr 5  - Olympus Polska Sp. z o. o., Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

| Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryterium: Cena 100% | Łączna punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olympus Polska Sp. z o. o. Ul. Suwak 3 02-676 Warszawa | 181 329,62 zł | 100 pkt. | 100 pkt. |

Pakiet nr 6  - Paramedica Polska Sp. z o. o., Ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa

| Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryterium: Cena 100% | Łączna punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramedica Polska Sp. z o. o. Ul. Żołny 11 02-815 Warszawa | 39 871,86 zł | 100 pkt. | pkt. |

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych unieważniam postępowanie w zakresie Pakietu nr 3 – Zestawy do trudnych intubacji

Uzasadnienie prawne – zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z  zastrzeżeniem pkt.2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne -  W niniejszym postępowaniu w zakresie Pakietu nr 3 nie została złożona żadna oferta, dlatego też postępowanie podlega unieważnieniu.

Na podstawie art. 94  ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp tj. faksem lub drogą elektroniczna, z tym zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma   z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, na nr  faksu  13 4378215, 13 4378227, 13 4378497  lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem