Pakiet nr 1 – zakup wraz z dostawą materacy do ogrzewania pacjenta – 2 szt

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Wymagana wartość/ Parametr graniczny | Parametry oferowanego urządzenia (potwierdzić/ podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / nazwa / typ | podać |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – 2013 | TAK |  |
| 4 | System ogrzewania pacjenta w technologii przewodnictwa cieplnego tzw. „suche grzanie” – bez udziału wody, składający się z sterownika (modułu kontrolnego) i materaca grzewczego połączonych ze sobą przewodem, nie powodujący ogrzewania otoczenia (cześć materaca nie znajdująca się pod pacjentem nie może emitować ciepła), nie wymagający stosowania materiałów zużywalnych jednorazowego użytku | TAK, opisać |  |
| 5 | System przystosowany do stosowania na sali operacyjnej: przezierny dla promieniowania RTG, umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG śródoperacyjnych, nie emitujący dźwięku (z wyjątkiem alarmów), nie powodujący zakłóceń podczas używania urządzeń elektrochirurgicznych, umożliwiający bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji (niewymagający odłączenia od zasilania), funkcjonujący pomimo niewielkiego uszkodzenia mechanicznego (np. przecięcia skalpelem, przekłucia) | TAK, załączyć certyfikat potwierdzający zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym |  |
| 6 | Warstwa grzewcza wykonana z elastycznych polimerów węglowych, gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni kontaktu skóry pacjenta z materacem (wbudowany jeden czujnik temperatury), z min. 18 [mm] termoelastyczną warstwą przeciwodleżynową i poszyciem poliestrowym, system zapewnia utrzymywanie zadanej temperatury podczas trwania całego zabiegu, również podczas trwania długotrwałych procedur (pow. 6 [h]) | TAK, opisać |  |
| 7 | Zewnętrzna warstwa materaca nylonowa z poliuretanowym płaszczem, bezlateksowa, o gładkiej strukturze zapobiegającej wnikaniu cieczy wewnątrz materaca (szczelne szwy wykonane w technologii zgrzewania RF – wysokiej częstotliwości) | TAK, opisać |  |
| 8 | Zasilanie materaca prądem o niskim napięciu max. 24 [V], zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych | TAK |  |
| 9 | Materac wyposażony w zintegrowane pasy zakończone zatrzaskami, służącymi do mocowanie do szyn stołu operacyjnego | TAK, opisać |  |
| 10 | Materac wyposażony w uchwyt to bezpiecznego przechowywania | TAK |  |
| 11 | Szerokość materaca | od 53 do 55 [cm] |  |
| 12 | Długość materaca | od 115 do 130 [cm] |  |
| 13 | Grubość materaca | od 30 do 40 [mm] |  |
| 14 | Kompaktowy sterownik o wadze poniżej 4,5 [kg], przystosowany do pracy z tylko jednym materacem, wyposażony w uchwyt umożliwiający mocowanie sterownika do standardowych stojaków na kroplówki | TAK, opisać |  |
| 15 | Komunikacja sterownika z użytkownikiem w języku polskim, informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu sterownika o powstałych zdarzeniach (problemach w funkcjonowaniu systemu, awariach) | TAK, opisać |  |
| 16 | Automatyczne kontrola funkcjonowania systemu i alarmów przy każdym włączeniu, zakończona komunikatem na wyświetlaczu potwierdzającym poprawność działania sterownika i materaca – tzw. „autotest” | TAK, opisać |  |
| 17 | Informacja tekstowa w formie komunikatów na wyświetlaczu o pojawiających się problemach, awariach, wskazująca rodzaj zdarzenia | TAK, opisać |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączenie systemu przy temperaturze powyżej 43 ºC | TAK |  |
| 19 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK, opisać |  |
| 20 | Przewód łączący sterownik z materacem, min. 4 [m], poziom ochronności IP61 | TAK, podać |  |
| 21 | Pobór prądu przez system | ≤ 150 [W] |  |
| 22 | Wyświetlanie na wyświetlaczu sterownika zadanej temperatury | TAK |  |
| 23 | Pamięć ostatnio ustawionej temperatury | TAK |  |
| 24 | Zakres ustawień temperatury | min. od 37 do 40°C |  |
| 25 | Skok regulacji temperatury | max. 1,0 °C |  |