Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

A)

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych

# Stół operacyjny, mobilny, do zabiegów ortopedycznych – 1 szt

Urządzenie/wersja ………………………………………………………………………………

Produkcja/kraj …………………………………………………………………………………..

Urządzenie fabrycznie nowe: TAK

Rok produkcji: 2013

| Lp. | Parametr | Wymagania graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny, mobilny, do zabiegów ortopedycznych | TAK, opisać |  |
| 2 | Napęd stołu elektrohydrauliczny. | TAK, opisać |  |
| 3 | Podstawa stołu w kształcie litery Y z specjalnym wycięciem na nogi chirurga lub dodatkowy pojemnik (np. wiadro) umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego w obrębie nóg pacjenta. W celu ułatwienia dostępu operatora na obrysie podstawy brak jakichkolwiek wystających elementów, np. w postaci dźwigni. | TAK, opisać |  |
| 4 | Podstawa stołu monolityczna, pokryta włóknem szklanym, nie metalem co eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym | TAK, opisać |  |
| 5 | Cztery podwójne koła zabudowane w podstawie – nie wystające poza zarys podstawy stołu (w każdej konfiguracji ustawienia kół). | TAK, opisać |  |
| 6 | Centralna blokada podstawy stołu – podstawa na czas zabiegu powinna poprzez schowanie kół zostać stabilnie posadowiona na posadzce. Brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. – funkcja sterowana elektrycznie za pomocą pilota. | TAK, opisać |  |
| 7 | Stół cały czas w gotowości – aktywny non-stop, bez automatycznego wyłączania zasilania w stole. | TAK, opisać |  |
| 8 | Blat stołu złożony z następujących segmentów: Podgłówek Odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka o długości min. 250 mm Płyta plecowa dolna Segment siedziska Podnóżek podwójny, dzielony wzdłużnie | TAK, opisać |  |
| 9 | Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Nie dotyczy podgłówka. | TAK, opisać |  |
| 10 | Długość blatu w powyższej konfiguracji: 2100mm (+/- 50mm) Szerokość bez szyn bocznych: 550 mm (+/-10mm) Szerokość z szynami bocznymi: 600 mm (+/-10mm) | TAK, opisać |  |
| 11 | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. | TAK, opisać |  |
| 12 | Pilot sterujący: przewodowy lub bezprzewodowy, podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy: centralną, plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń. Pilot aktywny non – stop. | TAK, opisać |  |
| 13 | Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie: (od 670 mm do 1120 mm) (+/- 20mm) (bez materaca) Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie: 30˚ (+/- 2˚) Przechyły boczne w zakresie: 20˚ (+/- 2˚) Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie: (od -45˚ do +75˚) (+/- 5˚) Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: (od -95˚ do +85˚) (+/- 5˚) Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 225˚) (+/- 5˚) za pomocą jednego przycisku. Pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 115˚) (+/- 5˚) za pomocą jednego przycisku. Pozycja normalna/odwrócona Samodzielne przemieszczanie się stołu: jazda przód-tył Blokowanie i odblokowanie stołu | TAK, opisać |  |
| 14 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na bocznej (równoległej do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu operacyjnego, aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. | TAK, opisać |  |
| 15 | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) Wysokość blatu Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga Przechyły boczne Pozycja płyty plecowej Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego Blokowanie i odblokowanie stołu | TAK, opisać |  |
| 16 | Funkcje regulowane manualnie: Podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości względem pozostałych segmentów blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka min. (od -90˚ do +45˚) | TAK, opisać |  |
| 17 | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. | TAK, opisać |  |
| 18 | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie: czop - gniazdo wpustowe, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach, bez mechanizmów śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka. | TAK, opisać |  |
| 19 | Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu. | TAK, opisać |  |
| 20 | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 10 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 5 godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V | TAK, opisać |  |
| 21 | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadające właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. | TAK, opisać |  |
| 22 | Dopuszczalne obciążenie maksymalne stołu: min. 450 kg | TAK, opisać |  |
| 23 | Wyposażenie | TAK, opisać |  |
| 24 | - ekran anestezjologiczny z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu – 1 kpl. - anestezjologiczna podpórka ręki, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl - pas do mocowania ciała pacjenta – 1 szt. - uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 2 szt. - podpórka boczna z materacem antystatycznym o wymiarach: 100mm x 220mm (+/-10mm), do mocowania na szynie bocznej stołu – 2 szt. - stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG z materacem antystatycznym o wymiarach blatu 850mm x 370mm (+/-10mm) – 1 szt. - płyta do artroskopii barku min.3 segmentowa, z odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do ramion, wraz z podgłówkiem typu „hełm” – 1 kpl. - przystawka do artroskopii kolana – 1 szt. - samonośna przystawka ortopedyczna montowana do stołu, zawierająca co najmniej: blat przystawki z materacem w kształcie trapezu i wałkiem oporowym, dwa ramiona ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji odwodzenia na boki oraz długości, aparaty naciągowe wraz z butami – 1 kpl. - urządzenie wyciągowe do kości piszczelowej – 1 szt. - klamra do drutu Kirschnera – 1 szt. - zestaw do naciągu ręki wraz z uchwytem Weinbergera i wałkiem oporowym – 1 kpl. - podpora typu Goepel – 1 szt. - żelowe podkładki pod pięty dla wsparcia obszaru ścięgna Achillesa – 2 szt. - materac tunelowy dla bocznego ułożenia pacjenta – 1 szt. - materac półkolisty – 1 szt. - wózek na akcesoria – 1 szt. | TAK, opisać |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK, opisać |  |
| 26 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE. | TAK, opisać |  |
| 27 | Autoryzacja producenta na serwis sprzętu. | TAK, opisać |  |
| 28 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | TAK, opisać |  |
| 29 | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, opisać |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w jęz. angielskim – 1 szt. oraz w jęz. Polskim (wraz z dostawą sprzętu) | TAK, opisać |  |
| 31 | Paszport techniczny urządzenia (wraz z dostawą sprzętu). | TAK, opisać |  |

B)

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych

# Stół operacyjny, mobilny, do zabiegów ortopedycznych – 1 szt

Urządzenie/wersja ………………………………………………………………………………

Produkcja/kraj …………………………………………………………………………………..

Urządzenie fabrycznie nowe: TAK

Rok produkcji: 2013

| Lp. | Parametr | Wymagania graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny, mobilny, do zabiegów ortopedycznych | TAK, opisać |  |
| 2 | Napęd stołu elektrohydrauliczny. | TAK, opisać |  |
| 3 | Podstawa stołu w kształcie litery Y z specjalnym wycięciem na nogi chirurga lub dodatkowy pojemnik (np. wiadro) umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego w obrębie nóg pacjenta. W celu ułatwienia dostępu operatora na obrysie podstawy brak jakichkolwiek wystających elementów, np. w postaci dźwigni. | TAK, opisać |  |
| 4 | Podstawa stołu monolityczna, pokryta włóknem szklanym, nie metalem co eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym | TAK, opisać |  |
| 5 | Cztery podwójne koła zabudowane w podstawie – nie wystające poza zarys podstawy stołu (w każdej konfiguracji ustawienia kół). | TAK, opisać |  |
| 6 | Centralna blokada podstawy stołu – podstawa na czas zabiegu powinna poprzez schowanie kół zostać stabilnie posadowiona na posadzce. Brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. – funkcja sterowana elektrycznie za pomocą pilota. | TAK, opisać |  |
| 7 | Stół cały czas w gotowości – aktywny non-stop, bez automatycznego wyłączania zasilania w stole. | TAK, opisać |  |
| 8 | Blat stołu złożony z następujących segmentów: Podgłówek Odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka o długości min. 250 mm Płyta plecowa dolna Segment siedziska Podnóżek podwójny, dzielony wzdłużnie | TAK, opisać |  |
| 9 | Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Nie dotyczy podgłówka. | TAK, opisać |  |
| 10 | Długość blatu w powyższej konfiguracji: 2100mm (+/- 50mm) Szerokość bez szyn bocznych: 550 mm (+/-10mm) Szerokość z szynami bocznymi: 600 mm (+/-10mm) | TAK, opisać |  |
| 11 | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. | TAK, opisać |  |
| 12 | Pilot sterujący: przewodowy lub bezprzewodowy, podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy: centralną, plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń. Pilot aktywny non – stop. | TAK, opisać |  |
| 13 | Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie: (od 670 mm do 1120 mm) (+/- 20mm) (bez materaca) Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie: 30˚ (+/- 2˚) Przechyły boczne w zakresie: 20˚ (+/- 2˚) Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie: (od -45˚ do +75˚) (+/- 5˚) Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: (od -95˚ do +85˚) (+/- 5˚) Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 225˚) (+/- 5˚) za pomocą jednego przycisku. Pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 115˚) (+/- 5˚) za pomocą jednego przycisku. Pozycja normalna/odwrócona Samodzielne przemieszczanie się stołu: jazda przód-tył Blokowanie i odblokowanie stołu | TAK, opisać |  |
| 14 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na bocznej (równoległej do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu operacyjnego, aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. | TAK, opisać |  |
| 15 | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) Wysokość blatu Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga Przechyły boczne Pozycja płyty plecowej Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego Blokowanie i odblokowanie stołu | TAK, opisać |  |
| 16 | Funkcje regulowane manualnie: Podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości względem pozostałych segmentów blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka min. (od -90˚ do +45˚) | TAK, opisać |  |
| 17 | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. | TAK, opisać |  |
| 18 | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie: czop - gniazdo wpustowe, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach, bez mechanizmów śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka. | TAK, opisać |  |
| 19 | Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu. | TAK, opisać |  |
| 20 | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 10 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 5 godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V | TAK, opisać |  |
| 21 | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadające właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. | TAK, opisać |  |
| 22 | Dopuszczalne obciążenie maksymalne stołu: min. 450 kg | TAK, opisać |  |
| 23 | Wyposażenie: | TAK, opisać |  |
| 24 | - ekran anestezjologiczny z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu – 1 kpl. - anestezjologiczna podpórka ręki, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl - pas do mocowania ciała pacjenta – 1 szt. - uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 2 szt. - podpórka boczna z materacem antystatycznym o wymiarach: 100mm x 220mm (+/-10mm), do mocowania na szynie bocznej stołu – 2 szt. - przystawka do artroskopii kolana – 1 szt. - samonośna przystawka ortopedyczna montowana do stołu, zawierająca co najmniej: blat przystawki z materacem w kształcie trapezu i wałkiem oporowym, dwa ramiona z włókna węglowego o długości 1400mm (+/-30mm) i wadze max.3,5 kg każde, z możliwością regulacji odwodzenia na boki, aparaty naciągowe wraz z butami – 1 kpl. - urządzenie wyciągowe do kości piszczelowej – 1 szt. - klamra do drutu Kirschnera – 1 szt. - zestaw do naciągu ręki wraz z uchwytem Weinbergera i wałkiem oporowym – 1 kpl. - podpora typu Goepel – 1 szt. - wózek na akcesoria – 1 szt. | TAK, opisać |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK, opisać |  |
| 26 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE. | TAK, opisać |  |
| 27 | Autoryzacja producenta na serwis sprzętu. | TAK, opisać |  |
| 28 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | TAK, opisać |  |
| 29 | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, opisać |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w jęz. angielskim – 1 szt. oraz w jęz. Polskim (wraz z dostawą sprzętu) | TAK, opisać |  |
| 31 | Paszport techniczny urządzenia (wraz z dostawą sprzętu). | TAK, opisać |  |

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Stół operacyjny, mobilny, do zabiegów ortopedycznych | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| B) Stół operacyjny, mobilny, do zabiegów ortopedycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data     .................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy