ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

ZESTAWU WIDEOENDOSKOPOWEGO

| PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 SZT |
| --- |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa | Podać |  |
| 3 | Nr katalogowy | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji, kraj produkcji | Wymagane 2015 |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 6 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
| 7 | Obsługa aparatów posiadanych przez pracownię firmy Olympus GIF Q165, CF Q165L | TAK |  |
| 8 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK |  |
| 9 | Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach | TAK |  |
| 10 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 11 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS | TAK |  |
| 12 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 13 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 14 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 4 GB | TAK |  |
| 15 | Lampa ksenon – moc 300 W | TAK |  |
| 16 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej |  |  |
| 17 | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
| 18 | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
| 19 | Wyjścia analogowe min RGBS, YPbPr | TAK |  |
| 20 | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
| 21 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw upscaling | TAK |  |
| 22 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
| 23 | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p | TAK |  |
| 24 | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
| 25 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 26 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
| 27 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
| 28 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
| 29 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych | TAK |  |
| 30 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
| 31 | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
| 32 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 33 | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 34 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 35 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
| 36 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 37 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK |  |
| 38 | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
| 39 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| MONITOR MEDYCZNY - 1 SZT |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| 1 | Producent | PODAĆ |  |
| 2 | Nazwa | PODAĆ |  |
| 3 | Nr katalogowy | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji, kraj produkcji | Wymagane 2015, PODAĆ |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 6 | przekątna min: 26 cali | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość min: 1920 x 1080 punktów (WUXGA) | TAK |  |
| 8 | Proporcje ekranu: 16:9 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK |  |
| 9 | Kąt widzenia min: 178° | TAK |  |
| 10 | Kontrast: min 1000:1 | TAK |  |
| 11 | Wejścia/ wyjścia video min: 3G SDI, DVI | TAK |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HDTV - 1 SZT |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| 1 | Producent | PODAĆ |  |
| 2 | Nazwa | PODAĆ |  |
| 3 | Nr katalogowy | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji, kraj produkcji | Wymagane 2015, PODAĆ |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | TAK |  |
| 7 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 12,8 mm | TAK |  |
| 9 | Kąt obserwacji min. 140 ° | TAK |  |
| 10 | Długość robocza min. 1680 mm | TAK |  |
| 11 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK |  |
| 12 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 13 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 180/180 160/160 | TAK |  |
| 14 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania zatyczek | TAK |  |
| 15 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw NBI | TAK |  |
| VIDEOGASTROSKOP / TYP, PRODUCENT 1 SZT |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| 1 | Producent | PODAĆ |  |
| 2 | Nazwa | PODAĆ |  |
| 3 | Nr katalogowy | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji, kraj produkcji | Wymagane 2015, PODAĆ |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego – min 2,8 mm | TAK |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 9,2 mm | TAK |  |
| 8 | Długość robocza – min. 1030 mm | TAK |  |
| 9 | Pole widzenia min 140° | TAK |  |
| 10 | Głębia ostrości 3 - 100 mm | TAK |  |
| 11 | Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach (góra-210 ° , dół 90°, lewo- 100°, prawo-100° | TAK |  |
| 12 | Pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z posiadanym przez Zamawiającego zestawem do videoendoskopii Olympus typ Exera | TAK |  |
| KABEL WIDEOENDOSKOPU - 1 SZT |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| 1 | Obsługa aparatów posiadanych przez pracownię firmy Olympus GIF Q165, CF Q165L przy podłączeniu do procesora zaoferowanego w części A) | TAK |  |
|  | Gwarancja |
| 1 | Gwarancja 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych. |
| 3 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. |
| 4 | Czas naprawy endoskopów liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. |
| 5 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. |
| 6 | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu. |

Data 												Podpis Wykonawcy

…………………………                                                                                                                          ……………………………………