Kardiomonitor – 2 szt.

Zestawienie parametrów wymaganych – oferowanych.

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2015 |  |  |
| Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu |  |  |  |
| Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Waga monitora razem z akumulatorami max. 4 kg | TAK |  |  |
|  | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy poprzez system Wi-fi z istniejącą centralą BSM 6000/3000 | TAK |  |  |
| Ekran |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |  |
| Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła | TAK |  |  |
| Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy | TAK |  |  |
| Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  |  |  |
| Zapamiętywanie danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej EKG z co najmniej 120 godzin | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |  |
| Mierzone parametry. |
|  | Pomiar EKG Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca Analiza arytmii - rozpoznawanie min. 22 różnych rodzajów klas arytmii Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy | TAK |  |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. Możliwość wyboru | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego | TAK |  |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca | TAK |  |  |
| Wyposażenie |
|  | Kabel EKG x 1 szt. EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzeniowy x 1 szt. zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych, dzieci x 1 mankiet dla dzieci, standardowy x 1 szt. Mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt wodoszczelny czujnik na palec typu klips dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt. Czujnik typu Y do pomiaru SpO2 dla dzieci (z możliwością zapięcia na palec) | TAK |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego monitorami BSM-6000/3000 lub dodatkowe adaptery |  |  |  |
| Gwarancja |
|  | Gwarancja na kardiomonitory 24miesięcy W ostatnim miesiącu trwania gwarancji bezpłatny przegląd techniczny Czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia awarii Czas usunięcia awarii 72 godziny W przypadku wydłużenia się czasu naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy | TAK |  |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Zał. nr 2 do SIWZ

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor | 2 szt |  |  |  |  |  |

.........................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy