Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 028.08.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

 ([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup i dostawę zestawów łóżek w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych- łóżka szpitalne”

, nr postepowania EZ/215/89/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2 oraz 3 pkt 2.**Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne którego szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach wynosi 97,9cm? Pragniemy zauważyć że jest to różnica minimalna od wymaganej.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 2 oraz 3 pkt 4.**Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne którego wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 42,8cm? Pragniemy zauważyć że jest to różnica zaledwie 8mm od wymaganej.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 2 pkt 40.**Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta objęte certyfikacją?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 2 oraz 3.**Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, składającą się w górnej części z blatu ze zdejmowaną pokrywą oraz szufladą a część dolna zawiera dwie wysuwane szuflady z wymiennymi tackami? Szafka o wymiarach: (wys. x szer. x gł.) 963mm x 464mm x 559mm

**Odpowiedź: TAK**



**Pytanie 5. Pakiet 3.** Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne przezierne w segmencie oparcia pleców gdzie znajduję się tunel na kasetę RTG dostępną w każdym położeniu łóżka?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 6 pkt 14. Pakiet 3.**Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne bez ruchu teleskopowego gdyż ruch ten nie jest możliwy w modelu łóżka wyposażonego w kasetę RTG

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 7 pkt 41 . Pakiet 3.**Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w materac przeciwodleżynowy dopuszczony do obrotu i sprzedawany w całym kraju bez atestu PZH. Posiada badania tlącego się papierosa i równoważnika płomienia zapałki.

**Odpowiedź:TAK**

**Pytanie 8.**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z zestawienia parametrów wymaganych dla łóżek wpisu do Rejestru Wyrobó Medycznych ( pkt. 5) oraz na zmianę zapisu dotyczącego wymaganych dokumentów (pkt 5.2.A SIWZ) na następujący:

„dla wyrobów wprowadzonych przed i po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Deklaracja zgodności CE oraz Certyfikat jakości CE(jeżeli dotyczy)”?

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  ustawą Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego tez powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia.

Dodatkowo dla wyrobów klasy I nie jest wymagane posiadanie Certyfikatu jakości CE, a jedynym dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i używania jest deklaracja zgodności.

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.**

**Pytanie 9.**Czy Zamawiający wyrazi zgodęna zmianę zapisu §5 ust. 1 na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umonych w następujących wypadkach i następujących wysokościach:

1. Za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ( nie mniej niż 20,00 zł)
2. W przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia rekamacji w wysokości 0,5% wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ( nie mniej niż 20,00 zł)
3. W przypadku niewykonania lub niezależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy ( nie mniejszej niż 20 zł).

Powyższe kary umowne są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 10.**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 4 na następujący: „*Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.*”?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 11.**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 2 na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 12.** Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze. Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować
w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 13.** Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**Odpowiedź: materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją, lecz nie sa również częścią stanowiącą urządzenie, natomiast podzespoły urządzenia stanowią całości przedmiotu i z tej racji musza być objęte gwarancją.**

Pytanie 14. Pakiet I. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie w trzech ratach. I- dostawa 50 zestawów łóżek do 15.09.2015 roku , II dostawa 30 zestawów do 30.09.2015 roku i III dostawa 30 zestawów do 15 . 10.2015 roku.**

Pytanie 15.pakiet I. Dot. pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 16. Pakiet I. Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający będzie wymagał wezgłowia łóżka regulowanego i dzielonego na min. 2 części, dzięki czemu będzie możliwość uniesienia samej głowy pacjenta bez unoszenia pleców?

**Odpowiedź: Nie wymaga**.

Pytanie 17.Pakiet I. Czy Zamawiający będzie wymagał leża wypełnionego wytrzymałymi metalowymi kształtownikami w kształcie litery C (lamele) przymocowanymi na stałe dzięki czemu łóżko będzie łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, odporne na odkształcenia pod pacjentem i umożliwiające bezproblemowe wykonanie masażu serca bezpośrednio na łóżku. Takie rozwiązanie zaprezentowano na zdjęciu powyżej i eliminuje ono oferowanie siatek, płyt meblowych, czy plastików jako wypełnień leża.

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Pytanie 18. Pakiet I. Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający będzie wymagał aby barierki odejmowane i montowane były bez pomocy narzędzi, w min 2 gniazda pod leżem łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 19. Pakiet I.Dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści materac bez atestów PZH ale ze wszystkimi certyfikatami CE, które zapewniają że materac ma wszelkie właściwości materaca szpitalnego włącznie z obciążalnością, odpornością na zniszczenia i dezynfekcję?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 20. Pakiet I. Dot. pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo? Stalowa szafka jest o wiele wytrzymalsza niż plastikowa szafka opisana w SIWZ.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 21. Pakiet I. Dot. pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkowym blatem umocowanym z boku szafki z możliwością jego rozłożenia, szafkę wyposażoną w szufladę pod blatem i kontener otwierany drzwiczkami ze stałym relingiem na ręczniki z boku szafki, szafkę o wymiarach wys/szer/głęb = 94x63x40 cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 22. Pakiet I. Dot. pkt. 16. Czy Zamawiający będzie wymagał blatu bocznego szafki z regulacją wysokości i pochylenia z krawędziami podniesionymi w celu zabezpieczenia przed upadkiem rzeczy na blacie?

**Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza.**

Pytanie 23. Pakiet I. Dot. pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści złożenie jako potwierdzenie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych deklaracji zgodności CE bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych dla wyrobów produkowanych poza granicami kraju ale na terenie UE? Jeżeli oferowany wyrób jest wyrobem medycznym klasy I i został już raz dopuszczony do obrotu na terenie UE, to nie ma podlegać zgłoszeniu i wpisowi do RWM zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004r.

 **Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.**

Pytanie 24. Pakiet II. Dot. Pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści manualną regulację segmentu podudzia?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 25. Pakiet II. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin realizacji do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.**

Pytanie 26. Pakiet II. Dot. pkt. 21 – Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wszystkimi elektrycznymi regulacjami sterowanymi przy pomocy centralnego sterownika kablowego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 27. Pakiet II. Dot. pkt. 28 – Czy Zamawiający dopuści barierki z wskaźnikiem kąta nachylenia co 10 stopni, bez pokazania kąta 45 i 30 stopni ale z podziałką umożliwiającą samodzielne odczytanie kątów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 28. Pakiet II. dot. pkt. 29 – Czy Zamawiający dopuści barierki z możliwością zablokowania na 2 różnych wysokościach i wyposażone w wysuwaną zintegrowaną z barierkami podpórkę pod rękę pacjenta służącą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 29. Pakiet II Do pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści barierki i szczyty wzmocnione metalowymi wspornikami uodparniającymi je na wyłamanie i uszkodzenia mechaniczne?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 30. Pakiet II. Czy Zamawiający wymaga barierek i szczytów tworzywowych wykonanych w formie jednolitego odlewu bez miejsc łączeń tj. nie klejonych z dwóch części co zapewnia pełną dezynfekcję i utrzymanie czystości bez miejsc potencjalnych ognisk infekcji w miejscach sklejania innych barierek i szczytów?

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Pytanie 31. Pakiet II. Do pkt. 40 – Czy Zamawiający oczekuje wagi z wyświetlaniem aktualnego pomiaru wagi pacjenta, zmian wagi pacjenta z możliwością tarowania tych pomiarów oraz możliwością automatycznego (programowanego co do godziny zapisu) i ręcznego zapisu wskazań wagi pacjenta, które można wyświetlić w postaci wykresów na wyświetlaczu LCD z możliwością powieszenia na szczycie lub barierkach bocznych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 32. Pakiet II. Do pkt. 3 – Materac powietrzny – Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 12 cm?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 33. Pakiet II. Do pkt. 5 – Materac powietrzny – Czy Zamawiający dopuści materac 1 strefowy, 10 komorowy o konstrukcji hybrydowej?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 34. Pakiet II. Do pkt. 7 – Materac powietrzny – Czy Zamawiający dopuści materac o ręcznej kontroli ciśnienia?

**ODPOWIEDŹ: NIE**.

Pytanie 35. Pakiet II. Do pkt. 1 – INNE - Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkowym blatem umocowanym z boku szafki z możliwością jego rozłożenia, szafkę wyposażoną w szufladę pod blatem i kontener otwierany drzwiczkami ze stałym relingiem na ręczniki z boku szafki, szafkę o wymiarach wys/szer/głęb = 94x63x40 cm?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 36. Pakiet III. Dot. Pkt. 11 – Czy Zamawiający dopuści manualną regulację segmentu podudzia?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 37. Pakiet III. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin realizacji do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.**

Pytanie 38. Pakiet III. Dot. pkt. 20 – Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wszystkimi elektrycznymi regulacjami sterowanymi przy pomocy centralnego sterownika kablowego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 39. Pakiet III. Dot. pkt. 27 – Czy Zamawiający dopuści barierki z wskaźnikiem kąta nachylenia co 10 stopni, bez pokazania kąta 45 i 30 stopni ale z podziałką umożliwiającą samodzielne odczytanie kątów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 40. Pakiet III. Dot. pkt. 29 – Czy Zamawiający dopuści barierki z możliwością zablokowania na 2 różnych wysokościach i wyposażone w wysuwaną zintegrowaną z barierkami podpórkę pod rękę pacjenta służącą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 41. Pakiet III. Do pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści barierki i szczyty wzmocnione metalowymi wspornikami uodparniającymi je na wyłamanie i uszkodzenia mechaniczne?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 42. Pakiet III. Czy Zamawiający wymaga barierek i szczytów tworzywowych wykonanych w formie jednolitego odlewu bez miejsc łączeń tj. nie klejonych z dwóch części co zapewnia pełną dezynfekcję i utrzymanie czystości bez miejsc potencjalnych ognisk infekcji w miejscach sklejania innych barierek i szczytów?

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Pytanie 43. Pakiet III. Dot. pkt. 41. Czy Zamawiający dopuści materac bez atestów PZH ale ze wszystkimi certyfikatami CE, które zapewniają że materac ma wszelkie właściwości materaca szpitalnego włącznie z obciążalnością, odpornością na zniszczenia i dezynfekcję?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 44. Pakiet III. Dot. pkt. 42. Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo? Stalowa szafka jest o wiele wytrzymalsza niż plastikowa szafka opisana w SIWZ.

**Odpowiedź: TAK**.

Pytanie 45. Pakiet III. Dot. pkt. 42 – Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkowym blatem umocowanym z boku szafki z możliwością jego rozłożenia, szafkę wyposażoną w szufladę pod blatem i kontener otwierany drzwiczkami ze stałym relingiem na ręczniki z boku szafki, szafkę o wymiarach wys/szer/głęb = 94x63x40 cm?

**Odpowiedź|:TAK.**

Pytanie 46. Pakiet III. Dot. pkt. 42. Czy Zamawiający będzie wymagał blatu bocznego szafki z regulacją wysokości i pochylenia z krawędziami podniesionymi w celu zabezpieczenia przed upadkiem rzeczy na blacie?

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Pakiet 47. Czy Zamawiający wyrazi zgobę na termin realizacji zamówienia dla Pakietu nr I do 6 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie w trzech ratach. I- dostawa 50 zestawów łóżek do 15.09.2015 roku , II dostawa 30 zestawów do 30.09.2015 roku i III dostawa 30 zestawów do 15 . 10.2015 roku.**

Pakiet 48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy z 2 % do 0,1 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 49. Pakiet I. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zamontowanymi barierkami, którego szerokość wynosi wtedy 1018 mm? Szerokość samego łóżka (z odbojami) wynosi 965 mm.

**Odpowiedź|: NIE.**

Pytanie 50. Pakiet I. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przedłużenia leża, którego całkowita długość wynosi 2165 mm?

**Odpowiedź” NIE.**

Pytanie 51. Pakiet I. Prosimy Zamawiającego o wskazanie za pomocą jakiego rozwiązania ma być regulowane wezgłowie. Czy ręcznie i stabilizowane podpórką, czy za pomocą sprężyny gazowej z blokadą?

**Odpowiedź: TAK i tak.**

Pytanie 52. Pakiet I. Prosimy Zamawiającego o określenie, czy wymaga barierek lakierowanych czy chromowanych, czy aluminiowych, czy ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Metalowe malowane lub chromowane bądź nierdzewne.**

Pytanie 53. Pakiet I. Prosimy Zamawiającego o podanie wymagań co do szczytów, w które mają być wyposażone łóżka. Czy mają to być szczyty lakierowane lub chromowane wypełnione wyjmowanymi wkładami z płyty meblowej laminowanej, czy płyty laminatowej HPL, czy też szczyty o innej charakterystyce?

**Odpowiedź: Stosownie do mozliwości oferenta kolor jak w SIWZ.**

Pytanie 54. Pakiet I. Czy Zamawiający wymaga szczytów wyjmowanych z ramy leża?

**Odpowiedź; Nie wymaga.**

Pytanie 55. Pakiet I. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami, z których dwa posiadają indywidualną blokadę?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 56. Pakiet I. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym uchwyt ręki może być montowany z lewej lub prawej strony ramy leża, w narożach, za segmentem oparcia pleców?

**Odpowiedź: TAK**.

Pytanie 57. Pakiet I. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pojęcia „przód łóżka”. Czy jest to strona od głowy pacjenta, czy strona od nóg pacjenta?

**Odpowiedź: Od strony głowy pacjenta.**

Pytanie 58. Dot. Siwz. Czy zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia dla Pakiet I wynoszący 12 tygodni licząc od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie w trzech ratach. I- dostawa 50 zestawów łóżek do 15.09.2015 roku , II dostawa 30 zestawów do 30.09.2015 roku i III dostawa 30 zestawów do 15 . 10.2015 roku.**

Pytanie 59. Dot. Pakietu nr.1 poz.4.Czy zamawiający dopuści łózko o długości całkowitej wynoszącej 212 cm nie posiadające funkcji wydłużania leża? Łóżko jest wyposażone w zdejmowane wezgłowia dzięki czemu przestrzeń leża nie jest ograniczona i może na nim spoczywać pacjent o wzroście ponad 200 cm.

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie. 60. Dot. Pakietu nr.1 poz..10. Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tuleje pozwalające na zamontowanie wysięgnika ręki w każdym narożu łózka?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 61. Dot. Pakietu nr.1 poz..11.Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w odboje płaskie wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i zarysowania? Odboje płaskie dobrze chronią ściany a nie zwiększają dodatkowo wymiarów całkowitych łóżka.

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 62. Dot. Pakietu nr.1 poz..12. Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium nie posiadające listew odbojowych? Materiały z których są wykonane barierki są odporne na zarysowania i nie wystaję po za obrys łóżka dzięki czemu nie ma konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia.

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 63. Dot. Pakietu nr.1 poz.16. Czy zamawiający dopuści szafkę o szerokości 48 cm i głębokości 48 cm spełniającą pozostałe wymogi specyfikacji?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 64. PAKIET nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 tygodni od podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie w trzech ratach. I- dostawa 50 zestawów łóżek do 15.09.2015 roku , II dostawa 30 zestawów do 30.09.2015 roku i III dostawa 30 zestawów do 15 . 10.2015 roku.**

Pytanie 65 dot. Pakietu 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy obniżonych barierkach 1000mm i przy podniesionych 1030mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 66 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-800mm?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 67 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta oparcia pleców w zakresie 0-620 względem ramy leża, co nieznacznie odbiega od wymaganego i jest nieodczuwalne dla pacjenta?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 68 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji uda względem ramy leża 0-320?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 69 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający wymaga by elektryczna regulacja segmentu podudzia odbywała się z jednego przycisku oznaczonego stosownym piktogramem (ukazującym segment podudzia) wbudowanego w barierki boczne?

**Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza.**

Pytanie 70 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0-180, kąt nieznacznie odbiega od wymaganego i jest niewyczuwalny dla pacjenta?

**Odpowiedź|: TAK**

Pytanie 71 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w nowoczesny elektryczny system kontroli kąta nachylenia barierek bocznych 30 i 45 stopni (barierki zatrzymują się na chwilę po osiągnięciu ww. kątów)- barierki boczne wyposażone dodatkowo w obustronny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący kąt nachylenia w stopniach dla terapii ułożeniowej?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 72 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający dopuści nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne barierek bocznych obsługiwanych jedną ręką, wspomaganych sprężyną gazową, których mechanizm otwierania jest motylkowy (barierki chowają się pod leże), wymagający jedynie niewielkiej przestrzeni obok łóżka do regulacji pozycji góra-dół, takie rozwiązanie jest bezpieczne dla materaca powietrznego, gdyż jest on lekko dociskany z zewnątrz w trakcie regulacji podnoszenia barierek a nie przycinany ruchem nożycowym tak jak to jest w barierkach z mechanizmem zegarowym; rozwiązanie równoważne do opisanego?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 73 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac powietrzny przeciwodleżynowy pracujący zarówno w trybie stałego niskiego ciśnienia jak i naprzemiennego stałego niskiego ciśnienia, posiadający strefy głowy, bioder i pięt, automatycznie dobierający ciśnienie wewnątrz materaca w zależności od wagi i pozycji pacjenta, wyposażony w zintegrowany podkład piankowy co powoduje, że całkowita wysokość materaca wynosi jedynie 175mm, w którym strefa pięt wyposażona jest w zespół komór powietrznych o ultraniskim ciśnieniu roboczym z możliwością regulacji wypełnienia w zależności od decyzji personelu medycznego?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 74 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający oczekuje by dla funkcji transportowej pompa była wyposażona w akumulator dla zachowania terapii przeciwodleżynowej w trakcie transportu lub braku zasilania?

**Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza.**

Pytanie 75 dot. Pakietu 2Czy Zamawiający dopuści a wszystkie szafki przyłóżkowe wyposażone były w wysuwany blat o poniższych parametrach:

- szafka o jednolitej budowie kontenerowej, tworzywowej, lekka

- składająca się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego.

 -Możliwość ustawienia szafki z prawej lub lewej strony łóżka.

-Szafka o wymiarach całkowitych: szerokość 480mm, głębokość 480mm wysokość 825mm

- Blat szafki wykonany z tworzywa

- Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki.

- Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki

umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki.

- Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat boczny np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp.

- Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy minimum 50mm, w tym minimum dwa z blokadą.

- Szafka odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV, działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości.



**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 76 dot. Pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy obniżonych barierkach 1000mm i przy podniesionych 1030mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 77 dot. Pakietu 3Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-800mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 78 dot. Pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta oparcia pleców w zakresie 0-620 względem ramy leża, co nieznacznie odbiega od wymaganego i jest nieodczuwalne dla pacjenta?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 79 dot. Pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji uda względem ramy leża 0-320?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 80 dot. Pakietu 3Czy Zamawiający wymaga by elektryczna regulacja segmentu podudzia odbywała się z jednego przycisku oznaczonego stosownym piktogramem (ukazującym segment podudzia) wbudowanego w barierki boczne?

**Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza.**

Pytanie 81 dot. Pakietu 3.Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0-180, kąt nieznacznie odbiega od wymaganego i jest niewyczuwalny dla pacjenta?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 82 dot. Pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w nowoczesny elektryczny system kontroli kąta nachylenia barierek bocznych 30 i 45 stopni (barierki zatrzymują się na chwilę po osiągnięciu ww. kątów)- barierki boczne wyposażone dodatkowo w obustronny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący kąt nachylenia w stopniach dla terapii ułożeniowej?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 83 dot. Pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne barierek bocznych obsługiwanych jedną ręką, wspomaganych sprężyną gazową, których mechanizm otwierania jest motylkowy (barierki chowają się pod leże), wymagający jedynie niewielkiej przestrzeni obok łóżka do regulacji pozycji góra-dół, takie rozwiązanie jest bezpieczne dla materaca powietrznego, gdyż jest on lekko dociskany z zewnątrz w trakcie regulacji podnoszenia barierek a nie przycinany ruchem nożycowym tak jak to jest w barierkach z mechanizmem zegarowym; rozwiązanie równoważne do opisanego?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 84 dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1030mm?

**Odpowiedź|: NIE.**

Pytanie 85 dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści wypełnienie leża płytami z tworzywa HDPP oraz szczyty wykonane z tworzywa HDPP?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 86 dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym kat regulacji segmentu uda wynosi 32 stopnie?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 87. dot. Pakietu 4 . Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie +/- 12 stopnie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 88. Dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wykonane z metalu, lakierowane proszkowo z dodatkowym wypełnieniem wolnej przestrzeni między szczytem a barierką, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 89 dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bardzo stabilnej konstrukcji przystosowanej do reanimacji opartej na dwóch zespołach ramion w układzie trapezowym o przekroju prostokątnym, podpierająca leże w czterech punktach, umożliwiającej monitorowanie pacjenta urządzeniami diagnostycznymi na całej długości łóżka (bez wyłączenia pod kolumny cylindryczne) oraz ułatwiającej korzystnie z podnośników ze względu na prześwit pod ramą 17cm; konstrukcja o bezpiecznym obciążeniu roboczym 250kg?

**Odpowiedź:TAK**

 Pytanie 90 dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści a wszystkie szafki przyłóżkowe wyposażone były w wysuwany blat o poniższych parametrach:

- szafka o jednolitej budowie kontenerowej, tworzywowej, lekka

- składająca się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego.

 -Możliwość ustawienia szafki z prawej lub lewej strony łóżka.

-Szafka o wymiarach całkowitych: szerokość 480mm, głębokość 480mm wysokość 825mm

- Blat szafki wykonany z tworzywa

- Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki.

- Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki.

- Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat boczny np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp.

- Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy minimum 50mm, w tym minimum dwa z blokadą.

- Szafka odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV, działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości.



**Odpowiedź”: TAK**

Pytanie 91 dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji leża zapobiegającej przesuwania się materaca wzdłuż i w poprzek bez konieczności posiadania elastycznych tworzywowych uchwytów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 92 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez możliwości przedłużenia leża?

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 93 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 1030 mm?

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 94 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z możliwością montażu wysięgnika ręki w narożach łóżka od strony głowy pacjenta, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 95 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z materacem o grubości 10 cm?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 96 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, w której metalowe drzwiczki oraz czoła szuflad pokryte są lakierem proszkowym?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 97 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty meblowej?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 98 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty tworzywowej hpl?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 99 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wysuwanego blatu do pisania?

**Odpowiedź: Tak pod warunkiem , że jest boczny blat.**

Pytanie 100 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści/wymaga szafkę przyłóżkową z półką boczną składaną do boku szafki?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 101 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kontenerem, bez wewnętrznej półki?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 102 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w wieszaki na ręczniki, nie składane co wydaje się parametrem zbędnym?

**Odpowiedź|: TAK**

Pytanie 103 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 104 pakiet 1.Ze względu na możliwy kontakt z żywnością i standard dotyczący higieny w szpitalach, czy Zamawiający wymaga, aby materiały (mające styczność z pacjentem, personelem medycznym) z których wykonane są szafki przyłóżkowe posiadały atest PZH?

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Pytanie 105 pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie w trzech ratach. I- dostawa 50 zestawów łóżek do 15.09.2015 roku , II dostawa 30 zestawów do 30.09.2015 roku i III dostawa 30 zestawów do 15 . 10.2015 roku.**

Pytanie 106 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne, którego leże nie jest przezierne dla promieni RTG?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 107 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne o szerokości całkowitej 99 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 108 pakiet 3Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z segmentem podudzia regulowanym za pośrednictwem mechanizmu zapadkowego, współpracujący z segmentem uda (regulowany elektrycznie)?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 109 pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z autoregresją tylko oparcia pleców?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 110 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne, w którym regulacje elektryczne odbywają się za pośrednictwem panelu centralnego dostępnego od strony nóg pacjenta oraz pilota przewodowego dostępnego zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 111 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z jednym akumulatorem?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 112 pakiet 3Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z barierkami bocznymi ciągłymi, na całej długości leża, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża, wydłużającymi się wraz z przedłużeniem leża, zgodnymi z normą EN 60601-2-52?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 113 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z barierkami bocznymi bez wskaźników kąta nachylenia? Kątomierze znajdują się bezpośrednio przy segmencie oparcia pleców.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 114 pakiet 3Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z barierkami bocznymi opuszczanymi, z możliwością ich zablokowania w dwóch pozycjach?

O**dpowiedź: TAK**

Pytanie 115 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z barierkami bocznymi aluminiowymi z elementami tworzywowymi?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 116 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne ze szczytami z widocznymi elementami metalowymi, co nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe łóżka?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 117 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne bez wskaźnika pozycji bioder?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 118 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z materacem o parametrach równoważnych?

**Odpowiedź: Tak jeżeli nie będzie odbiegał od zapisów w SIWZ.**

Pytanie 119 pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, w której metalowe drzwiczki oraz czoła szuflad pokryte są lakierem proszkowym?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 120 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty meblowej?

**Odpowiedź; TAK.**

Pytanie 121 pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty tworzywowej hpl?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 122 pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wysuwanego blatu do pisania?

**Odpowiedź: Tak jeśli jest blat boczny.**

Pytanie 123. pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści/wymaga szafkę przyłóżkową z półką boczną składaną do boku szafki?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 124 pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kontenerem, bez wewnętrznej półki?

**Odpowiedź; NIE.**

Pytanie 125 pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w wieszaki na ręczniki, nie składane co wydaje się parametrem zbędnym?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 126 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 127 pakiet 3. Ze względu na możliwy kontakt z żywnością i standard dotyczący higieny w szpitalach, czy Zamawiający wymaga, aby materiały (mające styczność z pacjentem, personelem medycznym) z których wykonane są szafki przyłóżkowe posiadały atest PZH?

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Pytanie 128 pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 129 pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne o szerokości całkowitej 99 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

**Odpowiedz: NIE**

Pytanie 130 pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z segmentami leża wypełnionymi płytami tworzywowymi z polipropylenu, odpornymi na temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz działanie UV, nie przeziernymi dla promieni RTG?

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 131 pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z materacem o parametrach równoważnych?

**Odpowiedź: Jeśli nie zmienia to wymogów SIWZ**.

Pytanie 132 pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kontenerem, bez wewnętrznej półki?

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 133 pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 134 pakiet 4. Ze względu na możliwy kontakt z żywnością i standard dotyczący higieny w szpitalach, czy Zamawiający wymaga, aby materiały (mające styczność z pacjentem, personelem medycznym) z których wykonane są szafki przyłóżkowe posiadały atest PZH?

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Pytanie 135. **dotyczy: pakiet nr 2 – 1 zestaw – łóżko z wagą.** Czy podana wysokość/grubość materaca 20 cm (+/- 3 cm), to wysokość samych komór plus podkład piankowy 5 cm, a więc ostatecznie 25 cm (+/- 3 cm), czy jest to już łączna wysokość komór wraz z materacem podkładowym piankowym i razem mają mieć 20 cm (+/- 3 cm)?

**Odpowiedź: Sam materac czyli komory.**

Pytanie 136. **dotyczy: pakiet nr 1 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 gniazdami na dodatkowe wyposażenie umieszczonymi w 4 narożach leża, bez możliwości zamocowania uchwytu ręki w centralnej części łóżka?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 137. **dotyczy: pakiet nr 1 .**Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Odpowiedź:TAK**

Pytanie 138. **dotyczy: pakiet nr 1 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 139. **dotyczy: pakiet nr 1 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wysuwanego spod blatu głównego blatu do pisania, ale z blatem bocznym składanym do boku szafki?

**Odpowiedź:TAK**

Pytanie 140. **dotyczy: pakiet nr 1 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach (wys.x szer.x gł.) 840 x 560 x 410 mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 141. **dotyczy: pakiet nr 1 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z haczykami i relingiem nie chowanymi do boku szafki?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 142. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością maksymalną leża 780 mm?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 143. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający wymaga by łóżko posiadało konstrukcję opartą na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?

**Odpowiedź: Nie wymaga**

Pytanie 144. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu podudzi wspomaganą systemem zapadkowym?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 145. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga z anty-Trendelenburga z dwóch przycisków? jeden przycisk to Trendelenburg a drugi to anty-Trendelenburg.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 146. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem pozycji szokowej nie wyróżniającym się kolorystycznie?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 147. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z zamontowanymi dwoma bateriami do zasilania wszystkich funkcji elektrycznych?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 148. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokada kół uruchamianą dwoma dźwigniami umieszczonymi przy kołach od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 149. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z możliwością blokowania ich na 2 różnych wysokościach?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 150. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi do boku łóżka bez mechanizmu zegarowego, ale nie wymagającymi wolnej przestrzeni z boków łóżka?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 151. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowaną waga o tolerancji błędu 500g wg najnowszej normy dla wag szpitalnych.

**Odpowiedź :Nie zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 152. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach (wys.x szer.x gł.) 840 x 560 x 410 mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 153. **dotyczy: pakiet nr 2 .** Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu certyfikatu autoryzowanego serwisu?

**Odpowiedź: Tak jeśli posiada inny dokument producenta jak opisano w SIWZ.**

Pytanie 154. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością maksymalną leża 780 mm?

**Odpowiedź:TAK**

Pytanie 155. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający wymaga by łóżko posiadało konstrukcję opartą na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?

**Odpowiedź: NIE wymaga**

Pytanie 156. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu podudzi wspomaganą systemem zapadkowym?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 157. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga z anty-Trendelenburga z dwóch przycisków? jeden przycisk to Trendelenburg a drugi to anty-Trendelenburg.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 158. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem pozycji szokowej nie wyróżniającym się kolorystycznie?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 159. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z zamontowanymi dwoma bateriami do zasilania wszystkich funkcji elektrycznych?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 160. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokada kół uruchamianą dwoma dźwigniami umieszczonymi przy kołach od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 161. **dotyczy: pakiet nr 3 .**Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z możliwością blokowania ich na 2 różnych wysokościach?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 161. **dotyczy: pakiet nr 3 .**Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi do boku łóżka bez mechanizmu zegarowego, ale nie wymagającymi wolnej przestrzeni z boków łóżka?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 162. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści materac nie przezierny dla promieni RTG?

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 163. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 164. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wysuwanego spod blatu głównego blatu do pisania, ale z blatem bocznym składanym do boku szafki?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 165. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach (wys.x szer.x gł.) 840 x 560 x 410 mm?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 166. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z haczykami i relingiem nie chowanymi do boku szafki?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 167. **dotyczy: pakiet nr 3 .** Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu certyfikatu autoryzowanego serwisu?

**Odpowiedź: Tak jeśli posiada inny dokument producenta jak opisano w SIWZ.**

Pytanie 168. **dotyczy: pakiet nr 4 .** Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji podpartej w 6 punktach, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka?

**Odpowiedź:TAK**

Pytanie 169. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm + przedłużenie leża o 200 mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 170. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400 – 780 mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 171. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pozycji antyszokowej?

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 172. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości wykorzystania wypełnienia szczytu jako deski reanimacyjnej?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 173. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca, dostosowującymi się do różnych szerokości materaca, umieszczonymi w leżu w taki sposób, że nie narażają pacjenta na urazy?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 174. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 175. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający wymaga, by barierki boczne były wykonane z aluminium?

**Odpowiedź: Nie wymaga**

Pytanie 176. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach (wys.x szer.x gł.) 840 x 560 x 410 mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 177. **dotyczy: pakiet nr 4** Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu certyfikatu autoryzowanego serwisu?

**Odpowiedź: Tak jeśli posiada inny dokument producenta jak opisano w SIWZ.**

Pytanie 178.Czy Zamawiający dopuści termin realizacji na wszystkie pakiety 6 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 179. Zamawiający wymaga załączenia do oferty CERTYFIKATU JAKOŚCI CE – wystawionego przez jednostkę notyfikującą.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych procedura oceny zgodności wyrobów medycznych przeprowadzana jest w zależności od ich klasy wskazującej ryzyko użycia. Po dokonaniu powyższego Wytwórca sporządza deklarację zgodności, w której potwierdza, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze. Oferowany przez nas w postępowaniu przetargowym asortyment (łóżka, szafki) stanowią wyrób klasy I niesterylnej i do ich oceny nie jest wymagany współudział jednostki notyfikowanej. Powyższe wynika z zapisów art. 29 pkt. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (z późn. zm.) wskazujących klasy jakich ten obowiązek dotyczy. Klasa I niesterylna nie jest wśród nich wymieniona:

 *„Ocenę zgodności:*

*1) wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową,*

*2) wyrobów medycznych klasy I sterylnych,*

*3) wyrobów medycznych klasy IIa,*

*4) wyrobów medycznych klasy IIb,*

*5) wyrobów medycznych klasy III,*

*6) aktywnych wyrobów medycznych do implantacji,*

*7) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu A,*

*8) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu B,*

*9) wyrobów do samokontroli*

*– innych niż wyroby wykonane na zamówienie, wyroby do badań klinicznych, wyroby do oceny działania i wyroby wykonane przez użytkownika, wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel przeprowadzają przy udziale jednostki notyfikowanej właściwej ze względu na zakres notyfikacji, na podstawie zawartej umowy.”*

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na dołączenie do oferty aktualnie obowiązujących dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 Nr 107 poz. 679) tj. deklaracji zgodności Producenta oraz Zgłoszenia/Powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dot. oferowanych w postępowaniu wyrobów klasy I niesterylnej, bez funkcji pomiarowej ) ?

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.**

Pytanie 180 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego całkowita długość wynosi 223cm, co stanowi parametr różniący się zaledwie o 1cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 181 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szerokość przy podniesionych barierkach wynosi 104,5cm a przy opuszczonych 102,5cm? Proponowane wymiary różnią się nieznacznie od wymaganych.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 182 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego maksymalna wysokość mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów wynosi 79cm?

O**dpowiedź :TAK**

Pytanie 183 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kolumny obudowane tworzywowymi panelami, jako osłona mechanizmu podnoszenia, które są luźno zamocowane, bez dodatkowych uszczelek?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 184 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty pokryte są w części uda i podudzia odejmowanymi płytami z twardego tworzywa, a w części pleców i stałej płytami montowanymi na stałe z płyty HPL?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 185 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego elektryczna regulacja kąta nachylenia segmentu uda odbywa się w zakresie 0-30o a regulacja podudzia realizowana jest elektrycznie wraz z wspomaganiem mechanicznym?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 186 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne reguluje się funkcjami: kąt nachylenia pleców i uda, regulacja wysokości oraz funkcja autokontur, a wszystkimi funkcjami łóżka steruje się za pomocą panelu centralnego, montowanego na szczycie od strony nóg? Panele w barierkach zabezpieczone są przed przypadkowym uruchomieniem przyciskiem aktywacyjnym.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 187 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w jedną bardzo wydajną baterią, służącą do podtrzymania wszystkich funkcji elektrycznych łóżka, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania dodatkowej baterii dla funkcji antyszokowej? Dodatkowa bateria generuje dodatkowy koszt zakupu, wymiany, serwisu oraz zwiększa wagę łóżka.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 188 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 stopni oraz wskaźnika nachylenia ramy łózka umieszczone w uchwytach podtrzymujących barierki boczne?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 189 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców oraz leża nie są widoczne po opuszczeniu barierek? Barierki boczne powinny być zawsze podniesione aby zabezpieczać pacjenta przed niebezpieczeństwem wypadnięcia z łóżka, zatem w/w wskaźniki będą widoczne w chwili ustawienia właściwej pozycji leża. Barierki opuszczane są np. w przypadku pielęgnacji pacjenta, w trakcie której wskaźniki nie są potrzebne.

**Odpowiedź; NIE**

Pytanie 190 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne z możliwością ustawienia ich na dwóch różnych wysokościach?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 191 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści barierki boczne opuszczane i podnoszone ruchem wahadłowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 191 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym rolę wskaźnika właściwego ułożenia bioder pełni stały segment leża? Doświadczony personel medyczny nie potrzebuje zastosowania w łóżku w/w wskaźników. Ułożenie pacjenta jest sprawa oczywistą.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 192 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 haki na akcesoria?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 193 **Pakiet 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 uchwyty do mocowania pasów stabilizujących pacjenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 194 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny terapeutyczny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z możliwością ustawienia trybu symulacyjnego, w którym ustawia się niższe ciśnienie, dzięki czemu materac pełni funkcję materaca niskociśnieniowego?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 195 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w trybie zmiennociśnieniowym (3:1), podzielony na trzy strefy: statyczna sekcja głowy, zmiennociśnieniowa sekcja tułowia wraz z udami oraz zmiennociśnieniowa sekcja podudzia wraz z piętami wypełniona pomniejszonymi komorami w celu lepszej dystrybucji ciężaru ciała pacjenta? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, m.in. z uwagi na wyposażenie materaca w zmiennociśnieniową sekcję podudzia. Najbardziej narażoną na powstanie odleżyn są właśnie pięty, zatem ochrona przeciwodleżynowa również tego obszaru jest konieczna dla zapewnienia komfortu leżenia pacjenta.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 196 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny, zmiennociśnieniowy, w którym regulacji ciśnienia powietrza w komorach dokonuje personel medyczny uwzględniając nie tylko wagę pacjenta czy jego położenie na łóżku ale też stan zdrowia, kondycję skóry itp.? Automatyczna regulacja ciśnienia przy uwzględnieniu tylko wagi pacjenta może skutkować złym ustawieniem ciśnienia, np. gdy skóra pacjenta jest w złej kondycji i zwiększone ciśnienie tylko pogorszy jego stan.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 197 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści materac, którego waga wraz z pompą wynosi 11,3kg?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 198 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny, którego maksymalne obciążenie terapeutyczne wynosi 160kg?

**Odpowiedź; TAK jeśli dotyczy punktowego obciążenia.**

Pytanie 199 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 12? Obciążenie statyczne w materacu jest parametrem niemierzalnym i nie wykorzystywanym.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 200 **Pakiet 2.**Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny, który jest urządzeniem medycznym klasy I?

**Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ**.

Pytanie 201 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego całkowita długość wynosi 223cm, co stanowi parametr różniący się zaledwie o 1cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 202 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szerokość przy podniesionych barierkach wynosi 104,5cm a przy opuszczonych 102,5cm? Proponowane wymiary różnią się nieznacznie od wymaganych.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 203 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego maksymalna wysokość mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów wynosi 79cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 204 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kolumny obudowane tworzywowymi panelami, jako osłona mechanizmu podnoszenia, które są luźno zamocowane, bez dodatkowych uszczelek?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 205 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łózko, którego segmenty pokryte są w części uda i podudzia odejmowanymi płytami z twardego tworzywa, a w części pleców i stałej płytami montowanymi na stałe z płyty HPL?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 206 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego elektryczna regulacja kąta nachylenia segmentu uda odbywa się w zakresie 0-30o a regulacja podudzia realizowana jest elektrycznie wraz z wspomaganiem mechanicznym?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 207 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łózko szpitalne, w którym za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne reguluje się funkcjami: kąt nachylenia pleców i uda, regulacja wysokości oraz funkcja autokontur, a wszystkimi funkcjami łóżka steruje się za pomocą panelu centralnego, montowanego na szczycie od strony nóg? Panele w barierkach zabezpieczone są przed przypadkowym uruchomieniem przyciskiem aktywacyjnym.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 208 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w jedną bardzo wydajną baterią, służącą do podtrzymania wszystkich funkcji elektrycznych łóżka, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania dodatkowej baterii dla funkcji antyszokowej? Dodatkowa bateria generuje dodatkowy koszt zakupu, wymiany, serwisu oraz zwiększa wagę łóżka.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 209 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 stopni oraz wskaźnika nachylenia ramy łózka umieszczone w uchwytach podtrzymujących barierki boczne?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 210 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców oraz leża nie są widoczne po opuszczeniu barierek? Barierki boczne powinny być zawsze podniesione aby zabezpieczać pacjenta przed niebezpieczeństwem wypadnięcia z łóżka, zatem w/w wskaźniki będą widoczne w chwili ustawienia właściwej pozycji leża. Barierki opuszczane są np. w przypadku pielęgnacji pacjenta, w trakcie której wskaźniki nie są potrzebne.

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 211 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne z możliwością ustawienia ich na dwóch różnych wysokościach?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 212 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści barierki boczne opuszczane i podnoszone ruchem wahadłowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 213 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym rolę wskaźnika właściwego ułożenia bioder pełni stały segment leża? Doświadczony personel medyczny nie potrzebuje zastosowania w łóżku w/w wskaźników. Ułożenie pacjenta jest sprawa oczywistą.

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 214 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 haki na akcesoria?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 215 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 uchwyty do mocowania pasów stabilizujących pacjenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 216 **Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w materac składający się z dwóch rodzajów piany, dolna część z piany poliuretanowej, górna z piany z funkcją pamięci kształtu ciała, dzięki czemu materac lepiej dystrybuuje ciężar ciała pacjenta niż materac typu gofer?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 217 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne, którego całkowita szerokość wynosi 990mm? Parametr różni się zaledwie o 10mm od wymaganego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**.

Pytanie 218 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie 370mm – 735mm? Parametr różni się nieznacznie od wymaganego.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 219 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający mając na uwadze łatwą i skuteczną dezynfekcję będzie wymagał, aby łóżko elektryczne posiadało leże wypełnione odejmowalnymi panelami/lamelami, po kilka paneli w segmencie pleców, uda i podudzia, które wykonane są z twardego tworzywa ABS? Panele posiadają system zatrzaskowy chroniący je przed przesuwaniem.

**Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza.**

Pytanie 220 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające elektryczną regulację kąta nachylenia uda w zakresie 0 – 34o oraz przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 15o?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 221 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający opisując (pkt 11) podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych ma na myśli, a tym samym wymaga, aby panel wyposażony był w dwa przyciski zabezpieczające, z których jeden (oznaczony zielonym kolorem) jest przyciskiem aktywującym sterowanie elektryczne a drugi (oznaczony kolorem czerwonym) wyłączający sterowanie funkcjami elektrycznymi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 222 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające funkcję przedłużenia leża o 150mm?

**Odpowiedź; TAK**

Pytanie 223 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz łatwą i skuteczną dezynfekcję będzie wymagał, aby dostarczone łóżko posiadało blokowane szczyty wykonane z jednolitego odlewu tworzywowego?

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

Pytanie 224 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko którego szczyty wykonane są z dwóch odlewów tworzywowych, tzn. z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 225 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wyposażone w metalowe uchwyty stabilizujące materac, zamontowane w taki sposób, aby nie powodowały urazów ciała pacjenta?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 226 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wyposażone w koła o średnicy 125mm?

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 227 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający w celu umożliwienia personelowi szybkie uruchomienie blokady będzie wymagał, aby łóżko wyposażone było w dwie dźwignie blokady hamulca zlokalizowane przy kołach od strony nóg, po 1 dźwigni po każdej stronie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 228 **Pakiet 4.** Czy Zamawiający mając na uwadze przeciwdziałanie odleżynom będzie wymagał, aby łóżko wyposażone było w funkcję zaawansowanej autoregresji w segmencie pleców 10cm oraz w segmencie uda 6cm, która polega na odsuwaniu się dolnej krawędzi w/w segmentów przy ich podnoszeniu oraz na ruchu po okręgu do góry? Rozwiązanie chroni pacjenta przed działaniem sił tarcia.

**Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 229. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm z możliwością regulacji wydłużenia o 200 mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 230. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wynoszącą 960 mm?

**Odpowiedź: Tak jeśli jest to max.**

**Pytanie 231. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 55 szt. uchwytów ręki z możliwością montowania ich w dwóch narożnikach ramy leża od strony wezgłowia (zamiast mocowania centralnego z przodu łóżka) z możliwością montażu w 110 łóżkach zamiennie?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 232. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające tylko krążki odbojowe w narożach bez listew?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 233. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materace szpitalne o grubości 12 cm?

**Odpowiedź\: TAK**

**Pytanie 234. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o konstrukcji wykonanej z blachy ocynkowanej stalowej, rurek metalowych i profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym epoksydowym, odpornym na mycie, dezynfekcję szpitalną, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV oraz blatami wykonanymi z płyty HPL?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 235. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w rozkładany z boku blat boczny do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem zamiast blatu wysuwanego spod blatu głównego?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 236. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w haczyki z relingiem na ręczniki zamocowane z tyłu szafki bez możliwości chowania do boku szafki?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 237. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe posiadające szerokość wynoszącą 420 mm oraz 630 mm wraz z mechanizmem blatu bocznego?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 238. Pakiet 1.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez certyfikat CE dla wyrobów klasy I w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych należy rozumieć dołączenie do oferty deklaracji zgodności ze znakiem CE potwierdzającej spełnianie wszystkich wymagań dyrektywy 93/42/EEC oraz aktualnie obowiązujących norm zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną?

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.**

**Pytanie 239. Pakiet 1.** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (…) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.**

**Pytanie 240. Pakiet 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia usterki?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 241. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm z możliwością regulacji wydłużenia o 200 mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 242. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą tworzywową HPL mocowaną na stałe, bez możliwości wykorzystania, jako deska reanimacyjna?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 243. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na 70% długości leża (tylko przy długości standardowej), pozostawiające wolną (bezpieczną dla pacjenta) przestrzeń pomiędzy szczytem a barierką przy długości standardowej jak i przy wydłużonym leżu, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 244. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą tylko w przypadku standardowej długości leża (leże niewydłużone), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:TAK**

**Pytanie 245. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające tylko krążki odbojowe w narożach bez listew?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 246. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, niewystające powyżej powierzchni materaca, tym samym niezagrażające powstawaniu urazów kończyn?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 247. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 248. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny przeciwodleżynowy, dopasowany do rozmiarów leża, wykonany z pianki o jednakowej gęstości na całej powierzchni, pasywny o dużej sprężystości, o konstrukcji w postaci wycięć w kształcie „gofra” powodujące równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia na powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobra wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 249. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny przeciwodleżynowy posiadający raport z badań w zakresie tlącego się papierosa bez równoważnika płomienia zapalniczki?

**Odpowiedź; TAK**

**Pytanie 250. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny przeciwodleżynowy posiadający właściwości takie jak wodoszczelność oraz paro przepuszczalność potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta materaca zamiast raportu z badań w tym zakresie?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie 251. Pakiet 4.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w rozkładany z boku blat boczny do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem w ramach pojęcia „boczny blat typu przyjaciel”?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 252. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w haczyki z relingiem na ręczniki zamocowane z tyłu szafki?

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 253. Pakiet 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe posiadające szerokość wynoszącą 420 mm oraz 630 mm wraz z mechanizmem blatu bocznego?

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 254. Pakiet 4.**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez certyfikat CE dla wyrobów klasy I w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych należy rozumieć dołączenie do oferty deklaracji zgodności ze znakiem CE potwierdzającej spełnianie wszystkich wymagań dyrektywy 93/42/EEC oraz aktualnie obowiązujących norm zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną?

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.**

**Pytanie 255. Pakiet 4.** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (…) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.**

**Pytanie 256. Pakiet 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia usterki?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 257.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiednie wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 1, pod uwagę należy wziąć fakt, że wyroby takiej jak łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe w większości są produkowane na odpowiednie zamówienie i nie są magazynowane, a czas ich wykonania biorąc pod uwagę wymaganą ilość waha się w granicach paru tygodni. W związku z tym czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na termin realizacji do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie w trzech ratach. I- dostawa 50 zestawów łóżek do 15.09.2015 roku , II dostawa 30 zestawów do 30.09.2015 roku i III dostawa 30 zestawów do 15 . 10.2015 roku.**

Pytanie 258. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 2% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na wartość 0,5%?

**Odpowiedź: NIE.**

Pytanie 259. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 5% wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na wartość 0,5%?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie 260. Pakiet** 1. Czy Zamawiający dopuści łóżka o szpitalne o szerokości całkowitej 970 mm w najszerszym punkcie łóżka tj. na odbojnikach? Szerokość proponowanego przez nas łóżka tylko nieznacznie różni się od wartości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak jeśli jest to max. Szerokość w najszerszym miejscu.**

**Pytanie 261. Pakiet 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2160 mm, bez możliwości przedłużenia leża?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie 262. Pakiet 1.** Czy Zamawiający wydłuży termin na realizację pakietu nr 1 do 56 dni? Tak krótki termin realizacji zamówienia powoduje , że wiele ofert nie zostanie złożonych ponieważ termin jest zbyt krótki, co może spowodować podejrzenie o stronniczość i niegospodarność środkami publicznymi**.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie w trzech ratach. I- dostawa 50 zestawów łóżek do 15.09.2015 roku , II dostawa 30 zestawów do 30.09.2015 roku i III dostawa 30 zestawów do 15 . 10.2015 roku.**

Pytanie 263. Pakiet 4. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łózko szpitalne elektryczne z zakresem regulacji wysokości leża od 425 do 830 mm? Taki zakres regulacji wysokości jest nieznacznie mniejszy od wymaganego w |SIWZ jednak pozwala na swobodne zejście z łózka i opuszczenie nóg na podłogę pacjentów nawet o niskim wzroście bez konieczności zeskakiwania.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 264. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z uchwytami do materaca zabezpieczającymi pacjenta przed urazami wykonanymi ze stali przyspawanymi do ramy leża? Proponowane przez nas rozwiązanie w żaden sposób nie zagrozi życiu ani zdrowiu pacjentów, ponadto jest to bardziej trwałe rozwiązanie.

**Odpowiedź: TAK**

 Pytanie 265. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko szpitalne elektryczne o całkowitej długości 2160 mm z możliwością wydłużenia leża o 200 mm.?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 266. Pakiet 2.** Dot. Pkt.3 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lóżko z waga w którym szerokość całkowita łóżka przy całkowicie uniesionych barierkach to 102,4 cm? Oferowany parametr różni się jedynie o 4 mm od wymaganego i nie wpływa na użytkowość łóżka.

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 267. Pakiet 2. Pkt. 10 ( materac powietrzny). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac powietrzny , terapeutyczny , przeciwodleżynowy, miennocisnieniowy o wadze całkowitej 11, 5 kg? Pozostałe parametry bez zmian. Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 268. Pakiet 3, pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dostępne w dwóch kolorach? Kolorystyka lóżka , nie ma wpływu na jego parametrów techniczne i przeznaczenie terapeutyczno- lecznicze.

**Odpowiedź: TAK uzgodnić z Zamawiającym.**

 Z poważaniem