WYMAGANIA TECHNICZNE I GRANICZNE

Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania

|  | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa-model/typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2015 |  |

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis jednostki |  |  |
|  | blat do pisania wraz z oświetleniem | TAK |  |
|  | co najmniej 3 szuflady na akcesoria | TAK PODAĆ |  |
|  | podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami | TAK PODAĆ |  |
|  | uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu | TAK |  |
|  | ssak anestetyczny zasilany z sieci centralnej(powietrze) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego w O2 i N2O | TAK |  |
|  | zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) ze ściany (sieć centralna) | TAK |  |
|  | waga aparatu max. 110kg | TAK PODAĆ |  |
|  | wymiary zewnętrzne aparatu | TAK PODAĆ |  |
|  | zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, czas zasilania przy max. obciążeniu min. 90 [min] | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymagania podaży gazów |  |  |
|  | blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie | TAK |  |
|  | dwa gniazda kompatybilne z parownikami typu Selectatec, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników | TAK |  |
|  | elektroniczne przepływomierze dla O2 i N2O (powietrze) | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów i zmianie pomiędzy N2O a powietrzem | TAK |  |
|  | kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min] | TAK PODAĆ |  |
|  | system automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25% | TAK |  |
|  | Wymagania układu oddechowego |  |  |
|  | układ oddechowy łatwy do sterylizacji | TAK |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 35 l/min | TAK PODAĆ |  |
|  | oddzielne ujście świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych | TAK |  |
|  | eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | podgrzewany moduł pacjenta | TAK |  |
|  | pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,5 [l] | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zastosowanie jednorazowych pochłaniaczy CO2 | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany wapna podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |
|  | czujniki przepływu w technologii "Hot Wire" umożliwiające dokładne pomiary | TAK |  |
|  | układ oddechowy/monoblok wykonany z metalu lub stopu metalu | TAK |  |
|  | Wymagane cechy respiratora |  |  |
|  | praca respiratora sterowana elektronicznie | TAK |  |
|  | prowadzenie wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | respirator z opcją znieczulenia w układzie: półotwartym, półzamkniętym, | TAK |  |
|  | PSV - oddech spontaniczny z PS | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo z ustawianym limitem max. ciśnienia | TAK |  |
|  | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | Wentylacja PCV z docelową objętością z możliwością ustawienia objętości pojedynczego oddechu <5ml | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wstępne ustawianie parametrów wentylacji na podstawie IBW | TAK |  |
|  | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości | TAK |  |
|  | zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min. 1 do 10,0 [l/min] | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 40 hPa | TAK PODAĆ |  |
|  | reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:4 | TAK PODAĆ |  |
|  | reg. częstości oddechu minimum od 5 do 100 1/min | TAK PODAĆ |  |
| 44. | zakres objętości oddechowej, min. od 5 [ml] do 1000 [ml] | TAK PODAĆ |  |
| 45. | zakres PEEP, min. od 0 do 20 [mbar] | TAK PODAĆ |  |
| 46. | zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu | TAK PODAĆ |  |
| 47. | Awaryjne dozowanie O2 z możliwością regulacji wielkości przepływu od 0-15 l/min z obiegiem przez parownik i układ okrężny Możliwość użycia na wyłączonym aparacie. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 48. | alarm bezdechu | TAK |  |
| 49. | Alarm rozłączenia pacjenta | TAK |  |
| 50. | alarm awarii zasilania w gazy | TAK |  |
| 51. | alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 52. | alarm dolny i górny stężenia tlenu | TAK |  |
| 53. | alarm dolny i górny objętości minutowej | TAK |  |
| 54. | alarm dolny wydechowej objętości oddechowej | TAK |  |
| 55. | alarm wdechowego i wydechowego CO2 | TAK |  |
| 56. | funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK |  |
| 57. | Możliwość wyłączenia alarmów pacjenta na min. 6 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej | TAK/NIE PODAĆ |  |
| V. | Wymagane pomiary i obrazowanie |  |  |
| 58. | automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego | TAK |  |
| 59. | trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów | TAK |  |
| 60. | Pojedynczy ekran kolorowy typu TFT aktywna matryca wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji, o przekątnej ekranu min. 15" Rozdzielczość ekranu min. 1024x768 dpi | TAK PODAĆ |  |
| 61. | Możliwość jednoczesnej obsługi aparatu poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
| 62. | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych na ekranie | TAK PODAĆ |  |
| 63. | pomiar koncentracji halotanu, izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu | TAK |  |
| 64. | prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 65. | prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
| 66. | prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych | TAK |  |
| 67. | prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych | TAK |  |
| 68. | Jednoczesna prezentacja pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość, przepływ/ciśnienie | TAK |  |
| 69. | możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą | TAK |  |
| 70. | ustawione fabrycznie/dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i pętli na ekranie monitora | TAK |  |
| 71. | Moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta | TAK |  |
| 72. | pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych FiO2 i wydechowych EtO2 | TAK |  |
| 73. | zakres pomiaru stężenia O2 w gazach wydechowych i wdechowych | TAK |  |
| 74. | Paramagnetyczny pomiar stężenia O2 bez elementów eksploatacyjnych | TAK |  |
| 75. | pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 | TAK |  |
| 76. | zakres i sposób pomiaru stężenia CO2 w gazach wydechowych i wdechowych | PODAĆ |  |
| 77. | analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 78. | prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  |
| 79. | sposób pomiaru stężenia gazów | PODAĆ |  |
| 80. | pomiar min. objętości oddechu Vt, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP | TAK PODAĆ |  |
| 81. | Funkcja „Ecometer” pozwalająca na optymalizację wielkości przepływu świeżego gazu. Prezentacja w postaci wykresu słupkowego przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania. | TAK PODAĆ |  |
| 82. | Funkcja służąca do monitorowania niezaintubowanych pacjentów oddychających spontanicznie gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego. Parametry monitorowane min. :CO2 (wraz z kreśleniem krzywej CO2 na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO2), minutowa MV, Vte, Ppeak, | TAK PODAĆ |  |
| 83. | pomiar min. objętości oddechu Vte, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP, Cstat. Cdyn. Opór, przeciek, Vti, | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 84. | min. 3 gniazda elektryczne | TAK |  |
| 85. | przewody zasilające aparat w gazy centralne z końcówkami do gniazd AGFS ( AGSS ) | TAK |  |
| 86. | ramię do bezpiecznego zamocowania kardiomonitora | TAK |  |
| 87. | ssak anestetyczny napędzany powietrzem ze zbiornikiem na wydzieliny oraz dodatkowy zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
| 88. | Uchwyt do zamocowania min. 2 butli 10l z tyłu aparatu | TAK |  |
| 89. | Dodatkowe wyjście na niezależną podaż tlenu z możliwością regulacji min. od 0 – 10 l/min | TAK |  |
| 90. | Awaryjne dozowanie O2 z możliwością płynnej regulacji wielkości przepływu od 0-15 l/min (skok 1l/min) z obiegiem przez parownik i układ okrężny Możliwość użycia na wyłączonym aparacie. | TAK |  |
| 91. | min. 10 sztuk pułapek wodnych dorośli/dzieci oraz, min. 10 sztuk linii próbkujących dla dorosłych/dzieci | TAK PODAĆ |  |
| 92. | Reduktory do butli O2 oraz N2O | TAK |  |
| 93. | Wielorazowy układ pacjenta dla dorosłych | TAK |  |
| 94. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 95. | Szkolenie personelu. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor Pacjenta |  |  |
| 96. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 97. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 98. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 99. | Rok produkcji | 2015 |  |
|  | Certyfikaty jakości | TAK |  |
| 100. | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |
| 101. | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |
| 102. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 103. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 104. | Szkolenie personelu. | TAK |  |
| 105. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
| 106. | Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. | TAK PODAĆ |  |
| 107. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów | TAK |  |
| 108. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
| 109. | Tryb „Stand by” | TAK |  |
| 110. | Funkcja „stoper” | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
| 111. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 14" – max 16” | TAK PODAĆ |  |
| 112. | Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ |  |
| 113. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 dpi | TAK PODAĆ |  |
| 114. | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów | TAK |  |
|  | Obsługa |  |  |
| 115. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 116. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 117. | Obsługa bez użycia pokrętła | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 118. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
| 119. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK PODAĆ |  |
|  | Praca w sieci |  |  |
| 120. | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |
| 121. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |
| 122. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 123. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 124. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
| 125. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
| 126. | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK PODAĆ |  |
| 127. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
| 128. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |  |
| 129. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK PODAĆ |  |
| 130. | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ |  |
| 131. | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK PODAĆ |  |
| 132. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 133. | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
|  | Mierzone parametry |  |  |
| 134. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK PODAĆ |  |
| 135. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 136. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK PODAĆ |  |
| 137. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ |  |
| 138. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK PODAĆ |  |
| 139. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK PODAĆ |  |
| 140. | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
| 141. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK |  |
| 142. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  |
| 143. | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK PODAĆ |  |
| 144. | Pomiar przy użyciu czujnika wodoszczelnego | TAK |  |
| 145. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK PODAĆ |  |
| 146. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. | TAK PODAĆ |  |
| 147. | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK |  |
| 148. | Pomiar NMT Pomiar w postaci modułu lub urządzenia zewnętrznego | TAK |  |
| 149. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | TAK |  |
| 150. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO bez udziału serwisu. . Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego, nie wymagający kalibracji | TAK |  |
| 151. | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG. Monitorowanie min.2 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |
| 152. | Kompatybilność akcesoriów i modułów pomiarowych z posiadanymi monitorami serii BSM 1700, BSM 3000 oraz BSM 6000 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 153 | Czujnik przepływu wdechowy | TAK |  |
| 154 | Czujnik przepływu wydechowy | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 155. | - Kabel EKG dla dorosłych x 2 szt. ( do 3 odprowadzeń i do 5 odprowadzeń ) - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 kpl. - EKG, przewody pacjenta min. 5 odprowadzeń x 1 kpl. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 - mankiet dla dorosłych/dzieci x 6 szt.(każdy w innym rozmiarze) - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips dla dorosłych – 1 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji dla dorosłych zakładany na koniuszek palca – 1szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - czujnik do pomiaru temp. głębokiej – 1szt. - interfejs/adapter do podłączenia jednorazowych przetworników IBP - elektrostymulator nerwów obwodowych wraz z akcesoriami | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja i inne |  |  |
| 156. | Gwarancja na aparat do znieczuleń wraz kardiomonitorem pacjenta min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów | TAK PODAĆ |  |
| 157. | Min. dwa bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji ( ostatni przegląd w ostatnim miesiącu trwania gwarancji ) | TAK |  |
| 158. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
| 159. | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej 5 dni roboczych lub aparat zastępczy | TAK |  |
| 160. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju - podać adresy i telefony | TAK PODAĆ |  |
| 161. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny |  |  |
| 162. | Podać cenę przeglądu rocznego , dojazdu oraz zestawu serwisowego wymagającego wymiany przy przeglądzie ( po okresie gwarancji ) | TAK PODAĆ |  |
| 163. | Podać cenę jednej roboczogodziny | TAK PODAĆ |  |
| 164. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia min. 48 godz. | TAK |  |
| 165. | Okres zabezpieczenia w części zamienne od podpisania protokołu odbioru min.10 lat | TAK PODAĆ |  |