Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 10.03.2016 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na Outsourcing drukarek Zamawiającego, nr postępowania EZ/214/28/2016.

**Pytanie 1**

**Dotyczy wzoru umowy Pakiet 13. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie zapisu §3 ust. 7: Czy Zamawiający rezygnuje z wymiany zestawu serwisowego ?**

**Odpowiedź:**

Wyminę zestawu serwisowego należy dokonać w razie potrzeby podczas wykonywania przeglądu, jednak cenę tej wymiany nie należy wliczać do oferty. Zapłata za zestaw nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia po akceptacji **Zamawiającego**.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

**Odpowiedź:**

Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na 15.03.2016 roku

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet nr 4 – wykaz aparatów i respiratorów do przeglądu. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o podanie dokładnej nazwy urządzenia Datex-Ohmega podanego w pakiecie 4

**Odpowiedź:**

Aespire S5

Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przy aparatach do znieczuleń wymienionych przez Zamawiającego w SIWZ znajdują się dodatkowo monitor oraz moduły gazowe? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie czy są one objęte przedmiotowym postepowaniem? Prosimy o wskazanie nazwy ich producenta typ/model oraz rok produkcji.

**Odpowiedź:**

Tak monitor oraz moduły gazowe objęte przedmiotowym postepowaniem, jednak ewentualna wymiana części zamiennych (za wyjątkiem części wskazanych w załączniku nr 2) nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia po akceptacji **Zamawiającego**.

Pakiet nr 1 - Datex – Engstrom Typ G-AiOV – 00 -02/1997

Pakiet nr 2 – Penlon Sp5/2010

Pakiet nr 3 – Mindray Bene View T5/PN6800-30-50502/2010

Pakiet nr 4 – Aespire S/5/2006,

Pakiet nr 5 – NIHON-KOHDEN/2013

Pytanie nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ Zamawiający wymaga przeglądu co 6 czy co 12 miesięcy ?

**Odpowiedź:**

**12 miesięcy**

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmują również wymianę czujników tlenu ?

**Odpowiedź:**

Wyminę czujników tlenu należy dokonać w razie potrzeby podczas wykonywania przeglądu, jednak cenę tej wymiany nie należy wliczać do oferty. Zapłata za zestaw nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia po akceptacji **Zamawiającego**.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnieniem jaki jest rok produkcji urządzeń objętych przedmiotowym postępowaniem ? Pytanie dotyczy wszystkich pakietów

**Odpowiedź:**

Pakiet nr 1 - 1996,

Pakiet nr 2 – 2010,

Pakiet nr 3 – 2010,

Pakiet nr 4 – 2006,

Pakiet nr 5 – 2013,

Pakiet nr 6 – PB7200/1996, PB840-8 szt./2013, PB840-6 szt./2011, PB840- 3 szt./2009,

Pakiet nr 7 – HT50/2008, HT70-6 szt. /2012. HT70 – 8 szt./2010,

Pakiet nr 8 – 2006,

Pakiet nr 9 – 2005,

Pakiet nr 10 – 100B/1989, IV200/1998,

Pakiet nr 11- 1997,

Pakiet nr 12 – 2010,

Pakiet nr 13 – 2010,

Pakiet nr 14 – 2011,

Pakiet nr 15 – 1998,

Pakiet nr 16 – 2010,

Pakiet nr 17 – 2011,

Pakiet nr 18 – 2009

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający może podać liczbę przepracowanych godzin w respiratorach (wskazane od ostatniej wymiany kitów serwisowy 10k) w celu odpowiedniego skalkulowania ilości zestawów serwisowych/naprawczy, które powinny być wymienione wg zaleceń producenta co 10.000 godzin ?

**Odpowiedź:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seria/nr** | **Data wymiany kitu serwisowego** | **Godziny pracy w czasie wymiany** | **Godziny pracy stan na 03.03.2016 r** |
| **4526** | **04.03.2015** | **23102** | **25893** |
| **4528** | **04.03.2015** | **22298** | **25587** |
| **4539** | **05.03.2015** | **18522** | **19469** |
| **3830** | **04.03.2015** | **10823** | **12156** |
| **4970** | **Kit nie był wymieniany**  | **9633** | **14908** |
| **5620** | **04.03.2015** | **11649** | **16077** |
| **5730** | **04.03.2015** | **10473** | **19851** |
| **5750** | **04.03.2015** | **12504** | **19554** |
| **5830** | **Kit nie był wymieniany**  | **8817** | **13870** |
| **4059** | **Kit nie był wymieniany**  | **8492** | **11092** |
| **4065** | **Kit nie był wymieniany**  | **6658** | **8374** |
| **4063** | **Kit nie był wymieniany**  | **8492** | **11667** |
| **4061** | **Kit nie był wymieniany**  | **7960** | **11012** |
| **4064** | **Kit nie był wymieniany**  | **6939** | **8515** |
| **4060** | **Kit nie był wymieniany**  | **8184** | **9999** |
| **4066** | **Kit nie był wymieniany**  | **8721** | **9878** |
| **4062** | **Kit nie był wymieniany**  | **7401** | **8704** |

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający może wymienić i doprecyzować, w których respiratorach występuje konieczność wymiany poniższych części eksploatacyjnych:

- czujnik 02 (obowiązkowo co 12-miesięcy)

- zestawy filtrów Insp/Exp z pojemnikiem na skroplinę (obowiązkowo co 12-miesięcy);

Ponieważ producent warunkuje poza standardowymi czynnościami podczas przeglądu wymianę powyższych części dla sprawnego działania i dopuszczenia do pracy.

**Odpowiedź:**

W 9 sztukach Bennet 840 należy wymienić Filtr, Outlet, 806 Ref:4-076257-00 – do kompresora i wliczyć cenę tej wymiany do oferty. W pozostałych wyminę czujników i zestawów filtrów należy dokonać w razie potrzeby podczas wykonywania przeglądu, jednak cenę tej wymiany nie należy wliczać do oferty. Zapłata nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia po akceptacji **Zamawiającego**.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający będzie wymagał Świadectwo Kwalifikacji „E” (Eksploatacja, które jest wymagane do przeprowadzenia obowiązkowych testów bezpieczeństwa ?

**Odpowiedź:**

**Tak gdyż zgodnie z przepisami jest to wymóg konieczny**

**W formularzu ofertowemu w punkcie 6 należy podać ceny części zamiennych, które podlegałyby ewentualnej wymianie w przeglądanych urządzeniach**

Z poważaniem