OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW

| Detektor cyfrowy – 1 sztuka |
| --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia | Podać |  |
|  | Detektor mobilny (praca w trybie bezprzewodowym) | TAK |  |
|  | Detektor typu flat panel zbudowany z CsI | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar matrycy detektora ≥ 35x43 cm (+/- 1 cm) | TAK, podać |  |
|  | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | TAK, podać 0-130 µm - 10 pkt 131-150 µm - 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość min. 3000x3000 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora cyfrowego z baterią ≤ 3,4 kg | TAK, podać |  |
|  | Grubość detektora ≤ 15mm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość przetwarzania min 16 bit | Tak podać |  |
|  | Wytrzymałość min 150kg -pacjent stojący na detektorze bez dodatkowej obudowy | TAK, podać |  |
|  | Podgląd obrazu ≤ 3 sek. | TAK, podać |  |
|  | Czas pełnego cyklu ≤ 10 sek. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa detektora pokryta powłoką antybakteryjną | TAK |  |
|  | Wodoodporność ≥ IPX4 | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii i połączenia WiFi wyświetlany na konsoli technika | TAK |  |
|  | Wbudowane sensor upadku | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie lub raz w roku | TAK, podać Automat- 5 pkt 1 w roku – 0 pkt |  |
|  | Detektor z funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 80 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG i przesłanie zdjęć do konsoli technika za pomocą stacji dokującej lub dodatkowa mobilna konsola technika do której zdjęcia są przesyłane z detektora za pomocą WiFi | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - ładowarka, - bateria min 2 szt. | TAK, podać 2 szt.- 0 pkt 3 sz.- 5 pkt |  |
|  | Panel DR posiadający w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | TAK |  |
| Konsola technika – 1 sztuka |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta | TAK |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z detektorem przed i po badaniu | TAK |  |
|  | Co najmniej dwie różne metody rejestracji badania/pacjenta | TAK |  |
|  | Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK |  |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do systemu PACS | TAK |  |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu | TAK |  |
|  | Płaski kolorowy monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 21 cali |  |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu (skokowo o 90⁰ oraz o dowolny kąt), powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych | TAK |  |
|  | Możliwość predefiniowania komentarzy do umieszczenia na obrazie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie konsoli w języku polskim z pomocą kontekstową | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie statusu detektora, co najmniej: - stopień naładowania baterii (wskaźnik graficzny) - informacja o podłączeniu - informacja o gotowości przyjęcia ekspozycji | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy przewodowy lub bezprzewodowy | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy z min. funkcjami: - DICOM Storage, - DICOM Print, - DICOM Modality Worklist - DICOM MPPS | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z detektorem zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor tego samego producenta potwierdzone że oferent ma prawo do ich sprzedaży i serwisowania. | Tak podać |  |
|  | Wszelkie prace i koszty związane z instalacja po stronie sprzedającego | Tak |  |
|  | Szkolenie obsługi po zainstalowaniu min 2 etapy uzgodnione po instalacji systemu. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |

| 1 | Czas gwarancji w miesiącach/ przedmiot gwarancji | gwarancja wynosi … (min. 24 miesiące) od dnia podpisania protokołu odbioru, Oświadczamy iż niniejsza gwarancja obejmuje zaoferowane urządzenie/ sprzęt/wyrób, wraz z oprzyrządowaniem, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 formularz przedmiotu zamówienia – bez wyłączania czsgokolwiek. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową - elektroniczną albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 24 godzin. | TAK |
| 3 | Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia zgłoszenia max- 5 dni kolejnych w przypadku awarii, wymagających naprawy poza Polską max 8 dni. | TAK |
| 4 | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji | 9 dni kolejnych jeśli nie dostarczono podzespołu zastępczego. |
| 5 | Minimalna liczba naprawa powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 naprawy |
| 6 | Przyczyny utraty prawa do gwarancji (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski , w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 8 | Adres najbliższego serwisu | ……………………………………………………………………….. |
| 9 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 10 | Dostępność części zamiennych | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 8 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 8 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. |
| 11 | Usunięcie wszelkich zapór elektronicznych oraz serwisowych po wygaśnięciu gwarancji w tym również haseł . |  |
| 12 | Przegląd okresowy zalecany przez producenta w trakcie trwania gwarancji oraz w ostatnim miesiącu gwarancji ujęty w cenie zakupu. |  |
| II | SERWIS POGWARANCYJNY |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki | ……………………………..……. |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia | …………………………………… |
| 3 | KOSZT OBSŁUGI SERWISOWEJ Niezmienny przez min 3 lata od zawarcia umowy |
| 3.1 | 1 roboczogodzina- cena niezmienna przez min 3 lata od zawarcia umowy | ……………………………………. |
| 3.2 | Dojazd do użytkownika- cena niezmienna przez min 3 lata od zawarcia umowy | ……………………………………. |