Załącznik nr 8 do SIWZ

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu:

„Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”

EZ/215/ 15/2017

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych i dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania: „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach oraz SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynkach i instalacjach Szpitala niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowanych pomieszczeń. Przedmiotem zamówienia jest też uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego, wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz warunków (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Dokonanie zgłoszeń o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz do Państwowej Straży Pożarnej, uzyskanie pozytywnej opinii tych instytucji co do przystąpienia do użytkowania przebudowanych pomieszczeń/urządzeń lub złożenie oświadczeń, że organy te nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym. Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są: SIWZ wraz z załącznikami w tym: dokumentacja projektowa, decyzje pozwolenia na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz niniejsze wymagania.

Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala, w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty w postępowaniu. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej.

- Przebudowywane Oddziały:

- Przebudowa Oddziału Dziecięcego  (Poddooddział Dzieci Młodszych) - budynek H+G poziom +1 (Od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D)  - decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - budynek H+G poziom 0 (od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) -decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Patologia Ciąży) - budynek C poziom +1 (od osi 11C do osi 16C) wraz z wymiana dźwigu windowego w budynku C – decyzja pozwolenia na budowę 247/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Trakt Porodowy) – budynek C poziom +1 (od osi 01C do osi 11C) – decyzja pozwolenia na budowę 212/2013 z dnia 23-07-2013 r.

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (część ginekologiczna oraz część położnicza) - budynek A+E, poziom +1 - od osi 1A do osi 20A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków  - budynek A+E poziom +1 -od osi 5A do osi 15A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Pozostałe pomieszczenia techniczne i instalacje na innych kondygnacjach budynków A+E, C, H+G, w których zlokalizowane są urządzenia techniczne lub instalacje niezbędne do obsługi pomieszczeń przebudowywanych oddziałów.

Należy dokładnie zrealizować zakres jaki wynika z projektów wykonawczych branżowych. UWAGA: Zakres projektu branżowego (instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych) wykracza poza obszar i zakres pokazany w branży architektonicznej, budowlanej. W celu uruchomienia, wykonania instalacji należy dokonać podłączeń, rekonfiguracji tych instalacji znajdujących się w różnych częściach obiektu.

Zamawiający informuje, że na każdy budynek objęty przebudową posiada odrębne pozwolenie na budowę, w tym na przebudowę poziomu +1 w budynku C posiada dwa niezależne pozwolenia na budowę (osobno dla odcinka Patologii Ciąży osobno dla Traktu Porodowego). Łącznie 4 pozwolenia na budowę dla zakresu objętego umową. W związku z tym procedury odbiorowe dla każdego etapu (odrębnie dla etapu I oraz II – odbiory cześciowe)  muszą odbywać się zgodnie z wydanymi decyzjami zezwalającymi na budowę (tj. dla każdego zakresu objętego pozwoleniem na budowę odrębna procedura odbiorowa w Sanepid, Straży Pożarnej, UDT oraz Nadzorze Budowlanym).

Zamawiający przedkłada niżej wymienioną dokumentację projektową obowiązującą Wykonawcę, która opisuje przedmiot zamówienia:

- Projekt budowlany dla budynków A+E, C, H

- Projekt wykonawczy dla całego budynku A, C, H

- Projekt budowlany i wykonawczy dla Traktu Porodowego (budynek C)

- Projekt wykonawczy wyodrębniający (uszczegółowiający) z całości projektu budowlano-wykonawczego zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” - (zamówienie podstawowe - wybrane kondygnacje budynku A, C, H oraz winda w budynku C).

UWAGA! Odcinek Patologii Ciąży (budynek C) został funkcjonalnie przeprojektowany (były: 4 sale trzyłóżkowe, mają być: 5 pokoi dwułóżkowych z węzłami sanitarnymi oraz 1 izolatka z WS) – obowiązuje dokumentacja uszczegółowiająca/zamienna.

- Wykonanie robót budowlano – montażowych z podziałem na etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Etap I

- Przebudowa Oddziału Dziecięcego  (Poddooddział Dzieci Młodszych) - bud. H+G poziom +1

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1

- Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku C

Etap II

- Przebudowa Oddziału Dziecięcego  (Poddooddział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny)- bud. H+G poziom 0

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Część Ginekologiczna) wraz z kuchnią, zmywalnią, korytarzem oraz Izbą Przyjęć Ginekologiczną - bud. A+E poziom +1

- Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1

- Wymagania Zamawiającego – zakres robót do wykonania a nie opisany dokumentacją projektową:

III.1  OGÓLNE – do całego zakresu (wszystkich oddziałów i traktu porodowego)

- Wykonawca robót na etapie realizacji robót budowlanych uzgodni, z Zamawiającym kolorystykę wykończenia pomieszczeń, urządzeń (tj. ścian, stolarki, odboji, poręczy, wykładzin, płytek, listew, drzwi, sanitariatów itp.).

- Wykonawca robót zabezpieczy wszystkie narożniki ścian w miejscach narażonych na uderzenia mechaniczne (głównie łóżkiem) zarówno w salach chorych, pokojach badań, pokojach zabiegowych, pokojach dziennego pobytu oraz ciągach komunikacyjnych. Zamawiający wymaga zastosowania narożników systemowych, na podstawie aluminiowej pokrywa winylowa cała barwiona w masie.

- Wykonawca zabezpieczy ściany w salach chorych przed uszkodzeniami mechanicznymi taśmą ochronną na całej długości za łóżkami chorych oraz przed łóżkami chorych – zwiększenie zakresu w stosunku do dokumentacji projektowej.

- Na wszystkich ciągach komunikacyjnych (korytarzach i holach) Wykonawca zamontuje odbojoporęcze, systemowe, o podstawie aluminiowej ciągłej pokrywą winylowa barwioną w całej masie, na profilu aluminiowym np. CS Polska lub materiał równoważny. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa robót.

- W Oddziale Dziecięcym (zarówno na poziomie 0 jak i 1) Wykonawca wymieni istniejące drewniane odboje na drzwiach i ścianach aluminiowych, które nie podlegają wymianie, na nowe odboje wykonane z winylu na podstawie aluminiowej.

- Drzwi do węzłów sanitarnych (łazienki, natryski, WC) należy wykonać z przeszkleniem  (okienkiem, nawiewem oraz zamkiem łazienkowym). W łazienkach lub WC dla personelu należy wykonać zamykanie drzwi na kluczyk.

- Kolorystykę wszystkich drzwi płycinowych, które należy wymienić zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami niniejszego dokumentu, należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wymaga skrzydeł drzwiowych w kolorystyce drewnopodobnej a ościeżnic opaskowych w kolorystyce z palety RAL do wyboru.

- Wszystkie ościeżnice drzwi płycinowych należy wykonać jako opaskowe, regulowane  metalowe. Zamawiający nie dopuszcza ościeżnic drewnianych.

- Wszystkie metalowe narożniki (stare), które będą demontowane przez Wykonawcę zostaną przekazane Zamawiającemu.

- W miejscu projektowanych misek ustępowych typu Geberit Wykonawca ma zamontować i wycenić ustępy z płuczką ustępową typu kompakt.

- W miejscu projektowanych brodzików wykonać posadzkę profilowaną z płytek ceramicznych z kratką ściekową i listwą zabezpieczającą przed wylaniem się wody oraz  należy dostarczyć i zamontować ścianki prysznicowe z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości min. 8 mm. Okucia i profile wykonane z aluminium bądź stali chromowanej. Wysokość ścianki 190 cm ± 5cm, szerokość ścianki dostosować do brodzika. W łazienkach dla niepełnosprawnych zamontować zasłonki prysznicowe na systemie przesuwnym np. C/S Supertrak bądź równoważnym. Zasłonki bawełniane. W miejscach przejścia przez kasetony zastosować rozety maskujące.

- Należy wycenić i zamontować we wszystkich łazienkach i w.c. dla niepełnosprawnych:  uchwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce, uchwyt poziomo-pionowy dla niepełnosprawnych przy natrysku, podnoszony uchwyt dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej, krzesełko natryskowe, urządzenie kompaktowe stojące dla niepełnosprawnych, lustro z regulacją kąta nachylenia, umywalkę dla niepełnosprawnych. Pozostałe drobne wyposażenie należy dostarczyć zgodnie z wytycznymi w punkcie drobne wyposażenie.

- Wykonawca prac budowlanych założy nowe parapety z konglomeratu gr. 3cm we wszystkich pomieszczeniach z oknami w przebudowywanych Oddziałach.  oraz klatkach schodowych.

- Wykonawca prac budowlanych zaopatrzy przebudowywane Oddziały w gaśnice i oznakuje ciągi komunikacyjne zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

- We wszystkich łazienkach oddziałów, które nie są objęte zamówieniem (tj. A3.48, A3.46, A3.47, A3.41, A3.39, A.3.74, A3.72, A3.68, A.3.67, H4.12, H4.11, H3.17, H3.18) Wykonawca wykona instalację przyzywową wraz z przyciskami pociągowymi (2 szt. lub 3 szt. na każdą łazienkę) oraz lampką korytarzową i kasownikiem łazienkowym oraz włączy i skonfiguruje ją w wykonywanym systemie przyzywowym na danym oddziale.

- We wszystkich pomieszczeniach oddziałów, które nie są objęte zamówieniem (w tym w łazienkach, o których mowa w punkcie wyżej oraz pom. A3.47 (pokój wypisowy noworodków) Wykonawca wykona instalację SAP (oraz DSO w budynku A) oraz podepnie ją pod wykonywany system.

- Istniejące czujki pożarowe zamontowane w salach pooperacyjnych  na odcinku ginekologicznym oraz na odcinku położniczym (pomieszczenia po remoncie – poza zakresem) należy wpiąć i skonfigurować w wykonywanym systemie SAP. Jeżeli ilość zamontowanych czujek pożarowych w pomieszczeniach nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dokona ich uzupełnienia i wpięcia w system SAP.

- Istniejące drzwi ppoż., które nie podlegają wymianie należy podłączyć pod system SAP.

- Istniejące drzwi ppoż. na klatkach schodowych KSA1 i KSA2 należy włączyć do systemu SAP – drzwi te pozostają stale zamknięte w normalnych warunkach, a w razie zagrożenia pożarowego sygnał z centrali CSP winien odblokować drzwi. Przy drzwiach należy zamontować przyciski awaryjnego otwarcia. Jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drzwi to w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca doposaży je o wymagane elementy osprzętu.

- Istniejące drzwi ppoż. z korytarza C3.01 zamontowane na styku stref ST1 i ST12 w osi 16C należy włączyć do systemu SAP – drzwi te pozostają zamknięte w normalnych warunkach a w czasie pożaru sygnał z centrali CSP winien odblokować drzwi. Przy drzwiach należy zamontować przyciski awaryjnego otwarcia.

- Istniejące drzwi ppoż. na klatkach schodowych KS A1 i KS A2 i drzwi ppoż. z korytarza C3.01 zamontowane na styku stref ST1 i ST12 w osi 16C, wyposażone są w: samozamykacz na skrzydle czynnym, obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką bębenkową oraz w elektrozaczep rewersyjny. W ramach zamówienia jest także doposażenie istniejących drzwi ppoż. (jeżeli będzie to tego wymagało) o elementy niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.

- W istniejących drzwiach ppoż. EI60 zamontowanych na styku stref ST10 i ST4 (z holu windowego do budynku A), które nie podlegają wymianie w ramach zadania, należy dokonać wymiany uszkodzonego (bądź brakującego) osprzętu, uszczelek, listew maskujących przy przeszkleniach, zamków, klamek, samozamykaczy i innych elementów okuć oraz dokonać ich regulacji.

- W ramach zamówienia Wykonawca dokona wymiany wszystkich drzwi wraz z ościeżnicami do wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem projektowym mimo iż brak ich w zestawieniu stolarki. Parametry techniczne dla drzwi należy przyjąć jak dla analogicznych drzwi opisanych w zestawieniu stolarki (np. drzwi do sali chorych A3.02 wykonać wedle wytycznych drzwi do sali chorych A3.01 – zgodnie z funkcją pomieszczeń). Zamawiający wymaga dostawy i montażu następujących drzwi ponad zestawienie stolarki opisane w dokumentacjach projektowych:

- Budynek A+E poziom +1 (parametry techniczne drzwi przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5):

- drzwi do pomieszczenia A3.01 - Zamawiający wymaga zmiany opisanych w zestawieniu stolarki  drzwi DW6 o wymiarze w świetle 100x205 na drzwi DW7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 110x205

- drzwi do pomieszczenia A3.02 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 110x205

- drzwi do pomieszczenia A3.03 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 110x205

- drzwi do pomieszczenia A3.04 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 110x205

- drzwi do pomieszczenia A3.54 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia A3.55 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia A3.56 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.57 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.67 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.68 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.72 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.74 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.48 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.48 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.45 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.43 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia A3.47 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.46 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.38 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw10 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 115x208

- drzwi do pomieszczenia A3.41 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.39 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.28 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw10 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 115x208

- drzwi do pomieszczenia A3.30 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw10 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 115x208

- Zamawiający wymaga, jeżeli będzie to konstrukcyjnie możliwe, aby do sal A.3.37 oraz A3.37.1 zamiast drzwi DW5 o szerokości w świetle 100x205 (opisanych w zestawieniu stolarki) zastosować drzwi o identycznych parametrach ale o wymiarze w świetle 110x205.

- Budynek H poziom 0 oraz +1 (parametry techniczne drzwi przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9):

- drzwi do pomieszczenia H3.01 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H3.02 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.07 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.08 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.09 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.10 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.11 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.18 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H3.20 – zamontować portal o oznaczeniu Z12 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9)

- drzwi do pomieszczenia H3.23 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H317 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia H318 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia H3.27 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H3.31 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H3.37 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia H3.39 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H4.18 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H4.17 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H4.26 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H4.27 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H411 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia H412 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem,

- Parametry drzwi do pomieszczeń H4.03, H4.07, H4.08, H4.12, H4.31, H4.35 w boksach Odcinka Dzieci Młodszych w Oddziale Dziecięcym wykonać wedle wytycznych jak dla portali (zestawów szklanych) tj. z profili stalowych a nie płycinowych, laminowanych z szybą bezpieczną. Wymiary drzwi  w świetle 110x200 z oknem (przeszkleniem).

- Budynek C poziom +1 (parametry techniczne drzwi przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku C rysunek 12.12.2016 indeks B nr C4):

- drzwi do pomieszczenia C3.02 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku C rysunek 12.12.2016 indeks B nr C4) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia C3.03 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku C rysunek 12.12.2016 indeks B nr C4) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia C3.05 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku C rysunek 12.12.2016 indeks B nr C4) o wymiarze w świetle 110x200

- Zamawiający wymaga w budynku C w zakresie Traktu Porodowego dostawy i montażu drzwi przesuwnych automatycznych z automatyką opisaną w STWiOR.

- Zamawiający wyłącza z zamówienia demontaż istniejących drzwiach ppoż. EI60 zamontowanych w osi 9A i montaż w ich miejsce 1 szt. ślusarki Z7. W ramach zadania w istniejących drzwiach ppoż., należy dokonać wymiany uszkodzonego (bądź brakującego) osprzętu, uszczelek, listew maskujących przy przeszkleniach, zamków, klamek, samozamykaczy i innych elementów okuć oraz dokonać ich regulacji.

- Wszelką zdemontowaną ślusarkę (drzwi stalowe i o konstrukcji aluminiowej, ścianki o konstrukcji aluminiowej, ścianki przeszklone, futryny i inne) Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

- Dwa dostarczane przez Wykonawcę komplety drzwi ppoż - do przedsionka pożarowego A3.33 z korytarza A3.39 i z przedsionka ppoż do budynku C wyposażyć w system podtrzymywania drzwi w pozycji otwartej z wpięciem go do systemu pożarowego. Zastosować system samozamykaczy nawierzchniowych górnych z szyną ślizgową do drzwi dwuskrzydłowych z regulatorem kolejności zamykania i z obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia skrzydła biernego i czynnego w szynie ślizgowej. Przy drzwiach należy zamontować przyciski zamknięcia (zwolnienia blokady) drzwi.

- Montaż dostarczanej ślusarki ppoż. (wydzielenie przedsionków pożarowych A3.70 i A3.33) do istniejących witryn ppoż. przy klatkach schodowych KS A1 i KS A2 przeprowadzić w taki sposób, aby nie utracić atestu i gwarancji na istniejącą ślusarkę p.poż.

- We wszystkich drzwiach technicznych, drzwiach p.poż. do szachtow instalacyjnych należy zamontować zamki na wkładkę z wkładkami w istniejącym systemie MASTER-KEY: FAB ASSA ABLOY system 4xx4, na bazie wkładek bębenkowych seria 2060.

- W oddawanych pomieszczeniach jak i przynależnych do nich szachtach i szafach rozdzielczych, umieścić czytelne oznaczenia zamontowanej armatury oraz schematy z zaznaczeniem kierunku przepływu mediów. Należy oznaczyć wszystkie gniazda elektryczne i teletechniczne w czytelne opisy wraz ze schematami w tablicach rozdzielczych (opis na schematach ma pokrywać się z opisem pomieszczeń, urządzeń i osprzętu).

- Wykonawca prac budowlanych dostosuje istniejące szczeliny dylatacyjne do wymaganej odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do wykończenia dylatacji należy użyć systemowych listew do szczelin dylatacyjnych np. C/S Dylatacje lub produktów równoważnych. Należy uwzględnić listwy dylatacyjne w posadzkach i ścianach .

- Zamawiający wymaga aby system kontroli dostępu dostosować do obecnie funkcjonującego na Szpitalu opartego o system Roger z możliwością odczytu, kodowania kart posiadanych przez Zamawiającego typu UNICARD. Zamawiający wymaga aby nadawanie lub odbieranie uprawnień odbywało się zdalnie z poziomu komputera. System KD ma być podpięty do posiadanego przez Zamawiającego serwera opartego o system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 (SP1) z MS SQL Serwer.

- Zamawiający wyłącza z montażu hydrant zlokalizowany przy poczekalni Izby Przyjęć A3.51

- Wszelkie przebicia, wycięcia i przewierty w istniejących ścianach, stropach i innych elementach monolitycznych Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w technologii „na mokro”.

- Panele medyczne – specyfikacja paneli medycznych (opis) zawarta jest w dokumentacji projektowej (branża architektura). Zamawiający informuje, że opis ten stanowi wytyczne techniczne co do wykonania paneli. Zamawiający informuje, że panele medyczne mają być wyposażone w manometry wyłącznie w salach: A.3.13, A.3.16, A3.17, A.3.66, C3.04, H4.21 oraz w salach Traktu Porodowego. W pozostałych panelach medycznych Zamawiający nie wymaga manometrów.

Zamawiający wymaga aby oświetlenie dolne do czytania było zapalane zarówno z manipulatora jak i z wyłącznika wbudowanego we front panelu.

Zamawiający rezygnuje z wymogu 5 komorowej budowy panelu medycznego z tym zastrzeżeniem, że będzie wymagał aby kanał rozprowadzający media gazowe był odseparowany od kanału rozprowadzającego instalację elektryczną.

Zamawiający dopuszcza aby w przypadku sal wielołóżkowych (np. dwułóżkowych lub trzyłóżkowych) zastosować jeden panel medyczny będący krotnością pojedynczych paneli opisanych w specyfikacji panelu. W takim przypadku należy przyjąć krotność wyposażenia (np. dla sali trzyłóżkowej, Zamawiający dopuszcza jeden panel medyczny będący 3 krotnością pojedynczych paneli opisanych w specyfikacji panelu).

Długość okresu gwarancji należy przyjąć jak dla robót budowlanych.

Panele należy wyposażyć w ilości punktów poboru gazów medycznych zgodnie z punktem 36 niniejszych wymagań z wyjątkiem Oddziału Noworodkowego, gdzie należy zainstalować ilość punktów poboru i gniazd zgodnie z punktem III 2. 1.

- Zamawiający informuje o ilości punktów poboru gazów medycznych w panelach lub ściennych tablicach poboru gazów medycznych:

Zamawiający w budynku H w zakresie zakończenia instalacji gazów medycznych wymaga montażu:

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów 2xpróżnia, 2xtlen, 2xsprężone powietrze medyczne, 1xpodtlenek azotu i 1xodciąg gazów poanestetycznych – 2 szt. (pomieszczenia: H3.18, H4.25)

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów: 2xpróżnia, 2xtlen, 2xsprężone powietrze medyczne – 3 szt. (pomieszczenia zabiegowe i pokoje badań: H3.01, H3.12, H3.29)

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów 1xpróżnia, 1xtlen, 1xsprężone powietrze medyczne – 21 szt. (pokoje chorych w odcinku dzieci młodszych: H4.03, H4.04, H4.06, H4.07, H4.08, H4.09, H4.11, H4.12, H4.15, H4.16, H4.35, H4.34, H4.33, H4.31) – z uwagi na przeszklenia ścian między salami i brakiem możliwości montażu paneli medycznych

- Paneli medycznych zgodnie ze specyfikacją panelu nadłóżkowego (załącznik nr 1 do projektu branża architektura (3. PW Uszczegóławiające, zmienione – bud H+G) z zastrzeżeniem punktu 34 załącznika nr 8 do SIWZ) wyposażonych w następującą liczbę punktów poboru: 1xpróżnia, 1xtlen, 1xsprężone powietrze medyczne,– 19 szt. (dla pomieszczeń: H4.21, H3.02, H3.03, H3.04, H3.05, H3.07, H3.08, H3.09, H3.10, H3.11)

Zamawiający w budynku C (Trakt Porodowy) w zakresie zakończenia instalacji gazów medycznych wymaga:

- Dla sali cięć cesarskich (pom. 1C/20) montażu ściennej tablicy z punktami poboru gazów medycznych: 2xtlen, 2xpróżnia, 2xsprężone powietrze, 1xpodtenek azotu, 1xAGSS oraz montażu w kolumnie anestezjologicznej następującej ilości punktów poboru: 2xtlen, 2xpróżnia, 2xsprężone powietrze, 1xpodtenek azotu, 1xAGSS

- Dla pozostałych sal w Trakcie Porodowym, zamontować ścienne TPG lub panele medyczne w miejscach i ilości określonej dokumentacją projektową oraz zgodnie ze specyfikacją panelu z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga zwiększenia zakresu o montaż w każdej tablicy lub panelu dodatkowo o punkt poboru sprężonego powietrza (należy rozprowadzić poziomy instalacji sprężonego powietrza po trasach jak pozostałe gazy  - zwiększenie zakresu w stosunku do dokumentacji projektowej).

Zamawiający w budynku C (Patologia Ciąży) w zakresie zakończenia instalacji gazów medycznych wymaga montażu:

- Paneli medycznych zgodnie ze specyfikacją panelu nadłóżkowego (załącznik nr 1 do projektu branża architektura (3. PW Uszczegóławiające, zmienione – bud C) z zastrzeżeniem punktu 34 załącznika nr 8 do SIWZ) zakończone punktami poboru: 1xtlen, 1xpróżnia, 1x sprężone powietrze– 11 szt. (pomieszczenia: C3.02, C3.03, C3.04, C3.05, C3.06, C3.07)

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów:  2xpróżnia, 2xtlen, 2xsprężone powietrze medyczne – 2 szt. (pomieszczenia: C3.11, C3.13)

Zamawiający w budynku A+E w Oddziale Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w zakresie zakończenia instalacji gazów medycznych wymaga:

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów 2xpróżnia, 2xtlen, 2xsprężone powietrze medyczne, 1xpodtlenek azotu 1xodciąg gazów poanestetycznych– 1 szt. (pomieszczenia: A3.17)

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów 2xpróżnia, 2xtlen, 2xsprężone powietrze medyczne – 1 szt. (pomieszczenie A3.10)

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów 1xpróżnia, 1xtlen, 1xsprężone powietrze medyczne – 1 szt. (pomieszczenie A3.14)

- Paneli medycznych – 12 szt. (pom. A3.13, A.3.16, A.317)

UWAGA! Ilość punktów poboru gazów medycznych w panelach medycznych oraz ściennych tablicach poboru w pomieszczeniach Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Noworodków należy wykonać zgodnie z wymogami załącznika nr 8 do SIWZ (punkt III.2).

Zamawiający w budynku A+E (cześć ginekologiczna) w zakresie zakończenia instalacji gazów medycznych wymaga montażu:

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów 2xpróżnia, 2xtlen, 2xsprężone powietrze medyczne – 1 szt. (pom. A3.53)

- Paneli medycznych zgodnie ze specyfikacją panelu nadłóżkowego (załącznik nr 1 do projektu branża architektura (3. PW Uszczegóławiające, zmienione – bud A+E) z zastrzeżeniem punktu 34 załącznika nr 8 do SIWZ) zakończone punktami poboru: 1xtlen, 1xpróżnia, 1xsprężone powietrze– 18 szt. (dla pomieszczeń: A3.01, A3.02, A3.03, A3.04, A3.63, A3.64, A3.66)

Zamawiający w budynku A+E (cześć położnicza) w zakresie zakończenia instalacji gazów medycznych wymaga montażu:

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów 2xpróżnia, 2xtlen, 2xsprężone powietrze medyczne – 1 szt. (pom. A3.38)

- Ściennych tablic z punktami poboru gazów 1xpróżnia, 1xtlen, 1xsprężone powietrze medyczne – 1 szt. (boks noworodkowy w sali pooperacyjnej)

- Paneli medycznych zgodnie ze specyfikacją panelu nadłóżkowego (załącznik nr 1 do projektu branża architektura (3. PW Uszczegóławiające, zmienione – bud A+E) z zastrzeżeniem punktu 34 załącznika nr 8 do SIWZ) zakończonych punktami poboru gazów: 1xtlen, 1xpróżnia, 1xsprężone powietrze – 14 szt. (dla pomieszczeń: A3.18, A3.26, A3.28, A3.30, A3.36.1, A.3.37, A.3.37.1)

W związku z powyższymi wymaganiami dotyczącymi instalacji gazów medycznych, do zadań wykonawcy należy dostarczyć i zamontować skrzynki zaworowo-kontrolne dla ilości gazów rozprowadzanych w danym zakresie wykonywanych robót.

- Wykładzina, we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem ma spełniać wymagania jak dla budynku A+E (w tym dla Traktu Porodowego). W miejscach tego wymagających jak np. pokoje badań, pokoje zabiegowe, pokoje porodowe, sala cięć cesarskich itp. wykładzina ma być antyelektrostatyczna. Po zakończeniu prac budowlanych posadzki z wykładziny należy poddać konserwacji. Należy wykładzinę wyczyścić odpowiednim preparatem do czyszczenia wykładzin pcv oraz nałożyć minimum dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji (połysk).

- Zamawiający wymaga zamiast projektowanej (cz. rysunkowa) terakoty w ciągach komunikacyjnych (korytarzach i holach) wykładziny elastycznej, homogenicznej z winylu. Wymagania dla wykładziny jak w opisie część architektura.

- Instalacja telewizji wewnętrznej – w miejscach gniazd wtykowych telewizyjnych pojedynczych Wykonawca zamontuje gniazda wtykowe telewizyjne podwójne lub dwa gniazda wtykowe pojedyncze. Wykonawca wykona instalację antenową sygnałową w każdym pomieszczeniu przy gnieździe zasilającym telewizję szpitalną zakończoną gniazdem antenowym, sygnałowym oraz z drugiej strony anteną montowaną na dachu dla odbioru naziemnego sygnału telewizji analogowej i DVBT.  Instalację zasilającą TV oraz instalację antenową ponad zaprojektowaną w dokumentacji projektowej należy wykonać również w następujących pomieszczeniach: pokoje ordynatorów, pokoje kierowników, pokoje/dyżurki lekarzy, pokoje socjalne, pokoje/dyżurki pielęgniarek, pokoje pielęgniarek oddziałowych (zwiększenie zakresu ponad dokumentację projektową).

- Istniejące obwody trójfazowe w pomieszczeniach kuchni oddziałowych, zmywalni, brudowników należy zastąpić nowymi obwodami trójfazowymi zakończonymi gniazdami z wyłącznikiem. Wykonawca wykona dedykowane instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne (w tym trójfazowe) dla podłączenia myjek dezynfektorów (typ: Lischka CDD 1050) w pomieszczeniach brudowników oraz łazienkach przy izolatkach. Wykonawca wykona dedykowane instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne (w tym trójfazowe) celem podłączenia zmywarek i płyt grzejnych w pomieszczeniach kuchni oraz zmywalni oddziałowych. Wykonawca przeniesie, podłączy oraz uruchomi urządzenia myjek dezynfektorów, płyt grzejnych oraz zmywarek obecnie użytkowanych przez Zamawiającego.

- Piony kanałów wentylacji mechanicznej (nawiew oraz wywiew) w budynku H doprowadzić do stropu pomiędzy poziomem -3,30 a +0,00 i zakończyć je w stropie poziomu -3,30 klapami przeciwpożarowymi z wpięciem ich w instalację SAP.

- Pion PWS1 wykonać od poziomu -1 bud. H od klapy pożarowej oznaczonej nr WS-6 (łącznie z dostawą klapy WS-6 i jej wpięciem w instalację SAP) do wentylatora dachowego. Do pionu należy wpiąć istniejące na poziomie -1 bud. H rozprowadzenie instalacji wyciągowej.

- Pion PW1 wykonać od poziomu -1 bud. H od redukcji WI-27 (łącznie z dostawą klapy pożarowej nr WI-26 i jej wpięciem w instalację SAP) z wyprowadzeniem pionu na dach budynku i doprowadzeniem instalacji do centrali wentylacyjnej AHU NWI. Do pionu należy wpiąć istniejące na poziomie -1 bud. H rozprowadzenie instalacji wywiewnej.

- Pion PN1 wykonać od poziomu -1 bud. H od redukcji NI-27 (łącznie z dostawą klapy pożarowej nr NI-26 i jej wpięciem w instalację SAP) z wyprowadzeniem pionu na dach budynku i doprowadzeniem instalacji do centrali wentylacyjnej AHU NWI. Do pionu należy wpiąć istniejące na poziomie -1 bud. H rozprowadzenie instalacji nawiewnej.

W/w prace należy wykonać w zakresie podstawowym w etapie I.

- W związku z lokalizacją w pomieszczeniu C111a (Magazyn sprzętu) na poziomie -1 w budynku C szaf systemu DSO, Zamawiający wymaga aby  pomieszczenie C111a doposażyć w klimatyzator typu SPLIT dla utrzymania temperatury max.18°C.

- W zakresie schematu monitoringu prądów różnicowych oraz systemu dla instalacji wydzielonych pomieszczeń w systemie IT dla bloków A+E, C oraz H należy:

- Sieć monitoringu prądów różnicowych i układów IT dla budynku C w zakresie Traktu Porodowego wykonać zgodnie z projektem.

- Sieć monitoringu prądów różnicowych i układów IT dla budynku A należy wykonać w oparciu o aplikację producenta dostarczanego systemu. Pętle sieci RS485 doprowadzić do rozdzielni głównej RA w budynku A i zakończyć konwerterem.

- Sieć monitoringu prądów różnicowych dla budynku H należy wykonać w oparciu o aplikację producenta dostarczanego systemu. Pętlę sieci RS485 doprowadzić do rozdzielni głównej RH w budynku H i zakończyć konwerterem.

- Sieć monitoringu prądów różnicowych dla budynku C (w zakresie Patologii Ciąży) należy wykonać w oparciu o aplikację producenta dostarczanego systemu. Pętlę sieci RS485 przyłączyć do pętli zaprojektowanego układu dla Traktu Porodowego.

- Wszystkie układy wykonać w standardzie i z użyciem sprzętu jak dla Traktu Porodowego.

- W nawiązaniu do punktu I 7 niniejszego załącznika Zamawiający informuje o następujących wymaganiach względem Wykonawcy:

- Należy wycenić i wymienić rozdzielnie główne RA, RA_PPOŻ., RUPS, RC, RC_PPOŻ, RH, RH_PPOŻ poszczególnych budynków, gdyż istniejące nie są w stanie zapewnić poprawnej pracy całego układu zasilania.

- Dla bloku A+E, zgodnie ze schematem rozdzielni RA, należy zastosować dwie baterie kondensatorów, gdyż każda z sekcji jest zdolna do samodzielne pracy. Przy założeniu współczynnika mocy 0,7 dla sekcji RA12+RA13 baterie kondensatorów 150kVA, a dla sekcji RA11 300kVA. Są o wartości czysto teoretyczne. Dokładne wartości do ustalenia po pomiarach.

- Dla bloku C, zgodnie ze schematem rozdzielni RC, należy zastosować dwie baterie kondensatorów, gdyż każda z sekcji jest zdolna do samodzielne pracy. Przy założeniu współczynnika mocy 0,7 dla sekcji RC12+RC13 baterie kondensatorów 50kVA, a dla sekcji RC11 50kVA. Są o wartości czysto teoretyczne. Dokładne wartości do ustalenia po pomiarach.

- Dla bloku H należy zastosować dwie baterie kondensatorów, gdyż każda z sekcji jest zdolna do samodzielne pracy. Przy założeniu współczynnika mocy 0,7 dla sekcji RH12+RH13 baterie kondensatorów 100kVA, dla sekcji RA11 100kVA. Są o wartości czysto teoretyczne. Dokładne wartości do ustalenia po pomiarach.

- Zgodnie ze schematem rozdzielni RUPS nr E-4.1 dla bloku A, występują dwa UPS-y MPT 160 - 160kVA/125kW z czasem podtrzymania 5 minut. Pierwszy UPS jest istniejącym UPS-em do przeniesienia - UPS MPT 160 - 160kVA/125kW należy zdemontować, następnie przewieźć w nową lokalizację. Istniejący UPS wyposażyć w nowy 5 min czas zasilania dla mocy 128 kW dla ww. UPS w postaci akumulatorów wraz z nowymi łącznikami, stojakiem bateryjnym oraz zabezpieczeniem bateryjnym. Podpięty zestaw należy skonfigurować i wyposażyć w kartę pracy równoległej - współpraca z nowym UPS-em.

Drugi UPS: Należy dostarczyć nowy UPS w ilości 1 kpl. W projekcie przewidziano UPS tego samego typu jak istniejący o zwiększonej mocy. Oba UPS-y mają pracować w układzie równoległym z zachowaniem następujących parametrów:

- rodzaj pracy true on-line VFI, podwójne przetwarzanie, czas przejścia 0 ms;

- baterie szczelne, bezobsługowe, o żywotności 10-12 lat;

- akumulatory umieszczone na zewnętrznym stelażu bateryjnym + rozłącznik bateryjny;

- RS232 + styki p.poż. + styki bezpotencjałowe;

- system automatycznego sterowania;

- głęboka tolerancja napięcia wejściowego (+20%, -20%) – ochrona akumulatorów;

- szeroki zakres tolerancji częstotliwości wejściowej – współpraca z agregatem;

- bezprzerwowy bypass wewnętrzny – automatyczny i ręczny;

System rezerwowego podtrzymania zasilanie należy skonfigurować z oprogramowaniem do monitorowania i zarządzania ustawieniami UPS-ów. Połączenia elektryczne wg schematów branży elektrycznej oraz DTR od producenta.

- Dla bloku A i E  oprawy oświetleniowe oznaczone symbolami Y2 winny spełniać następujące wymogi: Y2 - oprawa kierunkowa dwustronna, dostropowa, LED 1,2W; IP20;  podtrzymanie 1godzina.

- Należy wykonać m.in.: prace elektryczne na poziomie -2 oraz dachu budynku H gdyż w projekcie przewidziano wymiany starej rozdzielni RH, oraz zasilanie elementów instalacji niskoprądowej. Na poziomie dachu należy zasilić elementy potrzebne do poprawnego funkcjonowania wentylacji na poziomie ujętym w zakresie opracowania. Zasilanie wg wytycznych branży wentylacji mechanicznej.

- Należy przyjąć transport materiałów na remontowane piętra przy użyciu dźwigu zewnętrznego – zwłaszcza dla etapu I.

III.2 W zakresie Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Noworodków:

- Zamawiający wymaga aby panele medyczne w niżej wymienionych pomieszczeniach Oddziału Noworodkowego zawierały następującą liczbę punktów poboru oraz gniazd:

- W Sali Intensywnej Opieki Noworodków (pom. A.3.17) należy przewidzieć i zamontować w panelu medycznym na każde stanowisko intensywnej terapii (łącznie 6 stanowisk):

- 6 gniazdek elektrycznych

- instalację gazów medycznych tj.: tlen, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa, próżnia, podtlenek azotu, odciąg gazów poanestetycznych z punktami poboru gazów. Na każde stanowisko intensywnej terapii wykonać następującą ilość punktów poboru: 2 punktów tlenu, 2 punktów próżni, 2 punktów sprężonego powietrza, 1 punkt podtlenku azotu, odciąg gazów poanestetycznych

- W Sali noworodków wymagających opieki ciągłej i pośredniej (pom. A 3.16) należy przewidzieć i zamontować w panelu medycznym na każde stanowisko (łącznie 4 stanowiska):

- 6 gniazdek elektrycznych z bezprzerwowym zasilaniem

- instalację gazów medycznych tj.: tlen, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa, próżnia z punktami poboru gazów. Na każde stanowisko wykonać następującą ilość punktów poboru: 2 punkty tlenu, 2 punkty próżni, 2 punkty sprężonego powietrza.

- W Kuchni (pom. A 3.14) należy doprowadzić instalację gazów medycznych tj.: tlen, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa, próżnia i zamontować po jednym punkcie poboru gazów medycznych: tlen, próżnia, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa.

- W Sali noworodków obserwowanych (pom. A.3.13) należy przewidzieć i zamontować w panelu medycznym na każde stanowisko (łącznie 4 stanowiska):

- 6 gniazdek elektrycznych z bezprzerwowym zasilaniem

- instalację gazów medycznych tj.: tlen, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa, próżnia z punktami poboru gazów. Na każde stanowisko wykonać następującą ilość punktów poboru: 1 punkt tlenu, 1 punkt próżni, 1 punkt sprężonego powietrza,

- W pomieszczeniu A3.04 Magazyn inkubatorów należy wykonać podejścia wody i kanalizacji oraz zamontować zlewozmywak oraz umywalkę wraz z osprzętem. Przy umywalce i zlewozmywaku należy wykonać fartuch przyumywalkowy z płytek ceramicznych.

- W pomieszczeniu A3.17 Intensywna opieka noworodka należy zakupić i zamontować ladę (stanowisko obserwacyjne) w okolicy słupa przy oknach. Specyfikacja lady opisana została w punkcie IV. Do lady pielęgniarskiej należy doprowadzić w posadzce instalację do 6 gniazd teletechnicznych (telefonicznych, internetowych) oraz 6 gniazdek elektrycznych (3 szt. gniazd wtykowych jednofazowych „DATA” z kluczykiem i blokadą do zasilania komputera, 3 szt. zestawów gniazd wtykowych jednofazowych 250V/16A (L+N+PE) 2 szt. w zestawie).

- W pomieszczeniu A.3.45 (dyżurka lekarska) należy wykonać instalację elektryczną i teletechniczną dla 5 stanowisk komputerowych – zwiększenie zakresu w stosunku do dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga aby obudowa i wentylacja tablic rozdzielczych z układami IT była w wykonaniu ppoż. (kratki z wkładem pęczniejącym o odpowiedniej odporności ogniowej)

- W Sali Noworodków Wymagających Opieki Ciągłej i Pośredniej należy zainstalować 4 kamery do obserwacji w czasie rzeczywistym noworodków na 4 stanowiskach. Należy zastosować  kamery o wysokiej rozdzielczości min 1920/1280, przystosowane do pracy przy minimalnym oświetleniu 4 Lx. Monitor min. 24" o rozdzielczości min. 1920/1280 zainstalować na stanowisku pielęgniarskim w pomieszczeniu Intensywnej Opieki Noworodkowej. Rejestrator z dyskiem o wielkości umożliwiającym rejestrację zdarzeń z co najmniej 30 dni zainstalować w pomieszczeniu technicznym dostępnym z korytarza budynku A. Instalacje zasilające, sygnałowe i sieci logicznej w pomieszczeniach wykonać jako zakryte z odpowiednimi wypustami. Zamawiający wymaga aby obudowa urządzeń była łatwo zmywalna, taka aby możliwe było jej mycie i dezynfekcja ogólnie stosowanymi preparatami.

III.3 W zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

W zakresie części położniczej

- Pomieszczenia A3.20, A3.21, A.3.22, A3.23, A.3.24, A.3.25, stanowią sale pooperacyjną (po remoncie) i w zakresie budowlanym i sanitarnym są poza zakresem robót Wykonawcy. W pomieszczeniach tych należy wykonać jedynie instalację niskoprądową (SAP, DSO) wraz z podpięciem pod wykonywany system.

- W pomieszczeniach natrysków pom. A3.19 oraz pom. A3.27 należy w miejscu brodzików wykonać posadzkę profilowaną z płytek ceramicznych z kratką ściekową i listwą zabezpieczającą przed wylaniem się wody oraz dostarczyć i zamontować ścianki prysznicowe z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości min. 8 mm. Okucia i profile wykonane z aluminium bądź stali chromowanej. Wysokość ścianki 190 cm ± 5cm, szerokość ścianki dostosować do brodzika. W miejscach przejścia przez kasetony zastosować rozety maskujące. W miejscu bidetu zamontować WC kompakt z wbudowanym w ceramikę pomporozdrabniaczem (np. Sanicompact C43 lub produkt równoważny). Do urządzenia należy wykonać instalację elektryczną oraz instalację wody wlotowej zgodnie z wymaganiami producenta WC. W pomieszczeniach A3.19 oraz A3.27 należy zakupić i zamontować również umywalkę z syfonem, baterią i osprzętem.

- W pomieszczeniach natrysków tj. pom. A3.29 oraz pom. A3.31 należy w miejscu bidetu zamontować WC kompakt (odpływ kanalizacji jest zaślepiony pod stropem piętro niżej) oraz zakupić i zamontować umywalkę wraz z syfonem, baterią i osprzętem. W pomieszczeniach natrysków pom. A3.29 oraz pom. A3.31 należy w miejscu brodzików wykonać posadzkę profilowaną z płytek ceramicznych z kratką ściekową i listwą zabezpieczającą przed wylaniem się wody oraz  dostarczyć i zamontować ścianki prysznicowe z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości min. 8 mm. Okucia i profile wykonane z aluminium bądź stali chromowanej. Wysokość ścianki 190 cm ± 5cm, szerokość ścianki dostosować do brodzika. W miejscach przejścia przez kasetony zastosować rozety maskujące.

- W pomieszczeniu A3.35 wykonać pomieszczenie administracyjne – pokój pielęgniarki oddziałowej wyposażone w instalacje zakończone m.in. 3 szt. gniazd ekranowanych 2xRJ45 kat. 6A, 4 szt. opraw świetlówkowych C1 1x80W, nastropowych, IP65, 3 szt. gniazd wtykowych jednofazowych „DATA” z kluczykiem i blokadą do zasilania komputera, 2 szt. zestawów gniazd wtykowych jednofazowych 250V/16A (L+N+PE) 2 szt. w zestawie, fartuch przyumywalkowy z wykładziny PCV, instalację wody i kanalizacji wraz z umywalką z syfonem oraz baterią, oraz instalację elektryczną zakończoną oprawą świetlówkową 1x14W, naścienną, IP44. Specyfikacje osprzętu zgodne z pozostałymi w projekcie.

- W pomieszczeniu A3.36 (natrysk) wykonać, o ile będzie to technicznie możliwe, pion kanalizacyjny oraz zamontować w miejsce bidetu WC kompakt. W przypadku nie możności wykonania pionu kanalizacyjnego w miejsce bidetu wykonać WC kompakt z wbudowanym w ceramikę pomporozdrabniaczem (np. Sanicompact C43 lub produkt równoważny). Do urządzenia należy wykonać instalację elektryczną oraz instalację wody wlotowej zgodnie z wymaganiami producenta.. W pomieszczeniu A3.36 należy wykonać instalację wod-kan oraz zamontować umywalkę z baterią i syfonem.

- We wszystkich salach chorych oddziału - części położniczej, fizjologicznej noworodków (tj. A3.18, A3.26,A3.28,A3.30, A3.36, A3.37, A3.38) należy wykonać stanowisko do pielęgnacji niemowląt typu Kacperek U+A+B (lub równoważne) zgodnie z opisem w punkcie IV. Przy przewijakach dla noworodków należy wykonać instalację elektryczną, zakończoną gniazdem wtykowym pod potrzeby zasilania ogrzewaczy noworodkowych. Wymiary stanowiska do pielęgnacji niemowląt należy dostosować do wymiarów pomieszczenia.

- Pomieszczenia A3.17 pokój wypisowy noworodków oraz A.3.48 WC Izby Przyjęć, z uwagi na przeprowadzony wcześniej remont, są poza zakresem opracowania. Należy jedynie wykonać zamurowanie, tynkowanie, szpachlowanie ściany pomiędzy pomieszczeniami A3.47 oraz A3.45 oraz malowanie całego pomieszczenia A3.47. Należy wykonać również w obu pomieszczeniach wszystkie roboty instalacyjne, teletechniczne zgodnie z projektem (rysunek T1.4).

- Wykonawca przy wykonywaniu robót budowlanych zabezpieczy istniejącą lampę zabiegową w pokoju zabiegowym A.3.38 przed zniszczeniem, ewentualnie zdemontuje ją oraz po zakończeniu prac ponownie założy i uruchomi.

- Przeszklenie pomiędzy pokojami chorych A3.28-A3.30 (w osi 18A części położniczej budynku A) należy zdemontować, a powstały otwór zamurować oraz wykonać tynkowanie, szpachlowanie i malowanie.

W zakresie części ginekologicznej

- Wykonawca odnowi istniejącą windę brudną przy zmywalni (pom. A3.55) poprzez oczyszczenie i odmalowanie drzwi kabiny w kolorze szarym oraz wymianę istniejących drewnianych szpalet na szpalety z blachy chromoniklowej.

III.4 W zakresie Traktu Porodowego

- Zamawiający wymaga aby wykładzina podłogowa spełniała wymagania jak dla pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. W miejscach tego wymagających należy zamontować wykładzinę antyelektrostatyczną.

- Wykonawca przed montażem kolumn, lamp operacyjnych/zabiegowych sprawdzi wytrzymałość stropów i dostosuje je jeżeli będzie to konieczne do wymogów dostawcy sprzętu.

- W sali cięć cesarskich Wykonawca zdemontuje, zabezpieczy oraz po zakończeniu prac budowlanych ponownie zamontuje, i uruchomi lampę operacyjną z kamerą, którą Zamawiający obecnie posiada i użytkuje w sali cięć cesarskich (lampa Estella 75B+, dostawca Techpol Medical, rok dostawy: 2009)

- W sali cięć cesarskich należy odkleić istniejącą folię z okien oraz zamontować nową, nieprzepuszczającą światła okleinę okien.

- Zamawiający dopuszcza okładziny ścian z homogenicznej wykładziny ściennej o grubości min. 1,2 mm.

- Zamawiający wymaga zrealizowania wszystkich robót opisanych w dokumentacji projektowej oraz wymaga, aby dostarczyć, zainstalować, uruchomić instalację SAP dla Traktu Porodowego w bud. C w zakresie ochrony pełnej uwzględniając wymagania zawarte w:

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

- Zbiór wytycznych i materiałów do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej - mgr inż., Jerzy Ciszewski ITB

Ochroną należy objąć pomieszczenia, przestrzenie między sufitowe zgodnie z wymaganiami opisanymi w ww. wytycznych.

Rozmieścić przyciski ROP zgodnie z wymaganiami określonymi w ww wytycznych.

Rozmieścić sygnalizatory zgodnie z wymaganiami określonymi w ww wytycznych.

IV.5 W zakresie Patologii Ciąży:

- Zamawiający informuje, że dokonał zmian funkcji pomieszczeń w stosunku do projektu budowlanego. Zmiany te stanowią nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego i zostały opisane dokumentacją projektową zmienioną.

- W każdej sali chorych, pokoju zabiegowym oraz łazience należy wykonać instalację przyzywową, terminal dyżurki należy wykonać w pokoju socjalnym w części patologii ciąży oraz zdublować w punkcie pielęgniarskim w części położniczej (pom. A3.41);

- W związku z utworzeniem w nowej lokalizacji łazienek należy wykonać nowe piony wodno-kanalizacyjne i podłączyć do istniejących instalacji w piwnicach budynku C. Wszystkie pomieszczenia piętra niżej, przez które będą przebiegać piony należy doprowadzić do stanu sprzed remontu. Powstałe piony w pomieszczeniach niższych pięter należy zabudować, po szpachlować i pomalować.

- Zamawiający wymaga aby do pokoju badań/usg Wykonawca zamontował klimatyzator typu SPLIT – zwiększenie zakresu ponad dokumentację projektową. Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia:

- Wydajność: chłodzenie min. -2,5 kW

- Moc elektryczna-chłodzenie min.- (W) 590

- Pilot bezprzewodowy

- Regulacja kierunku żaluzji poziomych - automatyczna

- Regulacja kierunku żaluzji pionowych - manualna

- Tryby pracy – chłodzenie, cyrkulacja, osuszanie

Warunki montażu: Agregat skraplający posadowić na estetycznej konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed wpływami warunków atmosferycznych na dachu budynku lub na poziomie terenu przy ścianie zewnętrznej budynku.

Instalację czynnika chłodniczego i elektryczną zasilającą oraz automatyki sterującej agregatu, chłodnicy należy ułożyć podtynkowo.

Zasilanie: z tablicy rozdzielczej w korytarzu. Należy doposażyć tablicę w niezbędne zabezpieczenia różnicowo prądowe i nadmiarowo prądowe, umieszczone w skrzynce rozdzielczej.

Instalację odprowadzenia skroplin wykonać podtynkowo z rur PCV jako szczelną z zachowaniem spadków do kanalizacji.

Zamawiający wymaga pełnej obsługi konserwacyjnej i serwisowej dostarczonego sprzętu, osprzętu, instalacji i elementów sterowania i automatyki (minimum 2 przeglądy serwisowe na rok, wraz z wymianą elementów zużywających się i eksploatacyjnych) na koszt wykonawcy w ramach przedstawionej oferty cenowej.

Zamawiający wymaga utrzymania temperatury w pomieszczeniu nie wyższej niż 19 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej 30 stopni Celsjusza.

Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać  między innymi:

- instrukcję stanowiskową wraz z: dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, schematy podłączenia urządzenia i pełną instrukcję obsługi. Atest higieniczny

- Deklaracje zgodności

- Schematy elektryczne i protokoły z pomiarów instalacji.

- Wszystkie w/w dokumenty winny być przygotowane w języku polskim

III.6 W zakresie Oddziału Dziecięcego:

- W pokojach chorych H4.03, H4.04, H4.06, H4.07, H4.08, H4.09, H4.11, H4.12, H4.15, H4.16, H4.31, H4.33, H4.34, H4.35 zamontować oprawy oświetleniowe nastropowe zamiast zaprojektowanych wypustów oświetleniowych. Moc oświetlenia dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami jak dla sali chorych.

- Do wszystkich boksów wykonanych z profili aluminiowych (Odcinek Dzieci Młodszych) należy zamontować rolety w zabudowie aluminiowej (w kolorze do ustalenia z Zamawiającym) z prowadnicami, przykręcane do profilu aluminiowego, z napędem łańcuszkowym oraz mechanizmem samohamującym. Rolety z materiału podgumowanego (przyjąć gramaturę 330 g/m²), zmywalne.

- Wszystkie istniejące a nie wymieniane drzwi, okna i portale aluminiowe  w Odcinku Dzieci Młodszych (poziom +1) oraz Odcinku Dzieci Starszych (poziom 0) należy wyczyścić i uzupełnić lub wymienić uszkodzone uszczelki. Należy wymienić we wszystkich drzwiach klamki z szyldami oraz zamki. W przypadku problemów z zamykaniem należy wyregulować i naprawić istniejące drzwi. Należy przyjąć 30 m-b uszczelek oraz 6 kompletów: klamki z szyldami długimi+ zamki

- W miejscu istniejących ścian lub okien aluminiowych pomiędzy salami chorych w Odcinku Dzieci Starszych (poziom 0) należy zdemontować istniejące przeszklenia i wykonać zamurowania wraz z tynkowaniem, szpachlowaniem oraz malowaniem ścian.

- Zamawiający wymaga wymiany okien pomiędzy korytarzem a pokojami na oddziale „Dzieci Młodszych” w budynku H+G na poziomie +1. Wykonawca zdemontuje istniejące okna (10 szt.) i w ich miejsce zamontuje nowe okna o odporności ogniowej REI30. Wymiar jednego okna 120x130 cm.

- W pokojach zabiegowych H4.25 oraz H3.18 Wykonawca robót zdemontuje lub zabezpieczy posiadane przez Zamawiającego lampy zabiegowe oraz ponownie je uruchomi po zakończeniu prac budowlanych.

- Zamawiający wymaga aby w pomieszczeniach H3.02, H3.03, H3.04, H3.05 (pokoje chorych w odcinku obserwacyjnym) zamiast ścian Z8 Wykonawca wykona ściany z płyt g-k.

- W zakresie instalacji gazów medycznych – w Odcinku Dzieci Młodszych zamiast paneli ściennych wykonać jako ścienne punkty poboru.

- Wykonawca odnowi istniejące 2 windy przy klatkach schodowych KSH1 oraz KSH2 poprzez oczyszczenie i odmalowanie drzwi kabiny w kolorze szarym oraz wymianę istniejących drewnianych szpalet na szpalety z blachy chromoniklowej – wyłącznie na poziomie 0 oraz +1.

- W zakresie systemu kontroli dostępu w budynku H, poziom +1 (Odcinek dzieci młodszych) – kontroler SKD (unifony) należy umiejscowić w pomieszczeniu H4.26 (pokój socjalny/punkt pielęgniarski) zamiast H4.32 (śluza) – zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej, rysunku T5.03_BUD_H_1_PW_LAN_Poziom +1.

- W ramach systemu przyzywowego należy w punkcie pielęgniarskim H4.26 dodatkowo wykonać moduł głosowy i terminal dyżurki.

- Realizując wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Zamawiający informuje, że w odcinku dzieci młodszych wymaga wykonania zamiast punktów pielęgniarskich w każdej sali chorych jednego punktu pielęgniarskiego w pomieszczeniu H4.26, w którym personel pielęgniarski będzie mógł obserwować pacjentów za pomocą kamer posiadających rezerwowe zasilanie z funkcją autostartu zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Dodatkowo, ponad roboty opisane w dokumentacji projektowej, Inwestor wymaga aby dostarczyć, zainstalować, uruchomić:

W oddziale dziecięcym z pododdziałem dzieci młodszych w salach chorych:

- Pom. H4.03

- Pom. H4.04

- Pom. H4.06

- Pom. H4.07

- Pom. H4.08

- Pom. H4.09

- Pom. H4.11

- Pom. H4.12

- Pom. H4.15

- Pom. H4.16

- Pom. H4.31

- Pom. H4.33

- Pom. H4.34

- Pom. H4.35

Po jednej kamerze IP kopułkowej (rozdzielczość Full HD, promiennik podczerwieni IR, WDR, ruchomy filtr podczerwieni, obiektyw zmiennoogniskowy 2,8~12mm). Należy zainstalować łącznie 14 kamer, rejestrator zainstalować w szafie rack gdzie sprowadzone są przewody skrętowe sieci LAN z tych pomieszczeń. Należy zapewnić min. archiwum w rejestratorze na 30 dni nagrań, przy min. 15 klatkach na sek. nagrywanie ciągłe o rozdzielczości FullHD. W utworzonym punkcie pielęgniarskim w pom. H4.26 należy dostarczyć stację komputerową z dwoma monitorami min. 24 cale do pracy ciągłej w systemach CCTV (z podświetleniem LED, o rozdzielczości Full HD 1920 x 1280. Urządzenie posiadać musi funkcję zabezpieczającą przez utrwalaniem obrazu, EcoSmart Sensor, praca w cyklu 24/7, zabezpieczenie wyświetlacza szkłem optycznym. Jasność monitora 300 nitów), aplikacją zarządzającą archiwum. Dostarczony system ma umożliwiać integrację kamery IP różnych producentów (min 10 różnych), ma to być oprogramowanie instalowane na maszynach serwerowych, możliwa ma być rozbudowa o kolejne serwery i praca pod kontrolą jednej aplikacji zarządzającej treścią.

Wymagania ogólne dla systemu:

•	Wszystkie urządzenia w systemie CCTV, muszą pracować w oparciu o transmisję TCP/IP.

•	System musi pracować z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez względu na użyte medium transmisyjne (np. miedź, światłowód).

•	Do systemu należy dostarczyć oprogramowanie typu Config, umożliwiające zdalną konfigurację parametrów pracy systemu i poszczególnych urządzeń.

•	System musi posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników, umożliwiający zaawansowane dostosowanie uprawnień każdego użytkownika systemu.

•	Funkcja detekcji ruchu musi być wbudowana w samej kamerze i w rejestratorze IP.

•	Każda kamera w systemie ma mieć możliwość ustawiania indywidualnych parametrów pracy.

•	System musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji oraz aktualizacji urządzeń pracujących w systemie CCTV IP.

•	W systemie należy zapewnić prezentację nazwy kamery oraz aktualnego czasu na obrazie.

•	System musi bezwzględnie zapewniać automatyczną synchronizację czasu wszystkich urządzeń pracujących w systemie CCTV (kamer, stacji operatorskiej i rejestratorów) w oparciu o protokół NTP.

Cechy charakterystyczne oprogramowania (funkcjonalność docelowa w dalszej rozbudowie systemu):

- Możliwość współpracy z kamerami analogowymi oraz IP w tym z kamerami obrotowymi PTZ (analogowymi i IP);

- Sprzętowa lub programowa kompresja wideo kamer analogowych;

- Kontrola kamer obrotowych za pomocą: myszy, okna dialogowego, joysticka USB, panela analogowego;

- Możliwość synchronicznego przeglądania archiwum z wielu kamer;

- Integracja z wszystkimi kamerami analogowymi;

- Pełna kompatybilność z kamerami działającymi w standardzie ONVIF i PSIA;

- Bezpłatne aktualizacje bazy zintegrowanych kamer;

- Darmowe aktualizacje oprogramowania;

- Brak limitacji ilościowej podłączonych kamer, serwerów, klientów zdalnych, użytkowników i administratorów systemu;

- Wbudowana integracja z systemami bezpieczeństwa tj.:

  - systemy telewizji przemysłowej (analogowej, IP, HD-SDI)

  - systemy przeciwpożarowe,

  - systemy sygnalizacji włamania i napadu,

  - systemy kontroli dostępu,

  - systemy rejestracji czasu pracy;

- Możliwość integracji dowolnych systemów bezpieczeństwa dzięki dostępnemu SDK;

- Możliwość integracji z urządzeniami poprzez karty wejść / wyjść;

- Możliwość przechwytywania, rozpoznawania i wyszukiwania twarzy zarejestrowanych osób;

- Możliwość rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych;

- Możliwość obligatoryjnego wpisania notatki co do faktu wystąpienia danego zdarzenia alarmowego oraz jego klasyfikacji;

- Wsparcie dla przekaźników i mikrofonów wbudowanych w kamerę (dla kamer zintegrowanych);

- Rozdzielona architektura systemu;

- Mikromodułowa architektura jądra programu;

- Możliwość tworzenia interaktywnych planów obiektów wraz ze sterowaniem zintegrowanymi systemami;

- Nieograniczona liczba scenariuszy sterowania zdarzeniami;

- Powiadamianie o zdarzeniach, alarmach, detekcji ruchu za pomocą:

  - Wysyłania wiadomości e-mail,

  - Wysyłania wiadomości sms,

  - Notyfikacji wideo na monitorze w dowolnej postaci,

  - Wyświetlenia obrazu z odpowiedniej kamery,

  - Wyzwolenia odpowiedniego presetu odpowiedniej kamery obrotowej PTZ,

  - Notyfikacji dźwiękowej,

  - Notyfikacji za pomocą narzędzi wbudowanych w kamerę (tj. głośnik, przekaźnik),

  - Uruchomienia zewnętrznego programu;

- Możliwość wyzwolenia nagrywania wideo przez:

  - Operatora (ręcznie),

  - Harmonogram nagrywania,

  - Detekcję wideo,

  - Detekcję audio,

  - Analizę wideo;

- Możliwość wyświetlania obrazu z kamer o różnej proporcji obrazu na jednym układzie wizualnym;

- Możliwość podglądu i przeglądania archiwum przez urządzenia mobilne działające w oparciu o system Android, iOS oraz przeglądarki internetowe;

- Alarm antysabotażowy przy próbie manipulacji kamerą w oparciu o:

  - Zakłócanie sygnału wideo,

  - Zmianę obserwowanej sceny,

  - Zasłonięcie obiektywu,

  - Oślepienie obiektywu,

  - Utratę ostrości obrazu;

- Obsługa algorytmów kompresji wideo MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264, Motion Wavelet

- Ochrona eksportowanych nagrań za pomocą znaku wodnego;

- Możliwość wykonywania kopi zapasowej archiwum (lokalnie, NAS lub w sieci);

- Możliwość dzielenia przesyłu danych pomiędzy różne podsieci;

- Zarządzanie zdarzeniami w oparciu o makra i język programowania Javascript;

- Wbudowana analiza obrazu obejmująca funkcje tj.:

  - Detekcja ruchu,

  - Zmiana tła,

  - Spadek jakości obrazu,

  - Porzucenie obiektu,

  - Przekroczenie linii,

  - Ruch w strefie,

  - Zatrzymanie się w strefie,

  - Wałęsanie się,

  - Wejście do strefy,

  - Wyjście ze strefy,

- Wsparcie dla analizy wideo wbudowanej w kamerę;

- Wyszukiwanie odpowiedniego materiału wideo w archiwum wg następujących kryteriów:

  - Przekroczenie linii,

  - Kierunek ruchu,

  - Ruch w strefie,

  - Wejście do strefy,

  - Wyjście ze strefy,

  - Przemieszczenie się między strefami,

  - Pojawienie się obiektu w strefie,

  - Zniknięcie obiektu w strefie,

  - Zatrzymanie się w strefie,

  - Przebywanie w strefie ponad określoną liczbę sekund,

  - Pozostawienie obiektu,

Wyszukiwanie wg wyżej wymienionych kryteriów może być filtrowane po kryteriach dodatkowych, którymi są: kolor obiektu, prędkość obiektu przekraczającego określoną linię.

- Możliwość jednoczesnego przeglądania archiwum wideo i obserwacji obrazu rzeczywistego;

- Możliwość zastosowania serwera zapasowego w celu zminimalizowania skutków awarii sprzętowej;

- Możliwość wyświetlenia przypomnienia o zbliżającym się: upływie okresu gwarancyjnego, serwisie;

- Możliwość wygenerowania raportów webowych dla poszczególnych modułów systemu;

- Możliwość zmiany ikon poszczególnej grupy obiektów na wizualizacji; obrotu ikony o dowolny kąt (możliwość przyporządkowania dowolnej ikony dla danego typu kamery);

- Zapewnia redundantną bazę danych;

- Możliwość przypisania wybranych incydentów dla odpowiednich operatorów systemu.

Dla kamer zastosować przełącznik sieciowy z PoE klasy zarządzalnej o min. parametrach:

- Ilość portów 24 porty PoE+ 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezależne

- Chłodzenie od przodu do tyłu obudowy

- Redundantny wewnętrzny zasilacz

- Budżet mocy PoE przy zastosowaniu zasilacza 1000W: 630W

- Tablica MAC min. 16K

- Tablica ARP/NDP min. 2K

- Bufor 16Mb

- MTBF min. 1189685 godzin

- Wydajność min. 95,2 Mp/s

- Przepustowość min. 128 Gb/s

- Port USB

- Port miniUSB

- Port zarządzania Out-of-band;

- Web GUI

- HTTPs

- CLI

- Telnet

- SSH

- SNMP

- MIB RSPAN

- Radius

- TACACS+

- DiffServ

- Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram

- IPv4/IPv6 Multicast filtering

- IGMPv3 MLDv2 Snooping

- ASM & SSM

- IGMPv1,v2 Querier

- Auto-VoIP

- Auto-iSCSI

- Policy-based routing (PBR)

- LLDP-MED

- Spanning Tree

- Green Ethernet

- STP

- MTP

- RSTP

- PV(R)STP

- BPDU/STRG Root Guard

- EEE (802.3az)

- GVRP/GMRP

- Q in Q,

- Private VLAN

- DOT1X

- MAB

- Captive Portal

- DHCP Snooping

- Dynamic ARP

- Inspection

- IP Source Guard

- CPU min 800 Mhz

- Min 1GB RAM

- Min 256MB Flash

- Min ilość obsługiwanych VLAN 4K

- DHCP Server min 2K rezerwacji

- sFlow

- Minimalna ilość przełączników w stosie: 8

- Możliwość łączenia w stos przełączników z dominującymi portami 10Gb/s oraz 1Gb/s

- Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s

- Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh

- Non-stop forwarding (NSF)

- Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack)

- Ilość interfejsów IP 128

- Double VLAN Tagging (QoQ)

- PIM-DM (Multicast Routing - dense mode)

- PIM-DM (IPv6)

- PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode)

- PIM-SM (IPv6)

- RIPv1

- RIPv2

- OSPFv2

- RFC 2328

- RFC 1583

- OSPFv3

- OSPFv2 min. sąsiadów 400

- OSPFv3 min. sąsiadów 400

- OSPFv3 min. sąsiadów na interfejs 100

- UDLD

- LLPF

- DHCPv6 Snooping

- wysyłanie alertów na email

- MMRP

- Ilość ACL min. 100

- Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu i 511 na wyjściu

- Zasilacz z certyfikatem 80+

- CE mark, commercial

- FCC Part 15 Class A

- VCCI Class A

- Class A EN 55022

- (CISPR 22) Class A

- Class A C-Tick

- EN 50082-1

- EN 55024

- CSA certified (CSA 22.2 #950)

- UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950.

- Zamawiający wymaga wykonania zamiast punktów pielęgniarskich w każdej sali chorych jednego punktu pielęgniarskiego w pomieszczeniu H4.26, w którym personel pielęgniarski będzie mógł obserwować pacjentów za pomocą kamer posiadających rezerwowe zasilanie z funkcją autostartu zgodnie z powyższymi wymaganiami. Zamawiający w dokumentacji projektowej wprowadza rysunki:

  - 310A-17.01.19 BUD.H POZIOM +1-1_50

  - 310A-17.01.19 BUD.H POZIOM  SUFITY+1-1_50

- Sprzęt medyczny, meble medyczne i inne wyposażenie do dostawy, montażu i uruchomienia przez Wykonawcę

| 1 | Lada 1 Rys. nr 1 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, W blacie lady przepust na kable, lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową,. Zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 2szt. | Nr pomiesz. A 3.61, A 3.41, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szafka wisząca Rys. Nr 1 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, tył, półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, szafka z uchwytami do powieszenia. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 2szt. | Nr pomiesz. A 3.61, A 3.41, |
| 3 | Lada 2 Rys. Nr 2 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, tył, blat wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz szafki, zamki na klucz w drzwiczkach. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 2szt. | Nr pomiesz. A 3.61, A 3.41, |
| 4 | Lada 3 Rys. Nr 3 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki , przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, krawędzie blatu zaokrąglone, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z szafkami z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, w blacie lady przepust na kable, lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm.Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 1szt. | Nr pomiesz. 1C/12 |
| 5 | Szafka stojąca Rys. Nr 3 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 1szt. | Nr pomiesz. 1C/12 |
| 6 7 | Lada 4 Rys. Nr 4 (zał. nr 9 do SIWZ) Lada 4 Rys. Nr 4 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, krawędzie blatu zaokrąglone w blacie lady przepust na kable lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, krawędzie blatu zaokrąglone w blacie lady przepust na kable lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 1szt. 1szt. | Nr pomiesz. 1C28 Nr pomiesz. A3.17 |
| 8 9 10 | Lada 5 Rys. Nr 5 (zał. nr 9 do SIWZ) Lada dostawka Rys. Nr 5 (zał. nr 9 do SIWZ) Szafka wisząca Rys. Nr 5 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. W blacie lady przepust na kable. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. W blacie lady przepust na kable. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, tył, półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, szafka z uchwytami do powieszenia. Szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 1szt. 1szt. 1szt. | Nr pomiesz. H 3.14 Nr pomiesz. H 3.14 Nr pomiesz. H 3.14 |
| 11 12 13 | Lada 6 Rys. Nr 6 (zał. nr 9 do SIWZ) Szafka stojąca Rys. Nr 6 (zał. nr 9 do SIWZ) Szafka wisząca Rys. Nr 6 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód –blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową .W blacie lady przepust na kable. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, tył, półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, szafka z uchwytami do powieszenia. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 3szt. 3szt. 3szt. | Nr pomiesz. H 3.20 H 3.35.1 H 4.26 Nr pomiesz. H 3.20 H 3.35.1 H 4.26 Nr pomiesz. H 3.20 H 3.35.1 H 4.26 |
| 14 | Lampa bezcieniowa, sufitowa | lampa bezcieniowa, sufitowa do stosowania jako urządzenie oświetlające w diagnostyce i zabiegach. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła w postaci 19 modułów diod LED. Wykonana z odpornego termicznie tworzywa sztucznego o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, wyposażona w zdejmowany, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Konstrukcja lampy ma umożliwić łatwe oczyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. Skuteczna eliminacja promieniowania grzejnego z emitowanego światła. Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu, wysokie natężenie światła. Duży zakres przemieszczania oprawy i łatwa regulacja jej ustawienia. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 50 000 lux, średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax:230mm, średnica plamy świetnej dla 0,5 Emax:110mm, współczynnik odwzorowania barw Ra:89, temp. barwowa: 4000K, Pobór prądu: 0,25A, stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I stopień ochrony obudowy: IP 20, zapotrzebowanie mocy – 230V,50+60Hy, 12V, 75W. | 2 szt. | Nr pomiesz. 1C/5 Gabinet badań przy Izbie Przyjęć pomieszczenie C3.13 pokój zabiegowy (patologia ciąży) |
| 15 | Lampa bezcieniowa, sufitowa Stanowisko do pielęgnacji niemowląt (wanienka, umywalka) wraz z ogrzewaczem noworodkowym i wagą | lampa bezcieniowa, sufitowa do stosowania jako urządzenie oświetlające w diagnostyce i zabiegach. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła w postaci 19 modułów diod LED. Wykonana z odpornego termicznie tworzywa sztucznego o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, wyposażona w zdejmowany, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Konstrukcja lampy ma umożliwić łatwe oczyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. Skuteczna eliminacja promieniowania grzejnego z emitowanego światła. Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu, wysokie natężenie światła. Duży zakres przemieszczania oprawy i łatwa regulacja jej ustawienia. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 50 000 lux, średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax:230mm, średnica plamy świetnej dla 0,5 Emax:110mm, współczynnik odwzorowania barw Ra:89, temp. barwowa: 4000K, Pobór prądu: 0,25A, stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I stopień ochrony obudowy: IP 20, zapotrzebowanie mocy – 230V,50+60Hy, 12V, 75W. stanowisko do pielęgnacji niemowląt np. KACPEREK, A (wanienka) + U (umywalka) (lub równoważne) Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Każdy moduł wolnostojący połączony za pomocą blend. Blaty modułu A, U z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience zlewozmywakowa z przedłużona wylewka oraz ruchomą końcówką, bateria przy umywalce z przedłużoną wylewką, podstawa szafek z regulowanymi nóżkami, kosz na odpady wysuwane – 3 szt., uchylne lub wysuwane półki. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. ogrzewacz noworodkowy IR-10MB (lub równoważne), promiennik o mocy 700W posiadający regulację mocy grzania 20 stopniową, co 35W, po 15-35 minutach posiadająca tryb ograniczania mocy, automatyczną pamięć nastawu mocy, zakres pomiaru temp. 10-60°C, dokładność pomiaru 0,3°C, półprzewodnikowy czujnik temp., alarm zbyt wysokiej temp., regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej ok. 90st., średnica kółek 60mm, wym., szer.70cmx gł.56cm, wys. 163-193cm. Zapotrzebowanie mocy 230V, 50 Hz, 700W, Stopień ochrony BF-ze skokiem 35W. Zamawiający posiada przewijaki dla dzieci wraz z ogrzewaczem noworodkowym (4 szt.). Wykonawca pod potrzeby zasilania ogrzewacza noworodkowego wykona w każdej sali porodów rodzinnych instalację elektryczną zakończoną 2 gniazdami elektrycznymi. | 4 szt. 4 szt. | Nr pomiesz. 1C/9, 1C/11, 1C,15, 1C18 sale porodowe 1 – stanowiskowe porody rodzinne Nr pomiesz. 1C/9, 1C/11, 1C,15, 1C18 sale porodowe 1 – stanowiskowe porody rodzinne |
| 16 | Umywalka lekarska chirurgiczna | umywalka lekarska, chirurgiczna ze stali nierdzewnej – koryto dwustanowiskowe z baterią uruchomianą bez kontaktu z dłonią, z wyposażeniem w szczotki do mycia rąk oraz pojemniki na płyn dezynfekcyjny, mydło w płynie i ręczniki jednorazowego użytku. Montaż do ściany. | 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/ 19 pomieszczenie przygotowania Lekarzy myjnia |
| 17 | Kolumna anestezjologiczna Lampa operacyjna | Sufitowa kolumna anestezjologiczna - jednoramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu, doprowadzenie mediów poprzez kolumnę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne i gazowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej. Maskownica stropowa kwadratowa. Jednostka wyposażona w system hamulców przegubu stropowego i pośredniego zwalnianych pneumatycznie. Konstrukcja hamulców ma zapewniać ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza i dopuszczać do przemieszczania kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Regulacja siły zahamowania hamulców. Gniazda zasilające (gazy, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane na powierzchniach bocznych i/lub tylnej kolumny zasilającej. Stała Wysokość ustawienia głowicy kolumny. Gniazda gazowe zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i posiadają wejścia o różnym kształcie(zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem). Gniazda elektryczne zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami. Kąty obrotu ramienia i kolumny: minimum 330°, z możliwością ograniczania kąta obrotu. Długość obrotowego ramienia jednostki: 865mm (licząc w osiach ramienia). Nośność minimalna kolumny: 180 kg Skład jednostki: 1 × korpus sufitowy 1 × zestaw przyłączy elektryczno - gazowych 1 × system jednoramienny: 865mm 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 500mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gazowe: 2 gniazda tlenu (O2) 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) 2 gniazdo próżni (VAC) 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) 8 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 8 gniazd wyrównania potencjałów (PE) 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) Wyposażenie: 1 × osprzęt kolumny zasilającej: - 1 przestawna w pionie półka pod urządzenia mocowana do szyn frontowych kolumny zasilającej + 2 znormalizowane szyny boczne - 1 szuflada pod półkę - 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne - 1 jednoramienny, przegubowy wysięgnik mocowany do jednej z szyn kolumny zasilającej, umożliwiający łatwy montaż drążka z wieszakiem - kolumna przystosowana do montażu windy w terminie późniejszym Na półce zlokalizowany centralnie uchwyt(dwuręczny) do manewrowania kolumną (z przyciskami sterowniczymi do każdego z przegubów) Wykonawca zdemontuje i ponownie zamontuje i uruchomi po zakończeniu prac budowlanych lampę, którą Zamawiający obecnie posiada i użytkuje w sali cięć cesarskich (Zmawiający posiada lampę operacyjną z kamerą model Estella 75B+ z kamerą, dostawca: Techpol Medical Lublin, data dostawy 2009 r.) | 1 szt. 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/20 Sala cięć cesarskich Nr pomiesz. 1C/20 Sala cięć cesarskich Nr pomiesz. 1C/20 Sala cięć cesarskich |
| 18 | Blat ze stali kwasoodpornej | Pomieszczenie wyposażone w blat ze stali kwasoodpornej ułożone na wspornikach montowanych do ściany, dł. co najmniej 350cm - 420cm. Montowany do ściany. | 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/22 pomieszczenie wstępnego mycia i dezynfekcji |
| 19 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt (umywalka, wanienka, przewijak) wraz z ogrzewaczem noworodkowym i wagą | stanowisko do pielęgnacji niemowląt np. KACPEREK, U (umywalka) + A (wanienka) + B (przewijak) (lub równoważne). Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Każdy moduł wolnostojący połączony za pomocą blend. Blaty modułu A, U, B z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience z przedłużoną wylewką oraz ruchomą końcówką, bateria przy umywalce z przedłużoną wylewką, podstawa szafek z regulowanymi nóżkami, kosz na odpady wysuwane – 3 szt., uchylne lub wysuwane półki, przewijak dla niemowląt do przewijania, pielęgnacji i ubierania. Szafka z przewijakiem z wysuwaną półką na systemowych prowadnicach z wagą. Waga z legalizacją do ważenia niemowląt w pozycji leżącej. Materacyk pokryty PVC z wyposażeniem standardowym. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. ogrzewacz noworodkowy IR-10MB (lub równoważne) , promiennik o mocy 700W posiadający regulację mocy grzania 20 stopniową, co 35W, po 15-35 minutach posiadająca tryb ograniczania mocy, automatyczną pamięć nastawu mocy, zakres pomiaru temp. 10-60°C, dokładność pomiaru 0,3°C, półprzewodnikowy czujnik temp., alarm zbyt wysokiej temp., regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej ok. 90st., średnica kółek 60mm, wym., szer.70cmx gł.56cm, wys. 163-193cm. Zapotrzebowanie mocy 230V, 50 Hz, 700W, Stopień ochrony BF-ze skokiem 35W. | 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/28 sala resuscytacji noworodka |
| 20 | Lampa bezcieniowa sufitowa | lampa bezcieniowa, sufitowa do stosowania jako urządzenie oświetlające w diagnostyce i zabiegach. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła w postaci 19 modułów diod LED. Wykonana z odpornego termicznie tworzywa sztucznego o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, wyposażona w zdejmowany, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Konstrukcja lampy ma umożliwić łatwe oczyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. Skuteczna eliminacja promieniowania grzejnego z emitowanego światła. Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu, wysokie natężenie światła. Duży zakres przemieszczania oprawy i łatwa regulacja jej ustawienia. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 50 000 lux, średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax:230mm, średnica plamy świetnej dla 0,5 Emax:110mm, współczynnik odwzorowania barw Ra:89, temp. barwowa: 4000K, Pobór prądu: 0,25A, stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I stopień ochrony obudowy: IP 20, zapotrzebowanie mocy – 230V,50+60Hy, 12V, 75W. | 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/30 sala 1 stanowiskowa po porodach powikłanych |
| 21 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt (umywalka, wanienka, przewijak) wraz z ogrzewaczem noworodkowym i wagą | stanowisko do pielęgnacji niemowląt np. KACPEREK, U (umywalka) + A (wanienka) + B (przewijak) (lub równoważne). Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Każdy moduł wolnostojący połączony za pomocą blend. Blaty modułu A, U, B z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience z wydłużoną wylewką z obrotową końcówką, bateria przy umywalce z przedłużoną wylewką, podstawa szafek z regulowanymi nóżkami, kosz na odpady wysuwane – 3 szt., uchylne lub wysuwane półki, przewijak dla niemowląt do przewijania, pielęgnacji i ubierania. Szafka z przewijakiem z wysuwaną półką na systemowych prowadnicach z wagą. Waga z legalizacją do ważenia niemowląt w pozycji leżącej. Materacyk pokryty PVC z wyposażeniem standardowym. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. ogrzewacz noworodkowy IR-10MB (lub równoważne) , promiennik o mocy 700W posiadający regulację mocy grzania 20 stopniową, co 35W, po 15-35 minutach posiadająca tryb ograniczania mocy, automatyczną pamięć nastawu mocy, zakres pomiaru temp. 10-60°C, dokładność pomiaru 0,3°C, półprzewodnikowy czujnik temp., alarm zbyt wysokiej temp., regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej ok. 90st., średnica kółek 60mm, wym., szer.70cmx gł.56cm, wys. 163-193cm. Zapotrzebowanie mocy 230V, 50 Hz, 700W, Stopień ochrony BF-ze skokiem 35W. UWAGA! Stanowisko do pielęgnacji noworodków należy dostosować do wielkości pomieszczenia! | 7 szt. | Nr pomieszcz. A3.18, A.3.26, A.3.28, A.3.30, A.3.36, A.3.37, A.3.40 Pokoje chorych (położnic i dzieci) |
| 22 | Lampa zabiegowa sufitowa | lampa bezcieniowa, sufitowa do stosowania jako urządzenie oświetlające w diagnostyce i zabiegach. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła w postaci 19 modułów diod LED. Wykonana z odpornego termicznie tworzywa sztucznego o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, wyposażona w zdejmowany, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Konstrukcja lampy ma umożliwić łatwe oczyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. Skuteczna eliminacja promieniowania grzejnego z emitowanego światła. Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu, wysokie natężenie światła. Duży zakres przemieszczania oprawy i łatwa regulacja jej ustawienia. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 50 000 lux, średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax:230mm, średnica plamy świetnej dla 0,5 Emax:110mm, współczynnik odwzorowania barw Ra:89, temp. barwowa: 4000K, Pobór prądu: 0,25A, stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I stopień ochrony obudowy: IP 20, zapotrzebowanie mocy – 230V,50+60Hy, 12V, 75W. | 1 szt. | Nr pomieszcz. H3.01 pokój badań w Odcinku Obserwacyjnym Oddział Dziecięcy |
| 23 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt (umywalka, wanienka, przewijak) wraz z ogrzewaczem noworodkowym i wagą | stanowisko do pielęgnacji niemowląt np. KACPEREK, U (umywalka) + A (wanienka) + B (przewijak) (lub równoważne). Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Każdy moduł wolnostojący połączony za pomocą blend. Blaty modułu A, U, B z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience z przedłużoną wylewką oraz obrotową końcówką, bateria przy umywalce z przedłużoną wylewką, podstawa szafek z regulowanymi nóżkami, kosz na odpady wysuwane – 3 szt., uchylne lub wysuwane półki, przewijak dla niemowląt do przewijania, pielęgnacji i ubierania. Szafka z przewijakiem z wysuwaną półką na systemowych prowadnicach z wagą. Waga z legalizacją do ważenia niemowląt w pozycji leżącej. Materacyk pokryty PVC z wyposażeniem standardowym. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. ogrzewacz noworodkowy IR-10MB (lub równoważne) , promiennik o mocy 700W posiadający regulację mocy grzania 20 stopniową, co 35W, po 15-35 minutach posiadająca tryb ograniczania mocy, automatyczną pamięć nastawu mocy, zakres pomiaru temp. 10-60°C, dokładność pomiaru 0,3°C, półprzewodnikowy czujnik temp., alarm zbyt wysokiej temp., regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej ok. 90st., średnica kółek 60mm, wym., szer.70cmx gł.56cm, wys. 163-193cm. Zapotrzebowanie mocy 230V, 50 Hz, 700W, Stopień ochrony BF-ze skokiem 35W. | 3 szt. | Nr pomieszczenia A3.13 (Noworodki obserwowane), A3.16 (noworodki wymagające opieki ciągłej i pośredniej), A.3.17 (intensywna opieka noworodka) |
| 24 | Stanowisko do mycia małych dzieci (do 3 lat) - wanienka | stanowisko do mycia dzieci i niemowląt np. KACPEREK A (wanienka) (lub równoważne). Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Blaty modułu A z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience z wysuwanym prysznicem, podstawa szafki z regulowanymi nóżkami, Kolor mebli do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. | 15 szt. | Nr pomieszczenia: H4.03, H4.04, H4.06, H4.07, H4.08, H4.09, H4.11, H4.12, H4.15, H4.16, H4.21, H4.31, H4.33, H4.34, H4.35 |

UWAGA! Rysunki poglądowe dotyczące wyglądu lad, szafek stanowią załącznik nr 9 do SIWZ

Drobne wyposażenie do zakupu i montażu przez Wykonawcę:

- We wszystkich łazienkach, węzłach sanitarnych Wykonawca robót zamontuje:

- lustro nadumywalkowe o wym. 50x60 cm, z fazowanymi brzegami,

- dozownik na mydło w płynie lub pianie - wykonany z ABS z 
manualnym przyciskiem do podawania mydła, mechanizm zamykający na kluczyk 
lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości mydła w 
kartridżu, unikatowa konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz. Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- wieszak ścienny, trójzaczepowy, równo rozmieszczonymi, chromowany, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,

- pojemnik na papier toaletowy - wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy rolki 20 cm, zamykany na kluczyk,

- Bezdotykowy dozownik na ręczniki w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, 
Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- We wszystkich salach chorych (z wyłączeniem Odcinka Obserwacyjnego na Oddziale Dziecięcym), kuchniach, zmywalniach Wykonawca robót zamontuje przy fartuchu umywalkowym:

- lustro nadumywalkowe o wym. 50x60 cm, z fazowanymi brzegami,

- wieszak ścienny, trójzaczepowy, równo rozmieszczonymi zaczepami, chromowany, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,

- Bezdotykowy dozownik na ręczniki w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, 
Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- dozownik na mydło w płynie lub pianie - wykonany z ABS z 
manualnym przyciskiem do podawania mydła, mechanizm zamykający na kluczyk 
lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości mydła w 
kartridżu, unikatowa konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz. Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- uniwersalny dozownik ścienny - 1 szt. – w każdym pomieszczeniu, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk o właściwościach: zapewniający możliwość dozowania łokciem; dostosowany do pojemności pojemników 500 ml; posiadający regulację ilości dozowanego preparatu od 0,5 ml do 1,5 ml; umożliwiający skuteczną dezynfekcję wszystkich elementów dozownika (zdejmowana pokrywa, wyjmowana pompka dozująca); obudowa trwała, plastikowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca określenie zawartości dozownika; pompka dozująca wyjmowana do mycia i dezynfekcji, nieulegająca uszkodzeniu w kontakcie ze środkami dezynfekcyjnymi, lub/ i możliwość dezynfekcji termicznej.

- We wszystkich  izolatkach, salach chorych w Odcinku Obserwacyjnym Oddziału Dziecięcego, brudownikach, pokojach zabiegowych i pokojach badań, pokojach porodowych i przedporodowych, po porodach powikłanych, pokoju resuscytacji noworodków, śluzach umywalkowo-fartuchowych, pokoju intensywnej terapii noworodków, pokoju noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, pokoju noworodków obserwowanych Wykonawca robót zamontuje przy fartuchu umywalkowym:

- lustro nadumywalkowe o wym. 50x60 cm, z fazowanymi brzegami,

- wieszak ścienny, trójzaczepowy, równo rozmieszczonymi zaczepami, chromowany, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,

- Bezdotykowy dozownik na ręczniki w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, 
Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- dozownik ścienny z ramieniem dozującym do zamkniętego systemu dozującego np. Sterisol System lub równoważny - 2 szt. w każdym pomieszczeniu - przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk o właściwościach:     estetyczne dozowniki z ergonomicznym ramieniem dozującym do woreczków Systemu Sterisol lub równoważnych, bardzo łatwe w montażu, użyciu oraz utrzymaniu w czystości, dozowanie polega na naciśnięciu ramienia dozownika na specjalny zawór-zastawkę, w który wyposażony jest worek z produktem,  zawór dozujący woreczka jest dodatkowo zabezpieczony w dozowniku przed bezpośrednim kontaktem z dłonią, bardzo prosta wymiana opróżnionych worków na nowe,  dozownik wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego, ramię z tworzywa sztucznego,  wymiary dozowników: 200 mm x 100 mm x 110 wys. x szer. x głęb.) ramię dozujące 140 mm

- W dyżurkach lekarskich, pokojach pielęgniarki oddziałowej, pokojach ordynatorów, pokojach lekarskich, pokojach socjalnych Wykonawca robót budowlanych zamontuje przy fartuchach umywalkowych:

- lustro nadumywalkowe o wym. 50x60 cm, z fazowanymi brzegami,

- dozownik na mydło w płynie lub pianie - wykonany z ABS z 
manualnym przyciskiem do podawania mydła, mechanizm zamykający na kluczyk 
lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości mydła w 
kartridżu, unikatowa konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz. Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- wieszak ścienny, trójzaczepowy, równo rozmieszczonymi, chromowany, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,

- Bezdotykowy dozownik na ręczniki w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, 
Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- Do wszystkich okien plastikowych przebudowywanych Oddziałów należy zamontować rolety w zabudowie aluminiowej białej z prowadnicami, przykręcane do okien plastikowych, z napędem łańcuszkowym oraz mechanizmem samohamującym.

- Rolety z materiału podgumowanego (przyjąć gramaturę 330 g/m²) należy założyć w pokojach badań, izolatkach, kuchniach, zmywalniach, łazienkach, brudownikach,  pokojach zabiegowych, gabinetach USG, śluzach, myjni lekarzy, salach porodowych, sali po porodach powikłanych, resuscytacji noworodków, pomieszczeniach Oddziału Noworodkowego: (pomieszczenie noworodków obserwowanych, noworodków wymagających opieki ciągłej i pośredniej, intensywnej opieki noworodka) oraz salach chorych w Odcinku Obserwacyjnym Oddziału Dziecięcego.

- Rolety z materiału tekstylnego (przyjąć gramaturę 170 g/m²) należy założyć we wszystkich pozostałych pomieszczeniach, w których nie będą założone rolety z materiału podgumowanego tj: m.in. w korytarzach, salach chorych, pokojach dziennego pobytu, dyżurkach lekarskich, pokojach pielęgniarek oddziałowych, pokojach ordynatora, pokojach socjalnych, rejestracjach, pokojach przygotowawczych pielęgniarek.

- We wszystkich kwaterach okien Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków- bud. A+E oraz Traktu Porodowego – bud. C należy założyć do okien plastikowych moskitiery okienne - ramowe wykonane z profilu aluminiowego i gęstej siatki przylegające do ramy okna.

- Zamawiający wymaga aby w związku z montażem rolet do okien, wymienić uszkodzone klamki okienne oraz mechanizmy otwierania kwater górnych okien (dla klamek okiennych - przyjąć ok. 30% ze wszystkich kwater okiennych; dla mechanizmów otwierania kwater górnych okien  - przyjąć 30% ilości okien). Należy także wykonać regulacji okuć okien w całym zakresie umownym.

- We wszystkich miejscach narażonych na uderzenia drzwiami należy zamontować odbojniki klejone typu bums lub ograniczniki podłogowe.

- Tabliczki na drzwi i oznakowanie oddziałów:

Wszystkie drzwi do pomieszczeń w oddziałach objętych projektem należy oznaczyć tabliczkami. Tabliczki o wymiarach 15 x10 cm wykonane z płyty kompozytowej/warstwowej gr 2 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej poniżej kolorystyce. Montaż na skrzydłach drzwiowych.

Tabliczki wiszące do oznakowania punktów pielęgniarskich. Tablice o wymiarach 120 x 20cm należy wykonać, jako dwustronne z płyty kompozytowej/warstwowej gr 3 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej poniżej kolorystyce. Montaż do sufitów podwieszanych.

Tabliczki wiszące do oznakowania wewnętrznego klatek schodowych i oddziałów. Tablice o wymiarach 120 x 20cm należy wykonać, jako jednostronne z płyty kompozytowej/warstwowej gr 3 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej poniżej kolorystyce. Montaż do sufitu lub do ścian.

Ilości dla poszczególnych tabliczek:

- Tabliczki o wymiarach 15 x10 cm wykonane z płyty kompozytowej/warstwowej gr 2 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej kolorystyce.– 210 szt.

- Tablice o wymiarach 120 x 20cm dwustronne z płyty kompozytowej/warstwowej gr 3 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej kolorystyce. -10 szt.

- Tablice o wymiarach 120 x 20cm jednostronne z płyty kompozytowej/warstwowej gr 3 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej kolorystyce. – 20  szt.

- UWAGA!!! Zamawiający wymaga wyceny i dostawy wraz z montażem wyposażenia opisanego w załączniku nr 8 do SIWZ. Nie należy wyceniać wyposażenia z pliku „PW Zestawienie wyposażenia” z PW Technologia dla Traktu Porodowego. Plik ten został udostępniony przez Zamawiającego wyłącznie w celu informacji o niezbędnych instalacjach i przyłączach do urządzeń, które Wykonawca winien wykonać w ramach niniejszego zamówienia.