**

Krosno, dnia 10 sierpnia 2017 roku

[***www.krosno.med.pl***](http://www.krosno.med.pl)

***do wszystkich uczestników postępowania***

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020– nr postępowania EZ/215/60/2017**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. dotyczy pakietu 5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby łóżko było łatwe do dezynfekcji, aby nie posiadało miejsc, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia, jak również aby segment nożny miał możliwość wsuwania pod siedzisko wraz z materacem, bez potrzeby odejmowania całego segmentu lub samego materaca?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 2. dotyczy pakietu 5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka porodowego z bezpiecznym obciążeniem roboczym 240kg?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. dotyczy pakietu 5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka porodowego z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 60cm – 89,5cm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka o długości całkowitej 2180mm, która różni się nieznacznie od wartości wymaganej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z leżem o szerokości 900mm, które różni się zaledwie o 30mm od wartości wymaganej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-34o.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga do 15o w każdym kierunku.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka, które od pozycji minimalnej do maksymalnej podnosi leże w czasie 36 sekund.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z regulacją elektrycznych funkcji za pomocą pojedynczego pilota, przewodowego z funkcją: regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda wraz z funkcją autokontur, regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny, wyposażony w wskaźnik podłączenia do sieci, wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych, z możliwością ustawienia pozycji CPR, antyszokowej, Egzaminacyjnej, krzesła kardiologicznego, pilot z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka, barierkach bocznych lub schowania w półce na pościel.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z dźwignią CPR umieszczoną bezpośrednio przy segmencie pleców, dzięki czemu podczas mechanicznego opuszczania segmentu pleców personel może od razu zajmować się pacjentem, oszczędzając tym samym cenne sekundy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z możliwością przedłużenia leża o 150mm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka wyposażonego w szczyty wykonane z tworzywowego odlewu, z zaokrąglonymi krawędziami, z kolorową wstawką, dekoracyjną, odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wyposażone w uchwyty do prowadzenia łóżka.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z barierkami spełniającymi wymagania SIWZ, które nie wymagają dodatkowych krążków odbojowych, gdyż są chronione przed uderzeniem standardowymi krążkami, umieszczonymi w narożnikach łóżka.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka wyposażonego w uchwyty trzymające materac o owalnym kształcie, wykonane z metalu, rozmieszczone w narożnikach leża, uniemożliwiające spowodowanie urazów pacjenta oraz personelu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z kołami o średnicy 125mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka z możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów oraz ramą w kolorze białym.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 18. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z konstrukcją wykonaną ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z blatem szafki oraz blatem bocznym wykonanymi z wodoodpornego tworzywa (HPL o grubości 4mm) oraz frontami szuflad wykonanymi z tworzywowych odlewów.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, wyposażonej w uchwyt na ręcznik umieszczony na bocznej ścianie szafki oraz blatem głównym zabezpieczonym przed zsuwaniem przedmiotów w postaci listew na krawędziach blatu, bez potrzeby wyposażania szafki w uchwyt na szklankę czy haczyk na ręcznik.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z szufladą górną o wysokości 83mm, wysuwana na prowadnicach ślizgowych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z szufladą dolną z podziałem na dwie części, wysuwaną na prowadnicach ślizgowych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym o wysokości 930mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 24. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym o szerokości całkowitej 510mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym o głębokości 485mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, wyposażona w półkę na obuwie pacjenta, umieszczoną pod dolną szufladą, wykonana z metalowej, lakierowanej siatki.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 27. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia za pomocą sprężyny gazowej osłoniętej metalową, okrągłą obudową, z mechanizmem unoszenia, zwalniania blatu w postaci metalowej, lakierowanej manetki.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 28. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym wykonanym z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, dwustronną, dzięki szufladą wysuwanym w obu kierunkach, które umożliwiają ustawienie szafki po obu stronach łóżka, bez konieczności przekładania blatu bocznego oraz bez konieczności wyposażenia blatu bocznego w 5te koło.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30. dotyczy pakietu 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z konstrukcją lakierowaną w kolorze białym.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31. dotyczy pakietu 1. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: 295 cm – odległość od posadzki do stropu, w sali nie ma sufitu podwieszanego.

Pytanie 32. dotyczy pakietu 1. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź: Nie. Zasilanie awaryjne z lampy.

Pytanie 33. dotyczy pakietu 1. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odpowiedź: Strop nad I piętrem wykonano jako żelbetowy, monolityczny o płycie grubości 20 cm, wylewany „na mokro” na miejscu budowy z betonu B20, zbrojony dwukierunkowo. Na stropie ocieplenie wełną mineralną grubości 10 cm, zasypka piasku grubości 2 cm oraz granulat z wełny mineralnej. Wykonawca w ramach zamówienia wykona ekspertyzę stropu pod montaż lamp.

Pytanie 34. dotyczy pakietu 1. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź: Nie. Strop nad pomieszczeniem jest ostatnim stropem budynku, nad nim posadowiony jest dach dwuspadowy z płyt korytkowych.

Pytanie 35. dotyczy pakietu 1. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36. dotyczy pakietu 1. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź: Zasilanie lamp wykona Wykonawca. Przyjąć do wykonania 29 cm sieci zasilającej.

Pytanie 37. dotyczy pakietu 1. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 38. dotyczy pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego, według poniższego opisu?

* Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych oraz porodowych
* Możliwość zastosowania jako klasyczne łóżko pobytowe oraz porodowe, zapewniające opiekę nad pacjentkami we wszystkich fazach porodowych (cały etap okołoporodowy: od przyjęcia do wyjścia)
* Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania czy środki dezynfekcyjne
* Konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca cztery punkty podparcia
* Segmenty leża wypełnione płytami HPL, zmywalnymi, łatwymi do dezynfekcji i łatwego utrzymania w czystości, stanowiącym stabilną podstawę dla materaca. Płyty o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca
* Leże wyposażone w wytrzymałe, stalowe ograniczniki zabezpieczające przed przesuwaniem się materaca na boki oraz do przodu podczas korzystania z łóżka w pozycji fotelowej
* Narożniki ramy leża oraz podstawy osłonięte estetycznym i wytrzymałym tworzywem, ułatwiającym dezynfekcję oraz niwelujące ryzyko urazu (brak w narożnikach metalowych elementów)
* Narożniki łóżka wyposażone w 4 duże krążki odbojowe o wysokości 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami – również w pozycji fotelowej
* Szczyty łóżka od strony głowy i nóg tworzywowe z możliwością szybkiego demontażu oraz posiadające funkcję blokowania (np. podczas transportu). Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni przy każdym z nich, w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia
* Łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z wysokiej jakości tworzywa, formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości. Długość barierek bocznych powyżej 100 cm (barierki powinny chronić więcej niż 100% długości segmentu oparcia pleców)
* Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia/odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego
* System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny
* Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjentki również w pozycji siedzącej/fotelowej. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców, wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek
* Możliwość opuszczenia barierek bocznych poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający przemieszczenie pacjentek np. na wózek transportowy oraz umożliwiające pełen dostęp do pacjentki podczas RKO
* Elektryczne sterowanie funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego: regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja wysokości, regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga
* Możliwość blokowania funkcji elektrycznych przez personel medyczny za pomocą immobilisera
* Cały układ elektryczny o klasie szczelności IP66, wyposażony w akumulator umożliwiający sterowanie funkcjami łóżka w przypadku awarii zasilania sieciowego lub transportu
* Długości całkowita: 2140 mm (+/- 10 mm)
* Długość w pozycji fotelowej: 1620 mm (+/- 10 mm)
* Szerokość całkowita: 970 mm (+/- 10 mm)
* Szerokość materaca: 825 mm
* Zakres regulacji wysokości min.: 540 – 970 mm
* Regulacja segmentu oparcia pleców: 0° - 70° (+/- 5°)
* Kąt przechyłu Trendelenburga: 0° - 14° (+/- 5°)
* Kąt przechyłu anty – Trendelensburga: 0° - 16° (+/- 5°)
* Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym (pomarańczowym), umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem
* Możliwość łatwego przekształcenia łóżka w fotel. Segment nóg z możliwością szybkiego wsunięcia pod siedzisko i uzyskania pozycji fotelowej
* Podstawowe wyposażenie łóżka:

- Po bokach listwy ze stali nierdzewnej, służące do mocowania wyposażenia dodatkowego

- Miska ginekologiczna o pojemności 10 litrów

- Podpory stóp wykończone estetycznym tworzywem

- Komfortowe podkolanniki

- Komfortowe uchwyty rąk

- Drążek chwytowy do pozycji kucznej, wykonany ze stali

- Po obu stronach łóżka listwy do zawieszenia worków urologicznych i drenażowych

- Odejmowane materace: dwuczęściowy dla pozycji „fotelowej” i dodatkowy dla pozycji leżącej o grubości 15 cm. Rdzeń materaca wykonany z wysokoelastycznej pianki typu „HR”. Powierzchnia materaca posiadająca właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze, antystatyczne oraz ognioodporne. Materac w segmencie pleców i siedziska o długości 1370 mm. Materac w segmencie nożnym o długości 500 mm.

* Możliwość zastosowania do łóżka ramy ortopedycznej oraz wysięgnika z uchwytem do ręki
* Dopuszczalne obciążenie łóżka 230 kg
* Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady kół z funkcją jazdy na wprost i łatwego manewrowania, koła o średnicy 150 mm z podwójnym bieżnikiem. Dźwignie hamulca centralnego dostępne w każdym narożniku łóżka
* Podstawa łóżka od strony szczytu głowy jak i szczytu nóg, osłonięta estetyczną osłoną tworzywową
* Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach i barierkach

Odpowiedź: Nie

Pytanie 39. dotyczy pakietu 13. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego, według poniższego opisu?

* Wózek wykonany z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję. Wózek wyposażony w blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka
* Szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji. Fronty szuflad oraz uchwyty do wysuwania wykonane z wysokiej jakości tworzywa
* Blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Bezpieczne obciążenie robocze 30 kg
* 4 pojedyncze kółka o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą
* Wymiary zewnętrzne wózka: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm
* Wózek wyposażony w 6 szuflad o wymiarach zewnętrznych 450x450x225 mm
* Możliwość wyboru kolorów uchwytów szuflad (do wyboru kolor czerwony, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, niebieski, zielony)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 40. dotyczy pakietu 2. Dot. pkt. nr 13 USG 2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający miał na myśli wymóg szerokości bramki w PWD min. 1-15 mm., a załączony zapis jest oczywistą omyłką drukarską. Na rynku brak jest dostępnych aparatów USG, które mogłyby spełnić wymagany zapis. Ponadto w warunkach pracy nie ma fizycznej możliwości uzyskania tak dużej bramki Dopplera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Modyfikacja pakietu 2 w załączeniu.

Pytanie 41. dotyczy pakietu 16. W związku z tym, że w zakresie Pakietu nr 17 – zakup wraz z dostawą 2 szt. kolposkopów dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Poradni Ginekologiczno – Położniczej wykonawca ma zaoferować kolposkopy, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu dołączenia kolposkopu do fotela ginekologicznego z Pakietu nr 16.

Odpowiedź: Zgoda – kolposkopy w innym pakiecie. Modyfikacja pakietu 16 w załączeniu.

Pytanie 42. dotyczy pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 600 – 1000 mm oraz oparcia pleców 0 - 70°?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 43. dotyczy pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulowane i zdejmowane podkolanniki oraz osobno regulowane i zdejmowane podpory stóp?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 44. dotyczy pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada uchwyty na ręce w barierkach bocznych oparcia pleców oraz dodatkowe montowane na szynę boczną?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 45. dotyczy pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o dopuszczalnym obciążeniu 230 kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 46. dotyczy pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające poduszki pod głowę natomiast posiadające materac o grubości 12 cm na całej długości oparcia pleców?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 47. Czy w punkcie 17 w pakiecie nr 18 – zakup wraz z dostawą diatermii chirurgicznej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – tabelka parametry techniczne Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu który w trybie mikro posiada regulację mocy koagulacji bipolarnej od 1 W do 50 W?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 48. Czy w punkcie 13 w pakiecie nr 18 – zakup wraz z dostawą diatermii chirurgicznej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – tabelka parametry techniczne Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym: programy do polipektomii i papilotomii?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 49. Czy w p. 12 w pakiecie nr 18 - zakup wraz z dostawą diatermii chirurgicznej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – tabelka parametry techniczne Zamawiający dopuści aparat który posiada regulację mocy cięcia monopolarnego do 300 W ale w trybie PPS mający możliwość wytwarzania prądów o chwilowych wartościach mocy do 400 W?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 50. Czy w p. 9 w pakiecie nr 18 - zakup wraz z dostawą diatermii chirurgicznej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – tabelka parametry techniczne Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu, który posiada 1 gniazdo monopolarne z możliwością podłączenia instrumentów w trzech standardach wtyków w tym 3-Pin i 1 Pin, jedno gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia instrumentów w 3 Standardach wtyków i jedno gniazdo uniwersalne umożliwiające podłączanie instrumentów zarówno mono jak i bipolarnych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 51. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową składającą się z 4 modułów świetlnych LED?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 52. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której czasza składa się z 18 diod?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 53. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której nie wymienia się całych modułów tylko pojedyncze diody co znacznie obniża koszty ewentualnej naprawy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 54. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego wynosi 300°?



Odpowiedź: Tak.

Pytanie 55. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której regulacja natężenia światła odbywa się w 10 krokach w zakresie 5-100% przy maksymalnym natężeniu wynoszącym 130 000lux z dodatkową funkcją światła endoskopowego uzyskiwaną za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 56. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której włączenie i wyłączenie powoduje powrót do ustawienia fabrycznego?\

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 57. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której ze względu bezpieczeństwa zasilacz zainstalowany jest w miejscu zawieszenia lampy pod maskownicą stropową?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 58. dotyczy pakietu 1. dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której maksymalny pobór mocy całego układu świetlnego wynosi 65W?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 59. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której średnica czaszy wynosi 54 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 60. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której maksymalne natężenie światła wynosi 70000lux?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 61. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której maksymalny pobór mocy całego układu świetlnego wynosi 28W?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 62. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę bezcieniową w której czasza ma wymiar 230x330mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 63. dotyczy wzoru umowy §5 ust. 1 pkt. a). Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 64. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, której czasza składa się z 5 modułów świetlnych LED?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 65. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z 30 diodami w czaszy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 66. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową bez możliwości wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są moduły (o ile ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 67. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową charakteryzującą się odtworzeniem barwy światła słonecznego na poziomie Ra≥94?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 68. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o poborze mocy źródeł światła na poziomie 30W?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 69. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, której osłona modułów świetlnych LED wykonana jest z tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania – czasza ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących? Moduły świetlne bez żadnego zabezpieczenia od strony zewnętrznej podatne są na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 70. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy czaszy wynoszącej 320mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 71. dotyczy pakietu 16, 1. Fotel ginekologiczny diagnostyczny – 3 sztuki Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny 3 segmentowy składający się z segmentu pleców (z dodatkowym podgłówkiem w formie poduszki), siedziska oraz dołączanego segmentu nożnego służącego do uzyskania pozycji horyzontalnej kozetki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 72. dotyczy pakietu 16, 1. Fotel ginekologiczny diagnostyczny – 3 sztuki Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z możliwością szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy pilota ręcznego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 73. dotyczy pakietu 16, 1. Fotel ginekologiczny diagnostyczny – 3 sztuki Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie od 65 do 95cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 74. dotyczy pakietu 16, 1. Fotel ginekologiczny diagnostyczny – 3 sztuki Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z możliwością mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym za segmentem pleców?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 75. dotyczy pakietu 16, 1. Fotel ginekologiczny diagnostyczny – 3 sztuki Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podkolannikami typu goepel montowanymi w specjalnych uchwytach przy segmencie siedziska z możliwością ich łatwego demontażu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 76. dotyczy pakietu 16, 1. Fotel ginekologiczny diagnostyczny – 3 sztuki Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w pojedyncze kółka do przemieszczenia fotela?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 77. dotyczy pakietu 16, 2. Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny 3 segmentowy składający się z segmentu pleców (z dodatkowym podgłówkiem w formie poduszki), siedziska oraz dołączanego segmentu nożnego służącego do uzyskania pozycji horyzontalnej kozetki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 78. dotyczy pakietu 16, 12 Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości siedziska: 700mm i szerokości sekcji pleców: 700mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 79. dotyczy pakietu 16, 2. Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez możliwości zapamiętania pozycji fotela?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 80. dotyczy pakietu 16, 2. Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z najniższą pozycją siedziska na poziomie 650mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 81. dotyczy pakietu 16, 2. Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z możliwością elektrycznego ustawienia pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie +/- 10˚?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 82. dotyczy pakietu 16, 2. Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z możliwością mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym za segmentem pleców?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 83. dotyczy pakietu 16, 2. Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z szynami bocznymi zamontowanymi po obu stronach fotela w sekcji siedziska?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 84. dotyczy pakietu 16, 2. Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez gniazdek zasilających umiejscowionych w obudowie fotela?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 85. dotyczy pakietu 16, 2. Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z dołączaną do segmentu siedziska płytą umożliwiającą ułożenie pacjentki w pozycji horyzontalnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 86. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczące roku produkcji Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w III kwartale 2016 roku?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 87. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy ilości zamawianych kompletów Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach podpunktu 3.1 Zamawiający planuje zakupić 9 zestawów KTG z telemetrią płodową (czyli 9 szt. aparatów KTG zgodnie z opisem w tabeli oraz 9 szt. telemetrii płodowej zgodnie z opisem w tabeli) czy też 9 aparatów KTG oraz jednej telemetrii płodowej?

Odpowiedź: 9 aparatów KTG współpracujących z 1 telemetrią płodową.

Pytanie 88. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy pkt.1 Czy Zamawiający nie uzna za stosowne dopuszczenie aparatów z kolorowym ekranem dotykowym TFT pochylanym o przekątnej większej lub równej 7 cali? Powszechnie uznaje się, że większy ekran dotykowy jest parametrem lepszym z wielu powodów. Przede wszystkim w przypadku aparatów KTG większy ekran wpływa na podwyższenie komfortu pracy z aparatem oraz poprawia widoczność wyników badania co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa pacjentek.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 88. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy pkt.2 Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego lub lepszego dopuści do postępowania kardiotokograf, który obsługuje się zarówno poprzez ekran dotykowy jak i za pomocą dodatkowych przycisków funkcyjnych? Zaletą takiego rozwiązania jest dostęp do najważniejszych funkcji aparatu (wydruk, wyciszenie alarmów, notatki itd.) niezależnie od aktualnego widoku wyświetlanego na dotykowym monitorze.

Odpowiedź: Nie – istnieje możliwość zalania guzików.

Pytanie 89. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy pkt.3 Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania kardiotokograf bez możliwości rozbudowy o klawiaturę i myszkę, w którym funkcja sterowania myszą zastąpiona jest dotykowym ekranem a funkcja klawiatury realizowana jest za pomocą dotykowej klawiatury ekranowej w układnie QWERTY? W praktyce zastosowanie standardowej myszy i klawiatury rodzi wiele utrudnień, między innymi poprzez konieczność wygospodarowania dodatkowego miejsca na klawiaturę i myszkę i trudności z ich dezynfekcją.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 90. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy pkt.8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf w którym częstość powtarzania wynosi 2 kHz? Wartość tego parametru zależy od konstrukcji aparatu a jego niższa lub wyższa wartość nie wpływa bezpośrednio na jakość uzyskiwanego sygnału. Warto zauważyć, że na rynku istnieją kardiotokografy z częstotliwością powtarzania impulsów wyższą niż 3 kHz, które uznawane są urządzenia niskiej klasy. Co więcej wymóg postawiony w tym punkcie w znaczący sposób utrudnia konkurencję w przedmiotowym postępowaniu co jest sprzeczne z art. 29 ust. 2 ustawy PZP. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest bowiem nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 91. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy pkt.10 Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego lub lepszego dopuści do postępowania kardiotokograf wysokiej klasy z głowicami US o 12 kryształach o maksymalnej zmianie międzyskurczowej dla ultradźwięków 30 bpm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 92. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy pkt.12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat bez funkcji monitorowania tętna matki?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 93. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy punktu 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf bez funkcji ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US weryfikacja międzykanałowa?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 94. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy punktu 17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf nie wyposażony w możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej? Parametr ten spełniają tylko kardiotokografy AVALON firmy PHILIPS co wskazuje na brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. Co więcej, Zamawiający w postępowaniu EZ/215/46/2013 już zakupił kardiotokograf z możliwością monitorowania ciąży trojaczej i zapłacił za tę możliwość jednocześnie nie wykorzystując jej poprzez rozbudowę posiadanego aparatu, co nasuwa przypuszczenie, że parametr ten zarówno w poprzednim postępowaniu jak i aktualnym został umieszczony w specyfikacji celowo dla ograniczenia konkurencji tylko do jednego producenta i dostawcy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 95. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy punktu 21 Czy zamawiający uzna za wystarczającą kompatybilność głowic z aparatami KTG oferowanymi w tym Zamówieniu z możliwością przenoszenia głowic między aparatami? Spełnienie wymogu określonego w punkcie 21 w oczywisty sposób uniemożliwia konkurencję ograniczając krąg podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia, w związku z czym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktów oferowanych tylko przez jednego producenta, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i naraża Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. Przedmiotem Zamówienia jest bowiem dostawa kardiotokografów a nie wyposażenia posiadanych przez Zamawiającego aparatów KTG.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 96. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy punktu 22

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat KTG z dotykowym ekranem o wielkości 12,1’’ z głowicami o 12 kryształach z wodoszczelnością przetworników (głowic) IPX8?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 97. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy punktu 29 Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z dotykowym ekranem o wielkości 12,1’’ posiadający przetworniki Cardio i Toco o różnych kolorach jako identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 98. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy punktu 35 Czy Zamawiający uzna za wystarczającą użyteczną szerokość wydruku wynoszącą około 128mm +/- 3mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 99. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy wyposażenia dodatkowego – pkt 45 (głowice US) Z opisu w punkcie nr 45 w tabeli, wynika, że Zamawiający planuje zakupić do każdego z 9 oferowanych aparatów KTG dodatkowe 5 sztuk głowic US (łącznie 45 dodatkowych głowic). Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aż tylu dodatkowych głowic US czy też wymaga dostarczenia łącznie 5 sztuk dodatkowych głowic US kompatybilnych z zaoferowanymi aparatami KTG.

Odpowiedź: Nie – 5 dodatkowych głowic do 9 aparatów.

Pytanie 100. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy wyposażenia dodatkowego – pkt 45 (zawieszenia ścienne lub wózki) W tabeli w punkcie nr 42 Zamawiający wymaga aby każdy z zaoferowanych aparatów KTG wyposażony był w zawieszenie ścienne z koszykiem na akcesoria, natomiast w punkcie nr 45 Zamawiający dodatkowo wymaga dostarczenia zawieszeń ściennych lub wózków jako wyposażenia dodatkowego nie precyzując ilości. Prosimy o wyjaśnienie, ile Zamawiający wymaga (łącznie w ramach punktów nr 42 oraz 45) zawieszeń ściennych z koszykiem oraz ile wózków?

Odpowiedź: 4 zawieszenia ścienne oraz 5 wózków.

Pytanie 101. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 1 Czy zamawiający dopuści do postępowania telemetrię płodową nie monitorującą tętna matki?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 102. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 2 Czy Zamawiający uzna za wystarczającą wodoszczelność głowic IPX8?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 103. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 4 Czy zamawiający uzna za wystarczającą współpracę z kardiotokografami oferowanymi w tym zamówieniu? Spełnienie wymogu określonego w punkcie nr 4 w oczywisty sposób uniemożliwia konkurencję ograniczając krąg podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia, w związku z czym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktów oferowanych tylko przez jednego producenta, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i naraża Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. Przedmiotem Zamówienia jest bowiem dostawa nowych aparatów KTG wraz z telemetrią płodową.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 104. dotyczy pakietu 16 tabela 3.1 KTG (z telemetrią) Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 7 Czy zamawiający dopuści do postępowania telemetrię płodową, która umożliwia monitorowanie NIBP za pomocą mankietu a dane z monitorowania NIBP przesyłane są bezprzewodowo?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 105. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczące roku produkcji Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w III kwartale 2016 roku?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 106. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy pkt.1 Czy Zamawiający nie uzna za stosowne dopuszczenie aparatu z kolorowym ekranem dotykowym TFT pochylanym o przekątnej większej lub równej 7 cali? Powszechnie uznaje się, że większy ekran dotykowy jest parametrem lepszym z wielu powodów. Przede wszystkim w przypadku aparatów KTG większy ekran wpływa na podwyższenie komfortu pracy z aparatem oraz poprawia widoczność wyników badania co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa pacjentek.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 107. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy pkt.2 Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego lub lepszego dopuści do postępowania kardiotokograf, który obsługuje się zarówno poprzez ekran dotykowy jak i za pomocą dodatkowych przycisków funkcyjnych? Zaletą takiego rozwiązania jest dostęp do najważniejszych funkcji aparatu (wydruk, wyciszenie alarmów, notatki itd.) niezależnie od aktualnego widoku wyświetlanego na dotykowym monitorze.

Odpowiedź: Nie – możliwość zalania guzików.

Pytanie 108. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy pkt.3 Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania kardiotokograf bez możliwości rozbudowy o klawiaturę i myszkę, w którym funkcja sterowania myszą zastąpiona jest dotykowym ekranem a funkcja klawiatury realizowana jest za pomocą dotykowej klawiatury ekranowej w układnie QWERTY? W praktyce zastosowanie standardowej myszy i klawiatury rodzi wiele utrudnień, między innymi poprzez konieczność wygospodarowania dodatkowego miejsca na klawiaturę i myszkę i trudności z ich dezynfekcją.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 109. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy pkt.8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf w którym częstość powtarzania wynosi 2 kHz? Wartość tego parametru zależy od konstrukcji aparatu a jego niższa lub wyższa wartość nie wpływa bezpośrednio na jakość uzyskiwanego sygnału. Warto zauważyć, że na rynku istnieją kardiotokografy z częstotliwością powtarzania impulsów wyższą niż 3 kHz, które uznawane są urządzenia niskiej klasy. Co więcej wymóg postawiony w tym punkcie w znaczący sposób utrudnia konkurencję w przedmiotowym postępowaniu co jest sprzeczne z art. 29 ust. 2 ustawy PZP. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest bowiem nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 110. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy pkt.10 Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego lub lepszego dopuści do postępowania kardiotokograf wysokiej klasy z głowicami US o 12 kryształach o maksymalnej zmianie międzyskurczowej dla ultradźwięków 30 bpm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 111. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy pkt.12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat bez funkcji monitorowania tętna matki?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 112. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy punktu 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf bez funkcji ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US weryfikacja międzykanałowa?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 113. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy punktu 17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf bez możliwości rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej? Parametr ten spełniają tylko kardiotokografy AVALON firmy PHILIPS co wskazuje na brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. Co więcej, Zamawiający w postępowaniu EZ/215/46/2013 już zakupił kardiotokograf z możliwością monitorowania ciąży trojaczej i zapłacił za tę możliwość jednocześnie nie wykorzystując jej poprzez rozbudowę posiadanego aparatu, co nasuwa przypuszczenie, że parametr ten zarówno w poprzednim postępowaniu jak i aktualnym został umieszczony w specyfikacji celowo dla ograniczenia konkurencji tylko do jednego producenta i dostawcy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 114. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy punktu 18 Z tytułu dotyczącego podpunktu 3.2, wynika, że Zamawiający w tabeli opisuje wymagania dotyczące aparatu do ciąży bliźniaczej. W związku z tym, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pomimo zakupu aparatu do ciąży bliźniaczej, wymaga dostarczenia w ramach tego podpunktu tylko jednej głowicy TOCO oraz jednej CARDOIO?

Odpowiedź: Tak – 1 głowica TOCA 2 głowice CARDIO.

Pytanie 115. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy punktu 21 Czy zamawiający uzna za wystarczającą kompatybilność głowic z aparatami KTG oferowanymi w tym Zamówieniu z możliwością przenoszenia głowic między aparatami? Spełnienie wymogu określonego w punkcie 21 w oczywisty sposób uniemożliwia konkurencję ograniczając krąg podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia, w związku z czym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktów oferowanych tylko przez jednego producenta, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i naraża Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. Przedmiotem Zamówienia jest bowiem dostawa kardiotokografów a nie wyposażenia posiadanych przez Zamawiającego aparatów KTG.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 116. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy punktu 22 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat KTG z dotykowym ekranem o wielkości 12,1’’ z głowicami o 12 kryształach z wodoszczelnością przetworników (głowic) IPX8?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 117. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy punktu 29 Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z dotykowym ekranem o wielkości 12,1’’ posiadający przetworniki Cardio i Toco o różnych kolorach jako identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 118. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy punktu 35 Czy Zamawiający uzna za wystarczającą użyteczną szerokość wydruku wynoszącą około 128mm +/- 3mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 119. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy wyposażenia dodatkowego – pkt 45 (głowice US) Z opisu w punkcie nr 45 w tabeli, wynika, że Zamawiający planuje zakupić do jednego aparatu KTG do ciąży bliźniaczej dodatkowe 5 sztuk głowic US. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aż tylu dodatkowych głowic US do jednego aparatu KTG?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dodatkowo 5 głowic TOCO.

Pytanie 120. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy wyposażenia dodatkowego – pkt 45 (zawieszenia ścienne lub wózki) W tabeli w punkcie nr 42 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany aparat KTG do ciąży bliźniaczej wyposażony był w zawieszenie ścienne z koszykiem na akcesoria, natomiast w punkcie nr 45 Zamawiający dodatkowo wymaga dostarczenia zawieszeń ściennych lub wózków jako wyposażenia dodatkowego nie precyzując ilości. Prosimy o wyjaśnienie, ile Zamawiający wymaga (łącznie w ramach punktów nr 42 oraz 45) zawieszeń ściennych z koszykiem oraz ile wózków?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zawieszenia ściennego.

Pytanie 121. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 1 Czy zamawiający dopuści do postępowania telemetrię płodową nie monitorującą tętna matki?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 122. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 2 Czy Zamawiający uzna za wystarczającą wodoszczelność głowic IPX8?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 123. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 4 Czy zamawiający uzna za wystarczającą współpracę z kardiotokografami oferowanymi w tym zamówieniu? Spełnienie wymogu określonego w punkcie nr 4 w oczywisty sposób uniemożliwia konkurencję ograniczając krąg podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia, w związku z czym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktów oferowanych tylko przez jednego producenta, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i naraża Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. Przedmiotem Zamówienia jest bowiem dostawa nowych aparatów KTG wraz z telemetrią płodową.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 124. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 7 Czy zamawiający dopuści do postępowania telemetrię płodową, która umożliwia monitorowanie NIBP za pomocą mankietu a dane z monitorowania NIBP przesyłane są bezprzewodowo?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 125. dotyczy pakietu 16 tabela 3.2 KTG (z telemetrią) do ciąży bliźniaczej Pytanie dotyczy Telemetrii płodowej, pkt 8 Czy Zamawiający wymaga, aby telemetria monitorowała ciążę bliźniaczą i była w wyposażona w 2 bezprzewodowe głowice CARDIO i jedną głowicę bezprzewodową TOCO?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 126. dotyczy pakietu 16 tabela 3.3 Centrala KTG Pytanie dotyczy pkt 1. W związku z tym, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowana Centrala do KTG miała możliwość podłączenia do 16 aparatów KTG i 10 stacji podglądu zapisów, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby licencja na oprogramowanie centrali obejmowała podłączenie 16 aparatów KTG i 10 stacji podglądu zapisów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 127. dotyczy pakietu 16 tabela 3.3 Centrala KTG Pytanie dotyczy pkt 6.Czy Zamawiający dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego z analizą zapisów KTG, systemem alarmów i identyfikacją czasu pojawienia się alarmów ale bez możliwości zatwierdzenia tego alarmu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 128. dotyczy pakietu 16 tabela 3.3 Centrala KTG Pytanie dotyczy pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego który nie posiada alarmu wykrycia końca papieru w rejestratorach? Aparaty KTG posiadają własne alarmy dźwiękowe oraz wizualne informujące o braku papieru.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 129. dotyczy pakietu 16 tabela 3.3 Centrala KTG Pytanie dotyczy pkt 17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego bez funkcji opisanych w punkcie nr 17? W praktyce System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego służy do bieżącego przeglądania zapisów aktualnie badanych pacjentek oraz do analizy zapisów i archiwizacji badań. Dokumentację dotyczącą Pacjentki, przebiegu ciąży i porodu oraz noworodka sporządza się w innych programach i na osobnych komputerach aby w trakcie uzupełniania dokumentacji możliwy był jednoczesny podgląd wszystkich aktualnie badanych pacjentek, co znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 130. dotyczy pakietu 16 tabela 3.3 Centrala KTG Pytanie dotyczy pkt 25 W związku z tym, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowany System komputerowy (centrala do KTG), kardiotokografy i telemetria płodowa były wyprodukowane przez jednego producenta, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga również, aby kardiografy i telemetria płodowa posiadały wspólny certyfikat CE?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie wymaga jednego certyfikatu.

Pytanie 131. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 132. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z metalową półką na prasę pomiędzy szufladami?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 133. dotyczy pakietu 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 134. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia wynoszące 60 000 lux z 1 m, z naszego doświadczenia wynika, iż lampy z takim minimalnym natężeniem w zupełności nadają się do Poradni Ginekologiczno - Położniczej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 135. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy odbywało się płynnie, bezdotykowo w przedziale 10-100%, przy pomocy czujnika umieszczonego na czaszy? Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i jednocześnie przeciwdziała zakażeniom krzyżowym.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 136. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED - 15 (5 modułów)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 137. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 24 (8 modułów)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 138. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 139. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia wynoszące 80 000 lux z 1 m, z naszego doświadczenia wynika, iż lampy z takim natężeniem w zupełności nadają się do Poradni Ginekologiczno – Położniczej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 140. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampę z zawieszeniem sufitowym czaszy składającym się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. Łączny zasięg ramio 1609 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 141. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze średnicą czaszy wynoszącą 330 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 142. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą wykonaną z aluminium dla lepszego odprowadzenia ciepła?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 143. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręcany uchwyt sterylny umieszczony na czaszy do pozycjonowania lampą?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 144. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością wymiany modułów poprzez otwarcie obudowy czaszy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 145. dotyczy pakietu 1 Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit – strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: Strop nad I piętrem wykonano jako żelbetowy, monolityczny o płycie grubości 20 cm, wylewany „na mokro” na miejscu budowy z betonu B20, zbrojony dwukierunkowo. Na stropie ocieplenie wełną mineralną grubości 10 cm, zasypka piasku grubości 2 cm oraz granulat z wełny mineralnej. Wykonawca w ramach zamówienia wykona ekspertyzę stropu pod montaż lamp.

Pytanie 146. dotyczy pakietu 1 Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedź: Nie występuje.

Pytanie 147. dotyczy pakietu 1 Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź: Wykonawca musi doprowadzić media niezbędne do instalacji lampy. Odległość do rozdzielni wynosi do 25 m.

Pytanie 148. dotyczy pakietu 1 Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 149. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampę z trzema modułami świetlnymi, po 18 diod w module?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 150. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampy w których moduły oświetleniowe wymieniane są przez serwis firmowy bądź autoryzowany?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 151. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampy, w których panel sterujący, realizujący funkcje: włącz/wyłącz oraz regulacje natężenia światła, umieszczony jest na ramieniu lampy? Panel jest ergonomiczny, łatwo dostępny.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 152. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach? Takie rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 153. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampy, w których natężenie światła regulowane jest w zakresie min. 25+100% za pomocą panelu umieszczonego na ramieniu? Proponowany zakres jest lepszy od wymaganego, a umieszczenie panelu na ramieniu daje łatwą dostępność.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 154. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści regulowaną średnicę pola w zakresie 21-30 cm? Wymagany parametr mieści się w w/w zakresie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 155. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampy o wgłębności oświetlenia (L1+L2) równym 50 cm? Jet to parametr niewiele różniący się od wymaganego. Różnica jest niezauważalna dla operatora.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 156. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampę w której zasilacz stanowi oddzielną część lampy montowaną na ścianie? Jest to wygodniejsze rozwiązanie ponieważ umożliwia łatwy dostęp w przypadku serwisowania lub naprawy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 157. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampę w której zasilacz stanowi oddzielną część lampy montowaną na ścianie? Jest to wygodniejsze rozwiązanie ponieważ umożliwia łatwy dostęp do bezpieczników.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 158. dotyczy pakietu 1 Czy podana przez Zamawiającego wartość poboru mocy dotyczy całej lampy, czy jednego modułu świetlnego?

Odpowiedź: Dotyczy całej lampy.

Pytanie 159. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampę, której całkowity pobór mocy wynosi 50 W?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 160. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampę, której stopień ochrony czaszy ma wartość IP43, a stopień ochrony ramion IP20?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 161. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampy gdzie trzy moduły świetlne mają stopień ochrony IP43, co świadczy o nieprzenikalności zanieczyszczeń oraz środków dezynfekujących. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 162. dotyczy pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści lampy o średnicy modułów świetlnych 84 cm? Parametr ten świadczy o lepszej bezcieniowości i jednorodności lampy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 163. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a podwoziem wynoszącą 120 mm, umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 164. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające długość całkowitą 2180 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 165. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 166. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 167. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z korzystniejszym zakresem regulacji oparcia pleców wynoszącym od 0 do 74 stopni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 168. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 27 sekund?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 169. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z pilotem bez sygnalizacji dźwiękowej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 170. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 171. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem czterosegmentowym wypełnionym panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne oraz działanie UV, zapewniającej również przezierność dla promieni RTG?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 172. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z panelami w leżu mocowanymi na stałe?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 173. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wbudowanym akumulatorem podtrzymującym sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, ale bez sygnału dźwiękowego sygnalizującym wyczerpanie akumulatora?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 174. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające możliwość wydłużenia leża o 200 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 175. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami wykonanymi z profilu stalowego, okrągłego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwe odejmowanie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 176. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami wypełnionymi wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 177. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25 mm, spełniająca wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 178. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo prostokątnych o wysokości 30 mm i grubości 20 mm, spełniająca wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 179. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża za pomocą mechanizmu zwalniającego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 180. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z krążkami odbojowymi w narożach leża zamiast pod barierkami?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 181. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 182. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z kołami bez właściwości antystatycznych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 183. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 184. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 185. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytu na szklankę?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 186. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 187. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą dolną z uchwytem na butelki bez możliwości jego demontażu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 188. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 870 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 190. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 445 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 191. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą po dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 192. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą regulację kąta pochylenia blatu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 193. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu bocznego umieszczonym w górnej metalowej części – podporze blatu, w postaci przycisku, nie wymuszając konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 194. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której wspornik blatu bocznego osłonięty jest prostokątną osłoną wykonaną z aluminium?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 195. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 196. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającym w górnej krawędzi wycięty uchwyt niewystający poza obrys blatu? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 197. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której piąte koło do stabilizacji blatu bocznego znajduje się na końcu poziomego wspornika sprężyny gazowej zwiększając stabilność całej szafki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 198. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści łóżko o stabilnej konstrukcji na zasadzie pantografu, gdzie leże podparte w 6 punktach?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 199. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 970 mm, natomiast leże 850x2000 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 200. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1020 mm, natomiast leże 900x2000 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 201. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści łóżko, z możliwością przedłużenia leża o 20 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 202. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści szczyty malowane proszkowo, w kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego o przekroju okrągłym łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 203. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści szczyty wykonane z trwałego tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami wykonane w technologii jednolitego odlewu bez miejsc łączenia?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 204. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodnie z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek 450 mm nad poziomem leża bez materaca? Krążki odbojowe w rogach łóżka.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 205. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 22 dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn? Uchwyty te są bardziej trwałe oraz nie ulegają zniszczeniu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 206. dotyczy pakietu 8 Czy Zamawiający w pkt. 27 dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z możliwością postawienia jej z dowolnej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności przekładania blatu? Jest to rozwiązanie wygodniejsze i mniej pracochłonne dla personelu medycznego, o parametrach równoważnych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 207. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm przy szerokości leża 900 mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 208. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm przy szerokości leża 850 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 209. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda 0-40º?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 210. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 1950 x 850 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 211. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda 0-34º?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 212. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 213. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota bez sygnalizacji dźwiękowej aktywowanej każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 214. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża 20 cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 215. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty o zaokrąglonych krawędziach, wykonane z profilu stalowego, okrągłego ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 8 mm odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 216. dotyczy pakietu 8.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione wysoki8ej jakości płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 217. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 218. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, montowane pod ramą w specjalnych tulejach wyposażone w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-50?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 219. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity element, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta na całej długości i w każdej pozycji?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 220. dotyczy pakietu 8.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża? W oferowanym łóżku uchwyty materaca nie wystają powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażają powstawaniu urazów kończyn.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 221. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 222. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami (głównym i bocznym) wykonanymi z płyty tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 223. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 224. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z jedną szufladą i jedną szafką zamykaną drzwiczkami?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 225. dotyczy pakietu 8.Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflady i drzwiczkami metolowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 226. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tylnej części w metolowy reling posiadający haczyki na ręcznik i uchwyt na szklankę?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 227. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym z wyprofilowanymi wystającymi czterema krawędziami?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 228. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy szufladami 11 cm z dostępem do dwóch stron?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 229. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą górną o wysokości 95 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 230. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 231. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 232. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 420 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 233. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości z blatem bocznym 520 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 234. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 400 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 235. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 940 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 236. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości z blatem bocznym 630 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 237. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości przy rozłożonym blacie 1100 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 238. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dolną szufladą w półkę na rzeczy podręczne pacjenta wykonaną z metalu lakierowanego proszkowo z dostępem do dwóch stron?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 239. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający wymaga szafkę z blatem bocznym z możliwością regulacji kąta pochylenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 240. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z mechanizmem unoszenia oraz zwalniani blatu umieszczonym w metalowej osłonie na wysokości blatu bocznego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 241. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę mechaniczną bezstopniową regulacją wysokości, bez konieczności stosowania sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 242. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w metalowej kolumnie, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 243. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 244. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze wspornikiem blatu nieosłoniętym aluminiową osłoną?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 245. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wyposażonym w uchwyt niewystający poza obrys blatu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 246. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem półki bocznej wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS, w kolorze białym, z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed zsunięciem się z blatu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 247. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę otwierana dwustronnie z blatem bocznym przymocowanym na stałe? Przy otwieraniu dwustronnym szafki odejmowany blat jest zbędny?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 248. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w dodatkowe 5-te koło? Przy blacie przymocowanym na stałe do szafki piąte koło jest zbędne.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 249 dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami białymi bez możliwości wyboru koloru?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 250. dotyczy pakietu 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 5 tygodni do 6 tygodni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 251. dotyczy pakietu 8. Czy zamawiający zaakceptuje łóżko szpitalne regulowane elektrycznie o poniższych parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: 2080 x 960 mm . Wymiary leża 2000 x 900 mm |
| 3 | Funkcje łóżka: zmienna wysokość leża oraz kąta uniesienia pleców i nóg, regulowane za pomocą siłowników elektrycznych przy użyciu przewodowego pilota |
| 4 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |
| 5 | Czterosegmentowe leże pacjenta wypełnione stalowymi panelami posiadającymi otwory wentylacyjne |
| 6 | Regulacja wysokości bez materaca na poziomie 480-710 mm, kąt uniesienia oparcia pleców 75° kąt uniesienia oparcia nóg:45° TB/ATB 12°/12° |
| 7 | Szczyty wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego – zdejmowane z płaskimi odbojnikami. Posiadają uchwyty do prowadzenia |
| 8 | Odjęcie szczytów bez użycia narzędzi. |
| 9 | Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium, spełniające normę 60601-2-52 |
| 10 | Koła blokowane centralnie o średnicy :125 mm |
| 11 | Dwa uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku. Dodatkowo możliwość zamontowania ramy ortopedycznej oraz wysięgnika ręki. |
| 12 | Półka na pościel (rzeczy pacjenta) zamontowana na stałe pod leżem |
| 13 | Dopuszczalne obciążenie : 250 kg |
| 12 | Materac łóżka wodoodporny, paroprzepuszczalny i łatwo zmywalny, czterokomorowy |
| 13 | Wymiary materaca dostosowane do leża, wysokość min. 80 mm, gęstość wypełnienia materaca 30 kg/m3 |
| 14 | Każdy segment pokrowca zamykany odrębnym zamkiem |
| 15 | Pokrowiec wykonany z oddychającego materiału wodoszczelnego pokrytego powłoką PU. Nadający się do prania i dezynfekcji |
| 16 | Szafka przyłóżkowa metalowa, malowana proszkowo z blatem bocznym wykonanym z tworzywa ABS. Blat główny wykonany z tworzywa ABS posiadający zaokrąglone i wystające obrzeża zapobiegające spadaniu przedmiotów. Blat boczny wyposażony w miejsce na kubek. Szafka wyposażona w szufladę oraz szafkę dolnę. (zdjęcie szafki poniżej) |
| 17 | Regulacja blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. |
| 18 | Wymiary szafki: 45 x 40 x 86 cm (wysokość stolika: 86-105 cm). 4 Koła w tym każde z blokadą |



Zaproponowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą zostać uznane za równoważne. Akceptacja pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo i pozwoli zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 29 ust.2 ustawa Pzp), równego traktowania Wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości (art. 7 ust. 1 ustawa Pzp)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający modyfikuje Pakiet nr 2, Pakiet nr 16 oraz Pakiet nr 17. Modyfikacja pakietów w załączeniu.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 30 sierpnia na dzień 5 września 2017 r. Godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem